Par atklāta konkursa

“Pētnieciskā aparatūra ERAF 2.1.1.3.1 apakšaktivitātes  ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״  projekta „ Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju  Valsts nozīmes pētniecības centra izveidei (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)”  vajadzībām”( iepirkuma ident. Nr. LU 2013/11_ERAF)

( turpmāk-Konkurss)  nolikumā izvirzītajām prasībām

Atbildot uz 2013. gada 24. maija vēstulē ar ienākošo reģ. Nr.890 uzdoto jautājumu, sniedzam skaidrojumu par Konkursa nolikumā (turpmāk-Nolikums) izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām, proti, par uzdotiem jautājumiem:

- „(..) 1.2. Izmēri: Pārbaudāmo paraugu izmērs: no 0,5x0,5 m līdz 1,4 x 2,0 m (augstums, platums), parauga biezums līdz 20 cm. Vai tiešam paraugu izmēriem jābūt 1,4 x 2,0 m (augstums, platums) un biezums līdz 20 cm? Vai atbilstu arī spektrometrs, kas var izmeklēt paraugus, kuru izmēri līdz 0,7 x 0,9 m (platums, ilgums) un biezums līdz 35 cm.”, paskaidrojam, ka, ja ar vārdu „ilgums” jautājumā ir domāts garums, tad paskaidrojam, ka paraugu maksimālo izmēru samazināšana nav pieļaujama, jo ir paredzēts pētīt lielizmēra objektus (piem., stikla durvis), bet ja spektrometrā varēs mērīt arī paraugus, kuru biezums pārsniedz specifikācijā noteiktos 20 cm, t.i. varēs mērīt paraugus ar biezumu līdz 35 cm, ja tas neietekmē citus rādītājus (īpaši uzdoto mērījumu precizitāti uzdotajā diapazonā), tad tas netiks uzskatīts par neatbilstību.

- „1.3. Mērījumu diapazoni: datu vākšanai izmantots He-Ne lāzers.” Vai tiešām obligāti datu savākšanai izmantot He-Ne lāzeri? Mūsu ražotāja piedāvātais spektrometrs savāc datus plašākā viļņu garumu diapazonā nekā tiek prasīts, izmantojot Foto reizinātāja cauruli (Photomultiplier tube, PMT), InGaAs un PbS fotodetektorus. Tāpat kā gaismas avots var būt izmantots ArF eksimēru lāzers.”, paskaidrojam, ka ArF lāzers netiks uzskatīts par atbilstošu specifikācijai, jo ArF lāzers ir īso viļņu UV diapazona lāzers (193nm), bet iepirkuma ietvaros nav paredzēts iegādāties atbilstoša izmēra hermētisku kameru slāpekļa vides nodrošināšanai ap pētāmajiem paraugiem (ar izmēriem līdz 1,4×2,0m), kas nepieciešama ArF lāzera darbībai, jo skābekļa molekulas gaisā absorbē enerģiju šajā UV diapazonā.