APSTIPRINĀTS

Atklāta konkursa

"Pētnieciskās aparatūras iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība" un apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģoju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība" vajadzībām.

Iepirkuma komisijas

2013.gada 25. jūlija sēdē

Protokols Nr.LU 2013/25_ERAF

Nolikuma grozījumi

Latvijas Universitātes

atklāta konkursa

"Pētnieciskās aparatūras iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība" un apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģoju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība" vajadzībām

N    O    L    I    K    U    M    S

ar grozījumiem

LU 2013/25_ERAF

Rīga, 2013

Saturs

I     	VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	_______________________________ 3

II   	PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS, IESNIEGŠANAS UN

ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA	____________________________________ 3

III 	INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU___________________5

IV 	PRETENDENTA ATLASES DOKUMENTI______________________  5

V 	PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA	_______________________________9

VI 	IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI____________11

VII 	PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI ____________________12

VIII 	LĪGUMA NOSACĪJUMI_______________________________________12

1. pielikums_______________________________________________________ 13

2. pielikums_______________________________________________________15

3. pielikums _______________________________________________________44

4.pielikums_______________________________________________________45

I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LU 2013/25_ERAF

  - PASŪTĪTĀJS: Latvijas Universitāte (turpmāk tekstā LU)

Juridiskā adrese un citi rekvizīti: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV 1586, Latvija

Reģ. Nr. 3341000218, PVN reģ. Nr. LV90000076669

1.3. Iepirkuma priekšmets: "Pētnieciskās aparatūras iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība" un apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģoju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība" vajadzībām.

CPV kods: 38000000-5.

1.4. iepirkuma priekšmets dalīts četrās lotēs, kur iepirkuma līgumu slēdzēja puse un iekārtu gala saņēmējs 1. līdz 3. lotei ieskaitot ir Latvijas Universitāte, un iepirkuma līgumu slēdzēja puse un iekārtu gala saņēmējs 4. lotei ir Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts”:

1.4.1. 1. lote. Plūsmas - Injekcijas analizators, izmantojot spektrofotometrisko detekciju (Iekārtu komplekss, augsnes un ūdeņu paraugu spektroskopiskās analīzes veikšanai un mežu un purvu veģetācijas bioloģiski aktīvo vielu izpētei);

1.4.2. 2. lote. Bezmugurkaulnieku ievākšanas aprīkojums (Iekārtu komplekts sikspārņu un citu zīdītāju sugu ekoloģijas pētījumiem un kukaiņu un citu bezmugurkaulnieku pētījumiem);

1.4.3. 3. lote. UV-VIS spektrofotometrs ūdens fāzes analīzei un fluorescences spektrofotometrs (Iekārtu komplekss, augsnes un ūdeņu paraugu spektroskopiskās analīzes veikšanai un mežu un purvu veģetācijas bioloģiski aktīvo vielu izpētei):

1.4.4. 4. lote. Elementu analīzes izotopu attiecības masspektrometrs.

1.5. Iepirkuma 1. līdz 3. lote tiek līdzfinansēts no: ERAF 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība”projekta „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība” Nr. 2012/0001/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/005 finanšu līdzekļiem un iepirkuma 4. lote tiek līdzfinansēta no ERAF 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība”projekta „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība” Nr. 2011/0039/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/009 finanšu līdzekļiem;

1.6. Līguma izpildes laiks:

1.6.1. 1. un 3. lotei – divi mēneši no līguma noslēgšanas brīža;

1.6.2. 2. lotei – seši mēneši no līguma noslegšanas brīža;

1.6.3. 4. lotei – četri mēneši no līguma noslegšanas brīža.

1.7. Līguma izpildes vieta:

1.7.1. 1. lotei – LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Rīga, Alberta iela 10;

1.7.2. 2. lotei – LU Bioloģijas fakultāte, Rīga, Kronvalda bulv. 4;

1.7.3. 3. lotei – LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Rīga, Alberta iela 10;

1.7.4. 4.lotei – Rīga, Kalpaka bulvāris 4.

1.8. Piedāvājumu izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums;

1.9. Kontaktpersona, kura ir pilnvarota sniegt organizatorisku informāciju par iepirkumu: Jānis Padēls, jurists, tālr.+371 67034456, fax. +371 67034676, e-pasts janis.padels@lu.lv.

1.10.	Šī iepirkuma metode ir atklāts konkurss, kuru reglamentē LR likums “Publisko iepirkumu likums”.

# II   PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAs, IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Noformējot piedāvājumu, jāievēro šajā nolikumā ietvertās prasības un piedāvājuma noformējumā jāietver:

    - Titullapa, kas satur Pretendenta nosaukumu, adresi, reģistrācijas vietu, numuru un šā konkursa nosaukumu;

    - Piedāvājuma satura rādītājs;

2.1.3. Pretendenta atlases dokumenti (sk. šā nolikuma IV. nodaļu);

2.1.4. Pieteikums dalībai iepirkumā aizpildīts atbilstoši veidlapas paraugam (1. pielikums);

2.1.5. Tehniskais un Finanšu piedāvājums atbilstoši (2. pielikums);

2.1.6. Pretendenta veikto piegāžu saraksts.

2.2. Piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst un Dokumentu juridiskā spēka likumam un MK noteikumiem Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".

2.3. Visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Citās valodās iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

2.4. Piedāvājuma oriģināli jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja Pretendents ir personu apvienība, pieteikuma vēstules oriģināls jāparaksta katras personas, kas iekļauta personu apvienībā, pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai.

2.5. Piedāvājumu paraksta paraksttiesīga vai attiecīgi pilnvarota persona. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno arī dokumentu, kas norāda uz pilnvaras izdevēja tiesībām šādu pilnvaru Pretendenta vārdā izsniegt (kopija).

2.6. Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma oriģināls un kopija (ar atbilstošām norādēm “oriģināls”, “kopija”)

2.7. Piedāvājumam jābūt cauršūtam (cauršūšanas vai caurauklošanas tehnoloģijai jānovērš iespēja aizvietot piedāvājuma lapas). Piedāvājuma aizmugurē jānorāda un ar Pretendentu pārstāvēt tiesīgās vai pilnvarotās personas parakstu jāapliecina piedāvājuma kopējais lapu skaits.

2.8. Piedāvājumu var nogādāt ar vēstuli, kurjera pastu vai personiski LU Saimniecības pārvaldē, 201. telpā, 2.stāvā, Baznīcas ielā 5, Rīgā. Piedāvājums jāiesniedz darba dienās, no plkst. 9:00 – 12:00 un no 13:00 – 16:30, līdz 2013.gada 29. augustam, plkst. 11:00. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā adresē līdz iepriekš minētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc šajā punktā minētā termiņa, tiks neatvērts nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.

2.8.1. Uz aploksnes jānorāda sekojoša informācija:

1)Latvijas Universitātes Saimniecības pārvaldes Iepirkumu daļa,

Baznīcas iela 5,

Rīga, LV 1010;

2) atzīme "Pētnieciskās aparatūras iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība" un apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģoju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība" vajadzībām;

(LU 2013/25_ERAF);

3) Pretendenta nosaukums un adrese;

4) atzīme “Neatvērt pirms konkursa piedāvājumu atvēršanas”.

2.9. Komisija saskaņā ar nolikuma 2.8. punktu, pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja piedāvājums nav atbilstoši noformēts, Komisija atdod piedāvājumu tā iesniedzējam un Pretendentu nereģistrē.

2.10. Piedāvājumu atvēršana notiks Sēžu zālē 262 telpā, 2. stāvā, Baznīcas ielā 5, Rīgā, un sāksies 2013.gada 29. augustā, plkst. 11:00. Piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas.

Pieeja iepirkuma dokumentiem un papildus informācijas sniegšana:

2.11. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju atklāta konkursa nolikumam (turpmāk – nolikums) un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem LU mājas lapā internetā www.lu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, sākot no attiecīgā atklātā konkursa izsludināšanas brīža.

2.12. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par nolikumu, iepirkumu komisija atbildi sniedz rakstveidā piecu dienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

2.13. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs prasīt papildus informāciju, nosūtot LU iepirkumu komisijai adresētu vēstuli pa faksu: +371 67034676 vai pastu: LU Saimniecības pārvalde Baznīcas iela 5, 201.kab., LV-1010. Ārpus LU noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

2.14. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LU mājas lapā internetā www.lu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

2.15. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Ja iepirkumu komisija ir izdarījusi grozījumus atklāta konkursa dokumentos, tā ievieto informāciju par grozījumiem LU mājas lapā internetā www.lu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

2.16. Tiek uzskatīts, ka visi pretendenti ir saņēmuši papildu informāciju, grozījumus, papildinājumus atklāta konkursa dokumentos, nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ja Pasūtītājs tos ir ievietojis LU mājas lapā internetā www.lu.lv.

2.17. Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā nolikumā, tiek risināti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām.

2.18. Piedāvājums iesniedzams par visu iepirkuma priekšmetu kopumā, vai par atsevišķām lotēm.

2.19. Katrs Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu Piedāvājumu. Ja Pretendents iesniedz vairākus Piedāvājumus, tie visi ir atzīstami par nederīgiem.

2.20. Piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas brīža.

# III   INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU

3.1. Iepirkuma priekšmets Pētnieciskās aparatūras iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība" un apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģoju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība" vajadzībām:

1. Lote. Plūsmas- Injekcijas analizators, izmantojot spektrofotometrisko detekciju (Iekārtu komplekss, augsnes un ūdeņu paraugu spektroskopiskās analīzes veikšanai un mežu un purvu veģetācijas bioloģiski aktīvo vielu izpētei);

2. Lote. Bezmugurkaulnieku ievākšanas aprīkojums (Iekārtu komplekts sikspārņu un citu zīdītāju sugu ekoloģijas pētījumiem un kukaiņu un citu bezmugurkaulnieku pētījumiem);

3. Lote. UV-VIS spektrofotometrs ūdens fāzes analīzei un Fluorescences spektrofotometrs (Iekārtu komplekss, augsnes un ūdeņu paraugu spektroskopiskās analīzes veikšanai un mežu un purvu veģetācijas bioloģiski aktīvo vielu izpētei);

4.lote. Elementu analīzes izotopu attiecības masspektrometrs.

# IV  PRETENDENTA ATLASES DOKUMENTI

- Pretendentu IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI

  - Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā:

    - Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības, un persona, kurai ir lēmumu pieņemšanas un uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīta par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā (minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams attiecīgais tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi).

    - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

      - viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi (minētais izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams attiecīgais tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi);

      - vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas (minētais izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams attiecīgais tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši).

    - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, un no diena, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot Pasūtītāja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda.

    - Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu, netiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts.

    - Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

    - Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz:

      - Pretendentu (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība),

      - Personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām (turpmāk - Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās).

  - Pasūtītājs tam Pretendentam/-iem, kuram/-iem, atbilstoši Konkursā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam, būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pieprasīs 10 (desmit) darba dienu laikā no šāda pieprasījuma saņemšanas dienas, iesniegt Pasūtītājam šādus dokumentus (ja attiecīgā informācija nav pieejama publiskajās datu bāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās):

    - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī, kur Pretendents vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, izziņa, kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas un kas apliecina, ka Pretendents un Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā;

    - Pretendentam un Personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) - Valsts ieņēmumu dienesta izziņu, kura izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas un kura apliecina, ka Pretendentam un Personai, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

    - Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam un ārvalstīs reģistrētai Personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, (ja tā reģistrēta ārvalstī vai ārvalstī ir tās pastāvīgā dzīvesvieta) – izziņa, ka attiecīgajā ārvalstī UN Latvijā tai nav Valsts ieņēmuma dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

    - Ja tādi dokumenti, ar kuriem piegādātājs var apliecināt, ka uz viņu vai Personu, uz kuras spējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā norādītie apstākļi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz Piegādātāju un Personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, - ar paša Pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai Pretendenta valstī.

  - Nolikuma 3.2.1.-3.2.4. punktos norādītās izziņas vai apliecinājumus Pasūtītājs pieprasīs iesniegt katram personu apvienības dalībniekam.

  - Lai izvērtētu, vai Pretendents un Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, vai vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma, Pasūtītājs pieprasīs šādu informāciju Valsts darba inspekcijai.

  - Ja Pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā neiesniedz Nolikuma 3.2.1. - 3.2.4. punktā norādītās izziņas vai apliecinājumus, Pasūtītājs Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

4.6. Pretendentu KVALIFIKĀCIJA

  - 1.  Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām:

4.6.1.1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā;

4.6.1.2. Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības (paraksta) tiesības.

4.6.2. Lai noskaidrotu Pretendenta atbilstību Pasūtītāja noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendentu kvalifikācijas dokumenti:

4.6.2.1. Pieteikums, kas sagatavots saskaņā ar nolikuma 1.pielikuma formu;

4.6.2.2. Komersanta reģistrācijas apliecības kopija, kas apliecina Pretendenta reģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai ekvivalentā reģistrā ārvalstīs, ja šāda reģistrācija ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

- 4.6.2.3. Dokuments, kas apliecina Pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja pretendents iesniedz pilnvaru, tad papildus tam jāiesniedz dokuments, kas apliecina, ka pilnvaras devējam ir Pretendenta paraksta (pārstāvības) tiesības.

4.6.2.4. Informācija par Pretendenta veiktajām līdzvērtīgu Preču piegādēm un to uzstādīšanu ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados (atbilstoši Nolikuma 3.pielikuma veidlapai, norādot vismaz 3 (trīs) piegādes). Par līdzvērtīga rakstura un apjoma Preču piegādēm un uzstādīšanu uzskatāmas agrāk veiktās piegādes par vienādu vai līdzvērtīgu kopējo līgumcenu, salīdzinot ar Pretendenta piedāvāto līgumcenu Konkursam, un tās pēc satura ir līdzīgas Preces, kas tiek iepirktas šajā iepirkumā;

4.6.2.5. Apliecinājums, ka pretendents ir spējīgs veikt un veiks Preces servisa apkalpošanu, vai arī ir noslēgta vienošanās ar citu komersantu par piedāvātā līguma priekšmeta servisa apkalpošanu (ja ir noslēgta vienošanās ar citu komersantu, pretendentam jāiesniedz vienošanās apliecināta kopija);

4.6.2.6. Pretendenta rīcībā esoša kvalitātes vadības sistēmas akreditācijas sertifikāta (ISO vai cits) kopija vai kvalitātes vadības detalizēts sistēmas apraksts, kurā iekļaujama vismaz sekojoša informācija:

4.6.2.6.1. Uzņēmuma sniegto pakalpojumu saraksts, uz kuru attiecas aprakstītā kvalitātes vadība;

4.6.2.6.2. Kvalitātes vadības procesu apraksts un procesu savstarpējās mijiedarbības apraksts;

4.6.2.6.3. Dokumentēti, mērāmi kvalitātes mērķi, kas ir noteikti atbilstošos uzņēmuma struktūras līmeņos;

4.6.2.6.4. Kādā veidā tiek nodrošināta spēja piegādāt preci, kas atbilst klienta vēlmēm, nodrošinot klientu apmierinātību (tai skaitā, kādi pieraksti, dokumentēti pierādījumi tiek sagatavoti par veiktajām darbībām un sasniegtajiem rezultātiem);

4.6.2.6.5. Atbildības sadalījums kvalitātes vadības plānošanā, īstenošanā, kontrolē un attīstības nodrošināšanā;

4.6.2.6.6. Kādā veidā tiek nodrošināta kvalitātes vadības nepārtraukta darbība, tai skaitā neatbilstoša pakalpojuma vadība (rīcība ar brāķi vai neatbilstību), korektīvās darbības (rīcība turpmākai brāķa vai neatbilstības novēršanai), preventīvās (rīcība varbūtēja brāķa vai neatbilstības nepieļaušanai un pilnveidošanai) darbības un rīcība ar klienta īpašumu (tai skaitā, intelektuālo īpašumu);

4.6.2.6.5. Kvalitātes pārvaldības pierakstu veikšanas, apstrādes un uzglabāšanas kārtība;

4.6.3. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā jānorāda personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību Konkursā, kā arī katras personas atbildības apjoms.

4.6.4. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, Nolikuma 4.6.2.1. – 4.6.2.3. punktos minētie dokumenti jāiesniedz par katru no attiecīgās personu apvienības dalībniekiem. Papildus jāiesniedz visu (personu), kas iekļautas apvienībā, parakstīts sabiedrības līgums (oriģināls vai apliecināta kopija), kurā arī būtu noradīts katras personas atbildības apjoms un veicamo darbu uzskaitījums.

4.6.5. Ja Pretendents savas kvalifikācijas atbilstības apliecināšanai balstās uz citu personu iespējām,  Pretendentu atlasei papildus jāiesniedz šādi dokumenti:

4.6.5.1. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, reģistrācijas apliecības kopija;

4.6.5.2. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums, ka uz Personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 10. un 11.punktā minētie noteikumi;

4.6.5.3. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par sadarbību ar Pretendentu konkrētā līguma izpildei.

## V Piedāvājumu vērtēšana

Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic 4 (četros) posmos:

5.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude

Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma 2. nodaļas prasībām. Pretendenti, kuru piedāvājumi nav noformēti atbilstoši nolikuma 2 nodaļas prasībām, no tālākās dalības iepirkumā tiks izslēgti, ja komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājuma neatbilstība nolikuma 2. Nodaļas prasībām ir būtiska.

5.2. Pretendentu kvalifikācijas pārbaude

5.2.1. Komisija veic piedāvājumu noformējuma un Pretendentu kvalifikācijas pārbaudi slēgtā sēdē, kuras laikā Komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām un Pretendenta atbilstību Nolikuma 4.7. punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām.

5.2.2. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka:

5.2.2.1. Pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 4.7.1. punkta kvalifikācijas prasībām;

5.2.2.2. Pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā, nav sniedzis Komisijas pieprasīto precizējošo informāciju Komisijas noteiktajā termiņā vai atlases dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikuma prasībām un to saturs neatbilst Nolikuma prasībām;

5.2.2.3. Ja Pretendents nav iesniedzis kādu no Konkursa Nolikuma 4.7.2. punkta apakšpunktos minētajiem kvalifikācijas dokumentiem.

5.2.3. Ja Pretendents ir personu apvienība, Pretendents tiks izslēgts no turpmākās dalības Konkursā, ja Komisija konstatēs, ka uz kādu no personām, kura iekļauta apvienībā, atbilst kāds no 5.2.2. punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.

5.2.4. Ja Pretendents kvalifikācijai piesaista personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, Pretendents tiks izslēgts no turpmākās dalības Konkursā, ja Komisija konstatē, ka uz kādu no šīm personām atbilst kāds Nolikuma 5.2.2. punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.

5.2.5. Pretendenta piedāvājums, kurš ir atbilstošs visām Pasūtītāja Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, tiek virzīts tehniskā piedāvājuma atbilstības Tehniskajai specifikācijai pārbaudei.

5.3. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude

Komisija novērtē pretendenta tehnisko piedāvājumu atbilstoši nolikuma 2. pielikumā noteiktajām prasībām un iesniegtajiem dokumentiem.

Pretendenti, kuru piedāvājumi neatbilst Pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām, no tālākās dalības iepirkumā tiks izslēgti.

5.4. 4.posms – Piedāvājumu vērtēšana

5.4.1. Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētiskas kļūdas. Pretendents var norādīt piedāvājumu ārvalstu valūtā, tādā gadījumā iepirkuma komisija veic konvertāciju uz LVL atbilstoši LB valūtas kursam. Piedāvājumu vērtēšana notiks piemērojot izdevīguma punktu metodi, proti, salīdzinot aprēķinātos punktus katram piedāvājumam atsevišķi. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu komisija atzīs piedāvājumu, kurš iegūs visaugstāko vidējo galīgo vērtējumu katrā lotē.

5.4.2. Komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu pēc šādiem vērtēšanas kritērijiem:

| Nr. | Vērtēšanas kritērijs | Vērtēšana | Maksimālā skaitliskā vērtība |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena (bez PVN) (C) | Atbilstoši Finanšu piedāvājumā nolikuma 2. pielikums norādītajai informācijai | 80 |
| 2. | Piegādes Kvalitāte: piegādes termiņš, kādā Pretendents nodrošina nolikumā norādītās preces (iekārtas) piegādi un uzstādīšanu no līguma parakstīšanas dienas. (Kp) | Termiņš, kādā Pretendents nodrošina pasūtītāju ar nolikumā norādīto preces (iekārtas) piegādi un uzstādīšanu, no pasūtījuma saņemšanas brīža. Vērtējums salīdzinot labāko piedāvājumu ar citu Pretendentu piedāvājumiem (ātrāka preces piegāde un uzstādīšana –vairāk punktu). Pretendents termiņu norāda (darba dienu skaitu) nolikuma 2. pielikuma veidlapā. | 20 |
|  | Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits |  | 100 |

5.4.2.1.           C = CzcCpc×N, kur

Czc – viszemākā piedāvātā cena katrā lotē,

Cpc– vērtējamā piedāvājuma cena katrā lotē,

N – cenas kritērija maksimālā skaitliskā vērtība

5.4.2.2. piegādes termiņš (darba dienu skaits), kādā Pretendents nodrošina pasūtītāju ar nolikumā norādīto preces (iekārtas) piegādi un uzstādīšanu no līguma parakstīšanas dienas. – ne vairāk par 20 izdevīguma punktiem, tiek aprēķināts pēc formulas: Kp = Kx/Ky x N, kur Kp – iegūto punktu skaits, Kx – ātrākais pasūtījuma piegādes termiņš, Ky – vērtējamā pretendenta piegādes termiņš, N – maksimālais punktu skaits vidējam piegādes termiņam;

5.4.2.3. Lai noteiktu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu lotē, komisijas sekretārs kopējā vērtēšanas tabulā pēc iesniegtajiem komisijas locekļu individuālajiem vērtējumiem nosaka pēc formulas (K)=C+Kp.

5.4.2.4. Ja vairāki pretendenti kādā no lotēm saņem vienādu punktu skaitu (atbilstoši saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma kritērijiem), iepirkumu komisija par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst piedāvājumu, kurš ir ar zemāko cenu attiecīgajā lotē.

# VI Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

6.1. Komisijas darbu un sēdes vada komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā priekšsēdētaja pienākumus pilda komisijas priekšsēdētāja nozīmēts komisijas loceklis.

6.2. Iepirkuma komisija savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus, kā arī veic citas darbības saskaņā ar konkursa Nolikumu.

6.3. Komisijas lēmumi tiek pieņemti sēdes laikā balsojot. Balsstiesības ir visiem komisijas locekļiem. Lēmums tiek pieņemts, ja par to balso vairākums no klātesošajiem komisijas dalībniekiem. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

6.4. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi:

6.4.1. Izskatīt piedāvājumus, ko iesnieguši pretendenti, kuri atbilst Nolikuma 4. nodaļā izvirzītajām prasībām un „Publisko iepirkumu likuma” noteikumiem.

6.4.2. Pieņemt lēmumu par pretendenta piedāvājuma neizskatīšanu un pretendenta izslēgšanu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja uz pretendentu attiecas likuma Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmajā daļā minētie nosacījumi

6.4.3. Izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja pretendents nav iesniedzis visu pieprasīto informāciju vai ir sniedzis nepatiesu informāciju.

6.4.4. Izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja saskaņā ar kopējo tehnisko piedāvājumu atbilstības tabulu pretendenta piedāvājums neatbilst Nolikumā norādīto tehnisko specifikāciju prasībām.

6.4.5. Izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu;

6.4.6. Lai noskaidrotu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, pieprasīt, lai pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu ar ievērojami zemāku cenu, iesniedz iepirkuma izpildei nepieciešamās tehnoloģijas aprakstu un īpašo, tikai šim pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenu pazeminājumu.

6.4.7. Pieņemt lēmumu par iepirkuma rezultātiem.

6.4.8. Pieprasīt, lai pretendents precizē un izskaidro informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

6.4.9. Pieaicināt ekspertus piedāvājuma atbilstības pārbaudē un piedāvājuma vērtēšanā.

6.4.10. Veikt citas darbības saskaņā ar atklātā konkursa Nolikumu un Publisko iepirkumu likumu.

# VII Pretendenta tiesības un pienākumi

7.1. Pretendenta tiesības un pienākumi:

7.1.1. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai konkursā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas šī Nolikuma un normatīvo aktu prasības. Piedāvājuma iesniegšana apliecina pretendenta piekrišanu šī Nolikuma noteikumiem un tajos ietvertajām prasībām.

7.1.2. Pretendentam ir pienākums rakstveidā un norādītajā termiņā sniegt atbildes uz komisijas pieprasījumiem. Šī noteikuma neievērošana bez attaisnojoša iemesla un komisijas pieprasījumu neizpilde var būt par iemeslu, lai pretendenta piedāvājums tiktu noraidīts tālākai izskatīšanai un netiktu vērtēts.

7.1.3. Pretendentam ir pienākums no Pircēja saņemtos konkursa materiālus nenodot trešajām personām un izmantot tos tikai konkursa piedāvājuma izstrādei.

7.1.4. Pretendentam ir tiesības iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par Pircēja darbību attiecībā uz konkursa likumību, ja tas uzskata, ka Pircējs vai iepirkuma komisija nav ievērojuši iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības un tādējādi pārkāpuši pretendenta likumīgās tiesības un intereses.

7.1.5. Pretendentam ir tiesības pieprasīt par piedāvājumā iekļautās konfidenciālās informācijas neizpaušanu, tik cik atļauj normatīvo aktu prasības.

# VII IEPIRKUMA LĪGUMa nosacījumi

8.1. Līguma projekts ir pievienots Nolikumam kā 4.pielikums.

8.2. Iesniegumu par atklāta konkursa nolikumā un paziņojumā par līgumu iekļautajām prasībām Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

8.3. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents piekrīt visiem Nolikuma un iepirkuma līguma noteikumiem un apņemas tos pildīt.

8.4. Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

8.5.Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā Pretendenta iepirkuma līguma apakšuzņēmēja nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 68. Panta noteikumiem.

1. pielikums

LU atklāta konkursa

„Pētnieciskās aparatūras iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība" un apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģoju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība" vajadzībām

(LU 2013/25_ERAF) nolikumam

PIETEIKUMA VĒSTULES FORMA

Piezīme: Konkursa pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

Iepirkums: Pētnieciskās aparatūras iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība" un apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģoju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība" vajadzībām, Iepirkuma Nr.: LU 2013/25.

Kam:Latvijas Universitātei

Parakstot šo pieteikumu un/vai iesniedzot piedāvājumu apstiprinām, ka pilnībā piekrītam konkursa  noteikumiem un tajā noteiktajam Līguma projekta noteikumiem. Piedāvājam* veikt Preces piegādi saskaņā ar Nolikuma prasībām par kopējo summu:

| Preces nosaukums | Piedāvātā cena Ls kopā bez PVN par visu vienību skaitu | PVN likme ____%, Ls par visu vienību skaitu | Piedāvātā cena Ls kopā ar PVN par visu vienību skaitu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.lote- Plūsmas- Injekcijas analizators, izmantojot spektrofotometrisko detekciju (iekārtu komplekss, augsnes un ūdeņu paraugu spektroskopiskās analīzes veikšanai un mežu un purvu veģetācijas bioloģiski aktīvo vielu izpētei): | < > | < > | < > |
| 2. lote - Bezmugurkaulnieku ievākšanas aprīkojums (Iekārtu komplekts sikspārņu un citu zīdītāju sugu ekoloģijas pētījumiem un kukaiņu un citu bezmugurkaulnieku pētījumiem): | < > | < > | < > |
| 3.lote - UV-VIS spektrofotometrs ūdens fāzes analīzei un fluorescences spektrofotometrs (Iekārtu komplekss, augsnes un ūdeņu paraugu spektroskopiskās analīzes veikšanai un mežu un purvu veģetācijas bioloģiski aktīvo vielu izpētei): | < > | < > | < > |
| 4.lote - Elementu analīzes izotopu attiecības masspektrometrs: | < > | < > | < > |

*Pretendents tabulā aizpilda piedāvājumu TIKAI par to daļu, par kuru iesniedz piedāvājumu.

Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība (personu grupa):

- Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība (personu grupa):

  - persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Konkursā: ________________________.

  - katras personas atbildības apjoms:	 _______________________________________.

- Mēs apliecinām, ka uz <Pretendenta nosaukums> un personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst izvirzītajām prasībām, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā noteiktie Pretendentu izslēgšanas noteikumi, ievērojot šī panta ceturtajā daļā minētos izslēgšanas ierobežojumus.

- Mēs apstiprinām, ka visi pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

- Mēs apliecinām, ka neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā.

- Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkumā:

5.1. Pretendenta nosaukums: 	_________________________________

5.2. Reģistrēts:	_________________________________

5.3. ar Nr.	_________________________________

5.4. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.	_________________________________

5.5. Juridiskā adrese (norādīt arī valsti): 	_________________________________

5.6. Biroja adrese (norādīt arī valsti):	_________________________________

5.7. Kontaktpersona:	_________________________________

(Vārds, uzvārds, amats)

5.8. Telefons:	_________________________________

5.9. Fakss:	_________________________________

5.10. E-pasta adrese:	_________________________________

5.11. Banka:	_________________________________

5.12. Kods:	_________________________________

5.13. Konts:	_________________________________

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par iepirkumam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _________ (_____________) lapām.

Paraksts: 			___ 	 	Vārds, uzvārds: 	______	_____

Amats:

Pieteikums sagatavots un parakstīts 2013.gada ___. __________________

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Pētnieciskās aparatūras iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība" un apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģoju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība" vajadzībām

(LU 2013/25_ERAF) nolikumam

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

1. Lote Plūsmas- Injekcijas analizators, izmantojot spektrofotometrisko detekciju (iekārtu komplekss, augsnes un ūdeņu paraugu spektroskopiskās analīzes veikšanai un mežu un purvu veģetācijas bioloģiski aktīvo vielu izpētei):

| Prece, | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS |  |  | Apjoms |  | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Aizpilda pretendents) | Piedāvātā summa kopā LVL bez PVN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plūsmas- Injekcijas analizators, izmantojot spektrofotometrisko detekciju (iekārtu komplekss, augsnes un ūdeņu paraugu spektroskopiskās analīzes veikšanai un mežu un purvu veģetācijas bioloģiski aktīvo vielu izpētei): |  |  |  | 1.gab. |  | Modelis: Ražotājs: |  |  |
| Funkcionālas prasības. Sistēmai jānodrošina zemāk minēto vai ekvivalento metožu izpilde: | Minimālā detektējama koncentrācija | Ekvivalence atzītām oficiālām metodēm |  |  |  |  |  |  |
| Amonijs | 0.004 mg N/L | St.Methods 4500-NH3-G EPA-103-A-rev.10 EPA 350-1-v.2 |  |  |  |  |  |  |
| Nitrāts+nitrīts | 0.003 mg N/L | St.Methods 4500-NO3-F EPA-127-A-rev.8 EPA 353.2-v.2 |  |  |  |  |  |  |
| Fosfāts (orto) | 0.002 mg P/L | St.Methods 4500-P-F EPA-118-A-rev.5 EPA 365.1, v.2 |  |  |  |  |  |  |
| Nitrīts | 0.0005 mg N/L | St.Methods 4500-NO2-B EPA-116-A rev.4 |  |  |  |  |  |  |
| Silikāti | 0.03 mg Si/L | St.Methods 4500-SiO2-D |  |  |  |  |  |  |
| Kalcijs | 1 mg Ca/L | UKAS-590-A-Rev.0 |  |  |  |  |  |  |
| Magnijs | 0.25 mg Mg/L | UKAS 591-A-Rev.0 |  |  |  |  |  |  |
| Dzelzs (II) | 0.004 mg Fe(II)/L | UK Blue Book metode UKAS-504-A |  |  |  |  |  |  |
| Dzelzs (kop) | 0.02 mg Fe/L | St.Methods 3500-Fe EPA-149-B-Rev.0 |  |  |  |  |  |  |
| Tehniskās specifikācijas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metode | Diskrēta automatizēta ķīmiskā analīze ar spektrofotometrisko detekciju |  |  |  |  |  |  |  |
| Noteikšanas Sistēma | Fotometrs, vismaz 7 kanālu, ķivete caurplūdes ar plūsmas apstādināšanu pēc uzpildīšanas, optiskais ceļš vismaz 10 mm, termostatējama |  |  |  |  |  |  |  |
| Paraugu karuseļa ietilpība | Vismaz 50 paraugi |  |  |  |  |  |  |  |
| Reaģentu rezervuāri | Vismaz 15, ar automātisko reaģentu līmeņa sensoru, ar dzesēšanu vismaz 10 grādi zem vides temperatūras, ar automātisko reaģentu derīguma laika izsekojamību, ko uztur vadības programma |  |  |  |  |  |  |  |
| Reakcijas šūnas | Vismaz 180, sadalītas vismaz 10 segmentos |  |  |  |  |  |  |  |
| Kadmija spirāle | Iekļauta, ar vadības vārstiem, reģenerācija automātiski nodrošināta caur vadības datoru, nitrāta un nitrīta metožu automātiskā pārslēgšana |  |  |  |  |  |  |  |
| Atkritumu savākšana | Reaģentu atkritumu un skalošanas šķīdumu savākšana atsevišķos rezervuāros |  |  |  |  |  |  |  |
| Parauga un reaģentu patēriņš | Nepārsniedz 700 µl |  |  |  |  |  |  |  |
| Paraugu karuseļa papildināšana | Iespējama arī analītiskās programmas izpildes laikā |  |  |  |  |  |  |  |
| Standartu pagatavošana | Automātiskā |  |  |  |  |  |  |  |
| Koncentrētu paraugu testēšana | Ja iekārta atrod, ka parametrs pārsniedz metodes robežas, tiek automātiski veikta parauga atšķaidīšana (līdz 100x). Šī procedūra neprasa atsevišķu vietu paraugu karuselī. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ražība | Vismaz 150 testu stundā |  |  |  |  |  |  |  |
| Elementu tīrīšanas uzturēšana | Statiskā skalošanas šūna ar tīrā ūdens recirkulāciju – zondei un dispenseram Kustīgas zondes skalošana no iekšpuses un noslaucīšana no ārpuses |  |  |  |  |  |  |  |
| Paraugu un reaģentu pārnese, dozēšana, atšķaidīšana | Ar robotisko roku un šļirču palīdzību. Bez sūkņiem. |  |  |  |  |  |  |  |
| Testu programmēšana | Katram paraugam ir iespējams atsevišķi ieprogrammēt savu testu sarakstu un secību |  |  |  |  |  |  |  |
| Nosakamo parametru skaits | Bez operatora iejaukšanās jānosaka vismaz 7 parametri. Papildus parametru noteikšana (līdz vismaz 30) notiek vienīgi nomainot reaģentus un neprasa iekārtas papildināšanu ar mehaniskiem, hidrauliskiem, optiskiem moduļiem vai mezgliem. |  |  |  |  |  |  |  |
| Programma | Iekļauta iekārtas vadības un datu apstrādes programma, atbilstošs dators, drukas iekārta un monitors. Iebūvēta funkcionalitāte nodrošina kalibrēšanas un testēšanas kvalitātes uzturēšanu un operatora brīdināšanu neatbilstību gadījumā. Analīžu pārskatu ģenerēšana apvienojot iegūtos datus pēc paraugiem vai parametriem pēc operatora vēlmes. |  |  |  |  |  |  |  |
| Komunikācijas | USB, neprasa papildinājumus standarta datorā vai citus mezglus, kas nodrošina savietojamību |  |  |  |  |  |  |  |
| Piegāde iekļauj | Iekārtu saskaņā ar specifikācijām Paraugu karuseļi, 2 gab Datora komplektu ar programmatūru, kas nodrošina datu apstrādi un vismaz 22” monitoru Reaģentu komplektus 1000 paraugu analīzei Uzstādīšanas un apmācības vizīti no ražotāja, 5 darba dienas |  |  |  |  |  |  |  |
| Garantija: | On site garantija vismaz 24 mēneši |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā LVL bez PVN |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga nummurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītajām prasībām

2. Pretendenta piedāvātās Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri, ražotājs un modelis

3. Finanšu piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, t.sk., piegādes, uzstādīšanas izmaksas.

4. Piedāvātais piegādes termiņš, kādā Pretendents nodrošina nolikumā norādītās preces (iekārtas) piegādi un uzstādīšanu darba dienu laikā no līguma parakstīšanas (nepārsniedzot 40 (četrdesmit darba dienas)) _______(ar vārdiem).

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

____________________             _______________	___________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   	 /paraksts/

________________  2013.gada  ___. ______________

/sastādīšanas vieta/

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Pētnieciskās aparatūras iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība" un apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģoju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība" vajadzībām

(LU 2013/25_ERAF) nolikumam

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

2.Lote. Bezmugurkaulnieku ievākšanas aprīkojums (Iekārtu komplekts sikspārņu un citu zīdītāju sugu ekoloģijas pētījumiem un kukaiņu un citu bezmugurkaulnieku pētījumiem):

| Prece | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | Apjoms | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Aizpilda pretendents) | Piedāvātā summa kopā LVL bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Bezmugurkaulnieku ievākšanas aprīkojums (Iekārtu komplekts sikspārņu un citu zīdītāju sugu ekoloģijas pētījumiem un kukaiņu un citu bezmugurkaulnieku pētījumiem): |  |  |  |  |
| Malēzes lamatu komplekts | Melnas poliamīda lamatas, 5 gab., uzstādāmas starp diviem balstiem, bez iekšējā karkasa, fiksācija ar metāla mietiņiem, augstums 120 cm, platums 100 cm, garums 150 cm, apgādāts ar kukaiņu plākšņojamo galdu Nr 3, 5 gab. | 1.Gab. | Modelis: Ražotājs: |  |
| Tullgrena eklektoru komplekts | 6-vietīgi Tullgrena eklektori, 5 gab., maiņstrāva 220-230V, 50 Hz, apgādāti ar entomoloģiskām kastēm - 30 x 40 x 5,4 cm, stikla vāks, 10 gab. | 1.Gab. | Modelis: Ražotājs: |  |
| Lauka fotoeklektoru komplekts | 30 gab., puslodveida, garums 60 x platums 60 x augstums 60 cm, veidots no kaprona auduma Nr. 40, pamats polistirēna, polietilēna savākšanas trauks lamatas augšdaļā, apgādāti ar entomoloģiskām adatām, melnas, garums 40 mm, Nr. 00, 0, 1, 2, no katras 1000 gab. | 1.Gab. | Modelis: Ražotājs: |  |
| Gaismas lamatu komplekts | Robinsona tipa naktstauriņu lamata, 5. gab., melna savākšanas ierīce, balts konuss ar integrētu lidošanas piltuvi, nokrišņu izturīgu, 125W dzīvsudraba lampu, barotu no 240V un aprīkotu ar kabeli, apgādāta ar entomoloģisko tīkliņu, 5 gab., salokāms rāmis Ø 40 cm, pats tīkliņš haki krāsā Ø 40 cm, teleskopisks rokturis izstiepjams līdz 70 cm un savelkams 30 cm, viss savietojams. | 1.Gab. | Modelis: Ražotājs: |  |
| Augsnes sietu komplekts | Nerūsējoša metāla, diametrs 300 mm, sieta izmērs 5, 3, 2, 1, 0,5 mm, pamats un vāks, 5 gab. No katra, apgādāti ar anatomiskām pincetēm, 5 gab., taisnas, 1,5 mm gals, garums līdz 140 mm. | 1.Gab. | Modelis: Ražotājs: |  |
| Garantija: | On site garantija vismaz 24 mēneši: |  |  |  |
| Kopā LVL bez PVN |  |  |  |  |

1. Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga nummurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītajām prasībām

2. Pretendenta piedāvātās Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri, ražotājs un modelis

3. Finanšu piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, t.sk., piegādes, uzstādīšanas izmaksas.

4. Piedāvātais piegādes termiņš, kādā Pretendents nodrošina nolikumā norādītās preces (iekārtas) piegādi un uzstādīšanu darba dienu laikā no līguma parakstīšanas (nepārsniedzot 120 (viens simts divdesmit darba dienas)) _______(ar vārdiem).

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

____________________             _______________	___________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   	 /paraksts/

________________  2013.gada  ___. ______________

/sastādīšanas vieta/

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Pētnieciskās aparatūras iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība" un apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģoju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība" vajadzībām

(LU 2013/25_ERAF) nolikumam

TECHNICAL AND FINANCIAL OFFER

2.Lote. Equipment for collection of invertebrates (Equipment set for research of bats and other mammal species' ecology and for research of insects and other invertebrates):

| PRODUCT | CUSTOMER REQUIREMENTS | Amount | SUPPLIER’S OFFER (To be completed by applicant) | The proposed total amount of LVL exclusive of VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Equipment for collection of invertebrates (Equipment set for research of bats and other mammal species' ecology and for research of insects and other invertebrates): |  |  |  |  |
| Set of Malaise traps | Black polyamide fabric, 5 pieces, for suspension between two points in the terrain, without construction, fixation by steel pins, height 120 cm, breadth 100 cm, length 150 cm, supplied with insect setting board No 3, 5 pieces. | 1. | Model: Manufacturer: |  |
| Set of Tullgren funnels | 6 bank Tullgren funnels, 5 pieces, mains voltage 220-230V, 50 Hz, supplied with insect boxes - 30 x 40 x 5,4 cm, glass lid, 10 pieces. | 1. | Model: Manufacturer: |  |
| Set of Soil Emergence Traps | 30 pieces, dome shaped, L60 x W60 x H60 cm, black with white head entrance, materials: head entrance - white polyester (108 x 32 mesh/square inch), anels - black polyester (96 x 26 mesh/square inch), materials: plastic feet & splints - acrylonitrile butadiene styrene support poles – fiberglass, collecting bottle – polyethylene, supplied with insect pins: black, length 40 mm, No 00, 0, 1, 2, every 1000 pieces. | 1. | Model: Manufacturer: |  |
| Set of moths traps | Robinson type moth Trap, 5 pieces, black plastic catchment area, black plastic collar, white plastic cone with integrated flight interception baffles, sturdy rain guard, 125W mercury vapour bulb, 240V electrics (fully wired up) for use with mains supply or generator, supplied with insect sweepnet, 5 pieces: folding tube frame Ø 40 cm, bag Ø 40 cm, green, telescopic handle, extended length 75 cm, folded length 30 cm, all compatible. | 1. | Model: Manufacturer: |  |
| Set of soil sieves | Stainless steel, diameter 300 mm, mesh size 5, 3, 2, 1, 0,5 mm, bottom pan and cover, 5 pieces for every, supplied with anatomical forceps, length 140 mm, straight 1,5 mm tip, 5 pieces. | 1. | Model: Manufacturer: |  |
| Warranty: | On site warranty for at least 24 months |  |  |  |
| Total LVL exclusive of VAT |  |  |  |  |

1. Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga nummurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītajām prasībām

2. Pretendenta piedāvātās Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri, ražotājs un modelis

3. Finanšu piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, t.sk., piegādes, uzstādīšanas izmaksas.

4. Piedāvātais piegādes termiņš, kādā Pretendents nodrošina nolikumā norādītās preces (iekārtas) piegādi un uzstādīšanu darba dienu laikā no līguma parakstīšanas (nepārsniedzot 120 (viens simts divdesmit darba dienas)) _______(ar vārdiem).

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

____________________             _______________	___________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   	 /paraksts/

________________  2013.gada  ___. ______________

/sastādīšanas vieta/

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Pētnieciskās aparatūras iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība" un apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģoju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība" vajadzībām

(LU 2013/25_ERAF) nolikumam

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

3.lote. UV-VIS spektrofotometrs ūdens fāzes analīzei un fluorescences spektrofotometrs (Iekārtu komplekss, augsnes un ūdeņu paraugu spektroskopiskās analīzes veikšanai un mežu un purvu veģetācijas bioloģiski aktīvo vielu izpētei):

| Prece | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | Apjoms | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Aizpilda pretendents) | Piedāvātā summa kopā LVL bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. UV-VIS spektrofotometrs ūdens fāzes analīzei (Iekārtu komplekss, augsnes un ūdeņu paraugu spektroskopiskās analīzes veikšanai un mežu un purvu veģetācijas bioloģiski aktīvo vielu izpētei): |  | 1.Gab. | Modelis: Ražotājs: |  |
| Minimālās tehniskās prasības | 1. Kompakts divstaru ultravioletās un redzamās gaismas spektrometrofotometrs. |  |  |  |
|  | 2. Pieejamās metodes (vismaz uzskaitītās): |  |  |  |
|  | 2.1. Fotometriskā metode – tiek noteikta parauga gaismas stara absorbcija vai tā caurlaidība (no viena līdz vismaz astoņiem nodefinētiem viļņa garumiem). |  |  |  |
|  | 2.2. Spektra metode – parauga spektrs tiek iegūts ar viļņu garuma skenēšanas metodi. Iespējams veikt atkārtotu skenēšanu, lai noskaidrotu parauga izmaiņās laikā. |  |  |  |
|  | 2.3. Kvantitācijas metode – tiek ģenerēta kalibrācijas līkne, izmantojot standartu (iekļauts piedāvājumā), izmantojot kuru tiek noteikta paraugā/-os esošo vielu koncentrācija |  |  |  |
|  | 2.4. Kinētiskā metode – tiek veikta absorbcijas spektra izmaiņu noteikšana, kā funkcija atkarīga no laika, kā rezultātā tiek iegūtas enzimātiskās aktivitātes lielumi. Iespējams veikt analīzes līdz pat 16 paraugiem vienlaicīgi. |  |  |  |
|  | 2.5. Laikā skenēšanas metode – tiek veikti absorbcijas, caurlaidības vai enerģijas mērījumi, kā funkcija no laika. Iespējams veikt analīzes līdz pat 16 paraugiem vienlaicīgi. |  |  |  |
|  | 2.6. Daudzkomponentu kvantitācijas metode – iespējams noteikt līdz pat astoņu dažādu vielu daudzumu paraugā. |  |  |  |
|  | 3. Spektrometrofotometra programmatūra – ļauj pilnībā vadīt instrumentu no datora, nodrošināt spektrometra, fotometra un kinētisko funkciju vadību un datu ieguvi, kā arī veidot mērījumu atskaites. Iespēja iegūtos datus saglabāt USB atmiņā, tos vēlāk analizēt un izdrukāt izmantojot citu darbstaciju. Datus ērtākai analīzei un atskaišu veidošanai iespējams pārnest uz word vai excel failu tipiem. Programmatūra izstrādāta atbilstoši GLM un GMP principiem nodrošinot esošo un iepriekš iegūto datu izsekojamību, auditēšanas un drošības funkcijas. Programmatūra atbilst Pārtikas un zāļu administrācijas 21 Federālo noteikumu kodeksa 11. daļai vai ekvivalentam standartam. Gadījumā, ja pretendents piedāvā ekvivalentu standartu, piedāvājumam jāpievieno piedāvātā standarta kopija un tā salīdzinājums ar norādīto standartu. |  |  |  |
|  | 3.1. Programmatūra nodrošina vairāku zdevumu vienlaicīgu veikšanu (vienlaicīga mērījumu veikšana, datu analīze, atskaišu izveide u.c.). Lietotājam draudzīga saskarne (lietotājam iespējams modificēt saskarni atbilstoši darba vajadzībām). Iespējams iestatīt piekļuves ierobežojumus (vismaz administratora, metodes izstrādātāja un operatora instrumenta piekļuves līmeņi). |  |  |  |
|  | 3.2. Spektru analīzes režīms – iespējams veikt iepriekš uzņemto spektru analīzi un salīdzinošo un relatīvo analīzi. |  |  |  |
|  | 3.3. Spektru apstrādes režīms – iespējams veikt iegūto spektru normalizēšanu, pīķu izvēli, laukuma aprēķinus, spektra transformācijas izmantojot līdz 4 pakāpes vienādojumus, logaritmiskos vienādojumus, u.c., interpolāciju, spektru savstarpēju atņemšanu u.c. |  |  |  |
|  | 3.4. Fotometriskais (kvantitācijas) režīms – iespējams veikt no viena līdz trīs viļņu garumu un spektru kvantitāciju. Iespējams veikt fotometrisko analīzi izmantojot lietotāja definētas funkcijas. Katram paraugam iespējams veikt masas, atšķaidījuma un citu faktoru korekcijas. |  |  |  |
|  | 3.5. Kinētiskais režīms – iespējams veikt salīdzinošo / relatīvo iegūto spektru apstrādi un analīzi. Vienlaicīgi iespējams apstrādāt līdz vismaz 30 spektriem. Iespējams veikt vienas vai vairāku šūnu enzīmu kinētiskos aprēķinus. |  |  |  |
|  | 3.6. Atskaišu veidošanas režīms – Iespējams sagatavot vai izmantot jau iepriekš sagatavotu atskaišu paraugus. Iespējams izmantot grafiskus objektus un zīmējumus |  |  |  |
|  | 4. Instrumenta vispārīgās īpašības un komplektācija: |  |  |  |
|  | 4.1. Komplektā ar instrumentu iekļauti: - Dažādu optiskā ceļa garuma kvadrātveida kviešu turētājs. Iespējams ievietot vismaz divas kivetes ar optiskā ceļa garumu 10, 20, 30, 50, 70 un 100 mm. - Vismaz četras stikla kvadrātveida kivetes ar optiskā ceļa garumu 10 mm. - Vismaz četras stikla kvadrātveida kivetes ar optiskā ceļa garumu 50 mm. - Komplektā divas lampas (viena halogēnlampa un viena deiterija lampa). Abas lampas pilnībā savietojamas ar piedāvājumā iekļauto spektrometrofotometru. - Vadības dators ar preinstalētu operētājsistēmu, kas nodrošina spektru apstrādi, ekspurtu datu rindu veidā un spektrofotometra vadību un datu ieguvi un pēcapstrādi. Minimālās vadības datora prasības: 3.4GHz procesors, 4GB operatīvā atmiņa, 500GB iekšējais cietais disks, 19 collu LCD monitors. |  |  |  |
|  | 4.2. Vispārējie tehniskie parametri: - Spektrofotometrs aprīkots ar displeju, kurš ir pilnībā pietiekams iekārtas vadībai, visu nepieciešamo parametru iestatīšanai, kā arī iegūto rezultātu apskatīšanai, kā ciparu, tā grafiskā formā. - Katras no komplektā iekļauto spektrofotometra lampu dzīves ilgums vismaz 2000 darba stundas. - Optiskā sistēma: Czerny-Turner tipa monohromators. Dubultstaru sistēma, 1,200 līnijas/mm, 200 nm režģis. - Optiskā izšķirtspēja vismaz 1nm. - Viļņa garumu diapazons vismaz no 190 līdz 1100nm. - Viļņu garuma mērījumu atkārtojamība ne sliktāka kā +/- 0,1nm. - viļņu garuma iestādīšanas izsķirtspēja / minimālais skannēšanas pīķis ne sliktāk kā 0.05 nm. - Silīcija fotodiodes tipa detektors. - Fotometriskais diapazons (absorbcija) vismaz -4 līdz 4 Abs, %T: 0 līdz 400 %. - viļņu garuma precizitāte: ±0.1 nm @656.1 nm D2; ±0.3 nm visā diapazonā. - Izkliedes gaisma: maks. 0.02 % (NaI @220 nm); maks. 0.02 % (NaNO2 @340 nm); maks. 1.0 % (KCl @198 nm). - fotometriskā precizitāte: ±0.002 Abs (0.5 Abs); ±0.004 Abs (1.0 Abs); ±0.006 Abs (2.0 Abs) ar NIST930D/NIST1930 vai ekvivalentu filtru. - fotometriskā atkārtojamība: ±0.001 Abs (no 0 līdz 0.5 Abs); ±0.001 Abs (no 0.5 līdz 1 Abs); ±0.003 Abs (no 1 līdz 2 Abs). - Bāzes līnijas stabilitāte: labāk par 0.0003 Abs/h @700 nm 1 stundu pēc gaismas avota ieslēgšanas. - Bāzes līnijas vienmērība: labāk par ±0.0006 Abs (1100 to 190 nm) 1 stundu pēc gaismas avota ieslēgšanas. - Trokšņa līmenis: RMS vērtībā 0.00005 Abs un mazāk pie 700 nm. - Viļņa garuma skannēšanas ātrums: 3,000 līdz 2.0 nm/min; griešanās ātrums (slew rate): 6,000 nm/min. - viļņu garuma precizitātes mērījumi ar Hg lampu: izmantojot Hg lampa ar 6 viļņu garumiem:253.65 nm, 365.02 nm, 404.66 nm, 435.84 nm, 546.07 nm, 579.07 nm. - USB interfeiss (Vismaz 3 pieslēgumvietas. Iespējams saglabāt sagatavotās metodes, kā arī iegūtos rezultātus datu pārnesei un analīzei uz attālināta datora). |  |  |  |
|  | 4.3. Iekārtas izmērs un svars: - Iekārtas svars 15kg (+/-10%) - Iekārtas aizņemtā vieta uz galda 45 x 45cm (+/-10%) |  |  |  |
|  | 5. Vispārējās prasības |  |  |  |
|  | 5.1. Pretendents piedāvājumam pievieno tehnisko informāciju (ražotāja izdotas lietošanas instrukcijas, u.c.), kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātas preces atbilstību izvirzītajām tehniskajām specifikācijām. Tehniskajā piedāvājumā Pretendents norāda lpp. pievienotajā informācijā, kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas katram punktam. Tehniskajā informācijā Pretendents atzīmē tās teksta daļas, kurās Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību, saskaņā ar tā iesniegto tehnisko piedāvājumu. Ja iesniegtā tehniskā informācija ir svešvalodā, Pretendents pievieno tulkojumu latviešu valodā tām teksta daļām, kuras tas ir norādījis tehniskā piedāvājumā un atzīmējis informācijā, kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību. |  |  |  |
|  | 5.2. Iekārtas uzstādīšanu un personāla apmācību veic apmācīts Pretendenta pārstāvis |  |  |  |
|  | 5.3.Tehnisko apkopi garantijas un pēcgarantijas periodā nodrošina Pretendenta pārstāvis 12-24 stundu laikā pēc izsaukuma saņemšanas |  |  |  |
| Garantija: | On site garantija vismaz 24 mēneši: |  |  |  |
| 2. Fluorescences spektrofotometrs (Iekārtu komplekss, augsnes un ūdeņu paraugu spektroskopiskās analīzes veikšanai un mežu un purvu veģetācijas bioloģiski aktīvo vielu izpētei) |  | 1.Gab. | Modelis: Ražotājs: |  |
|  | 1. Instruments paredzēts šķīdumos izšķīdušo vielu noteikšanai |  |  |  |
|  | 2. Instruments veic mērījumus pilnai ierosināšanas-emisijas fluorescences matricai, tādējādi nodrošinot iespēju noteikt savienojumos esošās vielas, kā arī to individuālu vielu koncentrācijas |  |  |  |
|  | 3. Instruments spēj noteikt augstas koncentrācijas piemaisījumus bez nepieciešamības veikt iepriekšēju paraugu šķaidīšanu. |  |  |  |
|  | 4. Iekārta kopā ar programmatūru nodrošina datu saglabāšanu standartizētā dokumentēta formātā, kas nodrošina iespēju salīdzināt citās laboratorijās iegūtos datus. Komplektā iekļauta multikomponenšu analīzes programma, kas nodrošina jaunu vai esošu modeļu izmantošanu, vielu komponenšu un to koncentrāciju noteikšanu. |  |  |  |
|  | 5. Iekārtai jābūt pārbaudāmai izmantojot fluorescences standartus |  |  |  |
|  | 6. Vielu ar mazu koncentrāciju noteikšana: |  |  |  |
|  | 6.1. Jūtīgums izmantojot ūdens Ramana RMS metodi 20 000:1 (signāla trokšņa attiecība) vai augstāka |  |  |  |
|  | 6.2. Ierosmes pusē tiek izmantots atstarojošais dubultais monohromators, kas nodrošina izkliedes gaismas samazināšanu līdz vismaz 10-7. |  |  |  |
|  | 6.3. Iekārtā iebūvēts zema trokšņa aizmugurēji izgaismots CCD (vismaz 1024 x 64 pix) daudzkanālu detektors ar kvantu efektivitāti > 70%, kas nodrošina vienlaicīgu mērījumu veikšanu visā emisijas viļņu garumu diapazonā. |  |  |  |
|  | 6.4. Iekārtā tiek izmantots dzesējams detektors, lai nodrošinātu minimālu trokšņa līmeņa pieaugumu ilgāku mērījumu veikšanai ārkārtīgi atšķaidītiem paraugiem. |  |  |  |
|  | 7. Vielu ar augstu koncentrāciju noteikšana: |  |  |  |
|  | 7.1. Vienlaicīgi nosaka gan fluorescences, gan absorbcijas spektrus, izmantojot vienu un to pašu paraugu. Abi vienlaicīgi iegūtie viena parauga spektri tiek izmantoti, lai izslēgtu mērījuma kļūdu, kuru ienes iekšējie filtri. |  |  |  |
|  | 7.2. Absorbcijas precizitāte augstāka par +/- 0.01 AU pie 2 AU |  |  |  |
|  | 8. Iekārtas veiktspēja: |  |  |  |
|  | 8.1. Veic pilnu EEM ierosmes un emisijas spektru mērījumu diapazonā 200-620nm, vai plašākā, ne ilgāk, kā 60 sekunžu laikā |  |  |  |
|  | 8.2. Iekārta vienlaicīgi veic parauga absorbcijas mērījumus bez nepieciešamības pieslēgt papildus instrumentus vai veikt parauga pārvietošanu uz citu iekārtu. |  |  |  |
|  | 9. Lai nodrošinātu iegūto mērījumu neatkarību no mērinstrumenta ienestajām neprecizitātēm, piedāvātajam instrumentam jānodrošina: |  |  |  |
|  | 9.1. Automātiski tiek ģenerēts koriģētā spektra viļņa garums un intensitāte |  |  |  |
|  | 9.2. Instrumentā ierosmei izmantota spektrāli koriģēta CW ksenona lampa, kas nodrošina garantētu spektru atkārtojamību visā mērījumu diapazonā (vismaz 200 – 620 nm) ar minimālu fluktuāciju vai nobīdi. |  |  |  |
|  | 9.3. Instrumentā iebūvēts references kanāls avotu fluktuāciju un drifta normalizēšanai. |  |  |  |
|  | 10. Programmatūras funkcionalitāte |  |  |  |
|  | 10.1. Programmatūra iekļautas iestrādātas procedūras automātiskai datu korekcijai, lai novērstu iekšējo filtru radītos efektus, ūdens Ramana izkliedi un koharento līnijas izkliedi. |  |  |  |
|  | 10.2. Automātiski normalizē intensitātes skalu hinīna sulfāta vai Ramana vienībās. |  |  |  |
|  | 10.3. Nepārtraukti pārsūta datus analizēšanai uz daudzfaktoru modelēšanas un analīzes programmatūras moduli, kas analīzei izmanto industriālo standarta paralēlo faktoru analīzes metodi un citas atzītas un dokumentētas analīzes metodes. |  |  |  |
|  | 11. Instrumenta vispārīgās īpašības un komplektācija |  |  |  |
|  | 11.1. Komplektā ar instrumentu iekļauti: - Paraugu turētājs piemērots fluorescences spektru iegūšanai dažādu veidu paraugiem. Paraugu turētājam pieejams dažāda veida papildaprīkojums. - Paraugu ievietošanas modulis savietojams ar paraugu turētāju. - 4ml 1x1cm kvarca kivete. - Filtru turētāju sistēma vismaz trīs filtriem paredzēta ievietošanai paraugu nodalījumā. - Piecu filtru komplekts (5x5 (+/- 10%) cm), attiecīgi ar robežu pie 370, 399, 450, 500 un 550nm. Filtri pilnībā savietojami ar komplektējošo moduļu sistēmu. |  |  |  |
|  | 11.2. Vispārējie tehniskie parametri: - Instrumenta ierosmes un emisijas joslas platums ne lielāks par 5nm. - Fluorescences ierosmes viļņa garuma precizitāte ne mazāka kā 1nm. - Absorbcijas viļņa garuma noteikšanas precizitāte ne mazākā kā 1nm (atkārtojamība vismaz 0,5nm). |  |  |  |
|  | 11.3. Iekārtas izmērs un svars: - Iekārtas svars 30kg (+/-10%) - Iekārtas aizņemtā vieta uz galda 60 x 40cm (+/-10%) |  |  |  |
|  | 12. Vispārējās prasības |  |  |  |
|  | 12.1. Pretendents piedāvājumam pievieno tehnisko informāciju (ražotāja izdotas lietošanas instrukcijas, u.c.), kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātas preces atbilstību izvirzītajām tehniskajām specifikācijām. Tehniskajā piedāvājumā Pretendents norāda lpp. pievienotajā informācijā , kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas katram punktam. Tehniskajā informācijā Pretendents atzīmē tās teksta daļas, kurās Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību, saskaņā ar tā iesniegto tehnisko piedāvājumu. Ja iesniegtā tehniskā informācija ir svešvalodā, Pretendents pievieno tulkojumu latviešu valodā tām teksta daļām, kuras tas ir norādījis tehniskā piedāvājumā un atzīmējis informācijā, kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību. |  |  |  |
|  | 12.2. Iekārtas uzstādīšanu un personāla apmācību veic apmācīts Pretendenta pārstāvis |  |  |  |
|  | 12.3. Tehnisko apkopi garantijas un pēcgarantijas periodā nodrošina Pretendenta pārstāvis 12-24 stundu laikā pēc izsaukuma saņemšanas |  |  |  |
| Garantija: | On site garantija vismaz 24 mēneši: |  |  |  |
| Kopā LVL bez PVN |  |  |  |  |

1. Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga nummurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītajām prasībām

2. Pretendenta piedāvātās Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri, ražotājs un modelis

3. Finanšu piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, t.sk., piegādes, uzstādīšanas izmaksas.

4. Piedāvātais piegādes termiņš, kādā Pretendents nodrošina nolikumā norādītās preces (iekārtas) piegādi un uzstādīšanu darba dienu laikā no līguma parakstīšanas (nepārsniedzot 40 (četrdesmit darba dienas)) _______(ar vārdiem).

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

____________________             _______________	___________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   	 /paraksts/

________________  2013.gada  ___. ______________

/sastādīšanas vieta/

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Pētnieciskās aparatūras iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība" un apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģoju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība" vajadzībām

(LU 2013/25_ERAF) nolikumam

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

4.lote. Elementu analīzes izotopu attiecības masspektrometrs

| Prece | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | Apjoms | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Aizpilda pretendents) | Piedāvātā summa kopā LVL bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. Elementu analīzes izotopu attiecības masspektrometrs: |  |  |  |  |
| Sistēmas apraksts | Sistēma paredzēta ūdeņraža (δD), oglekļa (δ 13C), slāpekļa (δ 15N), skābekļa (δ 18O,) un sēra (δ 34S) izotopu attiecību noteikšanai cietos un šķidros paraugos. | 1.gab. | Modelis: Ražotājs: |  |
| 2. Nepārtrauktas plūsmas izotopu attiecības masspektrometrs |  |  |  |  |
| Paātrinošais spriegums | ≥ 5 kV |  |  |  |
| Faradeja kolektori | ≥ 3 C, N, O un S analīzēm un ≥2 δD analīzēm |  |  |  |
| Vienlaicīga jonu kūļa savākšana | Nodrošināta vienlaicīga jonu kūļa savākšana no visiem 2.2 punktā minētajiem C, N, O un S analīzēm paredzētajiem Faradeja kolektoriem |  |  |  |
| References gāzu injekcijas sistēma ar 2-pakāpju reduktoriem | Nodrošina vismaz 5 references gāzu - CO2, N2, CO, H2 un SO2 – injekciju |  |  |  |
| Novērojamo masu diapazons | Vismaz no 2 līdz 100 Daltoniem |  |  |  |
| Pietuvināšanas optika masu novērošanai | Maināmās dispersijas pietuvināšanas optika |  |  |  |
| Masu dispersija | Efektīvais magnētiskās izlieces rādiuss ogļskābajai gāzei ≥ 30 cm |  |  |  |
| Masas izšķirtspēja C, N, O un S izotopu attiecību mērījumu kolektoriem | ≥110 m/Δm visiem trijiem 2.2 punktā minētajiem C, N, O un S analīzēm paredzētajiem Faradeja kolektoriem |  |  |  |
| Pastiprinātāji | Paredzēti signāla mērīšanai virs 55V |  |  |  |
| Jonu avota karsētāja nodrošinātā temperatūra | ≥ 200°C |  |  |  |
| Turbomolekulāro sūkņu ar ūdens dzesēšanu skaits vakuuma nodrošināšanai | ≥2, pārpalikuma jutība (Abundance sensitivity) < 50 ppm, ≥ 75 litri sekundē |  |  |  |
| Plūsmu pārslēgšana, spiediena regulators, plūsmas mērītājs | Elektroniski |  |  |  |
| CO2 jutība | ≥15 nA |  |  |  |
| Linearitāte, izmantojot references gāzes (vismaz 5 mērījumu vidējais rādītājs) | Atbilst zemāk noteiktajām prasībām |  |  |  |
| - δ 13C noteikšanas testā, izmantojot CO2 - δ 18O noteikšanas testā, izmantojot CO2 - δ 15N noteikšanas testā, izmantojot N2 | Katrā testā ≤ 0.020 ‰/nA |  |  |  |
| - δ 13C noteikšanas testā, izmantojot CO - δ 18O noteikšanas testā, izmantojot CO | Abos testos ≤ 0.030 ‰/nA |  |  |  |
| - δ 13C noteikšanas testā, izmantojot CO2 - δ 18O noteikšanas testā, izmantojot CO2 - δ 15N noteikšanas testā, izmantojot N2 - δ 13C noteikšanas testā, izmantojot CO - δ 18O noteikšanas testā, izmantojot CO | Katrā testā ≤ ±0.010‰ |  |  |  |
| Linearitāte, izmantojot paraugu sagatavošanas sistēmu (vismaz 10 paraugu vidējais rādītājs) | Atbilst zemāk noteiktajām prasībām |  |  |  |
| - δ 13C noteikšanas testā, izmantojot CO2 - δ 18O noteikšanas testā, izmantojot CO2 - δ 15N noteikšanas testā, izmantojot N2 | Katrā testā ≤ 0.30‰ |  |  |  |
| - δD noteikšanas testā, izmantojot H2 | ≤3.0‰ |  |  |  |
| - δ 18O noteikšanas testā, izmantojot CO | ≤0.50‰ |  |  |  |
| Iekšējā stabilitāte, izmantojot references gāzes (vismaz 10 mērījumos) | Atbilst zemāk noteiktajām prasībām |  |  |  |
| - δ 13C noteikšanas testā, izmantojot CO2 - δ 18O noteikšanas testā, izmantojot CO2 - δ 15N noteikšanas testā, izmantojot N2 | Katrā testā ≤0.060 ‰ |  |  |  |
| - δ 13C noteikšanas testā, izmantojot CO - δ 18O noteikšanas testā, izmantojot CO | Abos testos ≤0.150 ‰ |  |  |  |
| - δD noteikšanas testā, izmantojot H2 | ≤0.500 ‰ |  |  |  |
| Iekšējā stabilitāte, izmantojot paraugu sagatavošanas sistēmu (vismaz 10 paraugu vidējais rādītājs) | Atbilst zemāk noteiktajām prasībām |  |  |  |
| - δ 13C noteikšanas testā, izmantojot CO2 - δ 18O noteikšanas testā, izmantojot CO2 | Abos testos ≤0.10‰ |  |  |  |
| - δ 15N noteikšanas testā, izmantojot N2 | ≤0.15‰ |  |  |  |
| - δ 34S noteikšanas testā, izmantojot SO2 | ≤0.20‰ |  |  |  |
| - δD noteikšanas testā, izmantojot H2 | ≤2.0‰ |  |  |  |
| - δ 13C noteikšanas testā, izmantojot CO - δ 18O noteikšanas testā, izmantojot CO | Abos testos ≤0.30‰ |  |  |  |
| H3+ korekcija (vismaz 5 mērījumu vidējais rādītājs) | ≤10 ppm/nA ar kļūdu ≤±0.050 ppm/nA |  |  |  |
| Secīgas C, N un S analīzes laiks | ≤12 minūtes |  |  |  |
| Secīgas C, N un S analīzes ierobežojumi | Bez C:S attiecības ierobežojuma |  |  |  |
| Elektromagnēta ūdens dzesēšanas sūknis | Dzesēšanas jauda ≥ 0.4kW @ 20’C un plūsmas ātrumu≥ 2.5l/min |  |  |  |
| Piedāvājumā iekļautie standarti | Vismaz 2 izotopu standarti katram no O, H, N, S un C izotopiem |  |  |  |
| Standarti | Vismaz 2 izotopu standarti katram no O, H, N, S un C izotopiem |  |  |  |
| Attālinātā piekļuve | Iespēja veikt attālināti diagnostiku un kalibrāciju |  |  |  |
| 3. Paraugu sagatavošanas sistēma | Sistēma paredzēta cietu un šķidru paraugu sagatavošanai priekš IAMS. Sistēma sastāv no elementu analizatora cietu un šķidru paraugu C, N un S analīzēm, pirolīzes iekārtas O un H analīzēm, kā arī gāzes hromatogrāfijas (GC) sistēmas |  |  |  |
| Elementu analizatoru darbības temperatūras | ≥ 1100 °C sadegšanas krāsnij ≥ 1000 °C redukcijas krāsnij |  |  |  |
| Elementu analizatora autosamplera pozīciju skaits | ≥80 |  |  |  |
| Elementu analizatora gāzu atdalīšana | Nodrošināta ar iebūvētu GC bloku |  |  |  |
| Siltuma vadītspējas detektors | Iebūvēts |  |  |  |
| Vienlaicīga C un N analīze | Nodrošināta |  |  |  |
| Pirolīzes iekārtas maksimālā temperatūra | ≥ 1500 °C |  |  |  |
| Pirolīzes iekārtas temperatūra nogaidīšanas režīmā | 1000 °C ± 30°C |  |  |  |
| Uzkarsēšanas laiks pirolīzes sistēmai, lai sasniegtu 1500 °C no istabas temperatūras | Vismaz 25 minūtes |  |  |  |
| Pirolīzes iekārtas karuseļa pozīciju skaits | ≥50 |  |  |  |
| Pirolīzes sistēmas reaktors | Keramikas vai ekvivalents |  |  |  |
| Gāzes kompensācija pirolīzes iekārtas reaktoram | Pirolīzes kamera automātiski kompensē ārpus reaktora esošo gāzes plūsmu |  |  |  |
| Elementu analizatora un pirolīzes iekārtas savietojamība | Iekārtām jābūt savietojamām ar 2. punktā piedāvāto izotopu attiecības masspektrometru. Piedāvājumā jābūt iekļautiem visiem nepieciešamajiem savienojumiem, lai nodrošinātu savietojamību ar 2. punktā piedāvāto izotopu attiecības masspektrometru |  |  |  |
| Gāzu hromatogrāfijas sistēma | Sistēma paredzēta komplicētu maisījumu atdalīšanai un atbilst zemāk noteiktajām GC prasībām |  |  |  |
| Minimālais kolonnu termostata temperatūras diapozons | +4°C virs istabas temperatūras līdz +450°C |  |  |  |
| Kolonnu termostata temperatūras regulēšanas solis | ± 0,1°C vai labāks |  |  |  |
| Kolonnu termostata displejs | Ar vismaz 15 līnijām un tastatūru |  |  |  |
| Maksimālais temperatūras celšanas ātrums | ≥ 230 0C/min |  |  |  |
| Maksimālais dzesēšanas laiks no 450°C līdz 50°C | ≤4 minūtes |  |  |  |
| Inžektora temperatūras diapazons | Vismaz no +4°C virs istabas temperatūras līdz + 450°C |  |  |  |
| Spiediena un plūsmas regulēšana | Automātiska |  |  |  |
| Gāzu saudzēšanas režīms | Iespējams darboties gāzu saudzēšanas režīmā |  |  |  |
| Minimālais plūsmas diapozons | No 0.5 līdz 1200 ml/min (He, H2) |  |  |  |
| Minimālais spiediena diapozons | No 0 līdz 0.9 Mpa |  |  |  |
| Plūsma | Konstanta spiediena un konstanta plūsmas ātruma režīmi |  |  |  |
| Liesmas jonizācijas detektora maksimālā temperatūra | ≥ +4500C |  |  |  |
| Liesmas jonizācijas detektora lineārais diapozons | ≥ 107 |  |  |  |
| Liesmas jonizācijas detektora datu vākšanas ātrums | ≥ 250Hz |  |  |  |
| Liesmas jonizācijas detektora jūtība | ≥ 1.5 pg/0C |  |  |  |
| Gāzu hromatogrāfijas sistēmas programmatūra | Iespējama pilna sistēmas kontrole, izmantojot programmatūru, t.sk., kontrolē datu vākšanas, analīžu un pārskatu veidošanas, sistēmas atbilstības testēšanas un pašdiagnostikas procesos. Iespējama sistēmas iestādīto parametru kontrole darbības laikā. |  |  |  |
| Interfeiss | GC-IRMS interfeiss ar iespēju veikt kvantitatīvu pārvēršanu CO2, N2, H2 un CO gāzēs, kas ļauj veikt δD, δ 13C, δ 15N un δ18O izotopu attiecības analīzes |  |  |  |
| Interfeisa skābekļa krāsns maksimālā temperatūra | ≥ 12000C |  |  |  |
| Interfeisa pirolīzes krāsns maksimālā temperatūra | ≥ 14500C |  |  |  |
| Interfeisa membrānas žāvētājs | Nafiona vai ekvivalents |  |  |  |
| Vara redukcijas krāsns | Ar šķidrā slāpekļa slazdu |  |  |  |
| 4. Papildus prasības: |  |  |  |  |
| Datora, datu un programmatūras sistēma | Intel® Core™ i7 procesors vai ekvivalents Vismaz 512 GB cietais disks Vismaz 8 GB operatīvā atmiņa Vismaz 21’’ monitors Iekļauta pele un klaviatūra Melnbaltais printeris ar ātrumu vismaz 20 lpp/minūtē Operētājsistēma: Windows 7 vai ekvivalents |  |  |  |
| Drošības prasības | Telpas CO2 detektors |  |  |  |
| Dokumentācija | Visām tehniskajām prasībām jābūt iekārtu ražotāju apstiprinātiem, iekļaujot piedāvājumā ražotāju izsniegtu dokumentāciju |  |  |  |
| Uzstādīšana un apmācība (vismaz 32 stundas) | Veic ražotāja pārstāvis. |  |  |  |
| Garantija: | On site garantija vismaz 24 mēneši: |  |  |  |
| Kopā LVL bez PVN: |  |  |  |  |

1. Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga nummurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītajām prasībām

2. Pretendenta piedāvātās Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri, ražotājs un modelis

3. Finanšu piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, t.sk., piegādes, uzstādīšanas izmaksas.

4. Piedāvātais piegādes termiņš, kādā Pretendents nodrošina nolikumā norādītās preces (iekārtas) piegādi un uzstādīšanu darba dienu laikā no līguma parakstīšanas (nepārsniedzot 80 (astoņdesmit darba dienas)) _______(ar vārdiem).

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

____________________             _______________	___________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   	 /paraksts/

________________  2013.gada  ___. ______________

/sastādīšanas vieta/

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Pētnieciskās aparatūras iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība" un apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģoju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība" vajadzībām

(LU 2013/25_ERAF) nolikumam

TECHNICAL AND FINANCIAL OFFER

4. Lote. Isotope Ratio Mass Spectrometer

| PRODUCT | CUSTOMER REQUIREMENTS | Amount | SUPPLIER’S OFFER (To be completed by applicant) | The proposed total amount of LVL exclusive of VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. Isotope Ratio Mass Spectrometer: |  |  |  |  |
| System description | The system is designed to measure the isotope mass ratio of hydrogen (δD), carbon (δ 13C), nitrogen (δ 15N), oxygen (δ 18O) and sulfur (δ 34S) for liquid and solid samples. | 1 | Model: Manufacturer: |  |
| 2. Continuous-flow isotope ratio mass spectrometer |  |  |  |  |
| Accelerating voltage | ≥ 5 kV |  |  |  |
| Faraday collectors | ≥ 3 for C, N, O, S and ≥ 2 for δD |  |  |  |
| Simultaneous ion beam collection | Provides simultaneous ion beam collection from all Faraday collectors specified in 2.2. |  |  |  |
| Reference gas injection system with 2 stage reductors | Provides at least 5 reference gases (CO2, N2, CO, H2 and SO2) injection |  |  |  |
| Detection mass range | At least 2 to 100 Dalton |  |  |  |
| Zoom optics for mass detection | Variable dispersion zoom optics |  |  |  |
| Mass dispersion | Effective magnetic deflection radius for carbon dioxide ≥ 30cm |  |  |  |
| Mass resolution for C, N, O and S isotope mass ratio measurements from collectors | ≥ 110 m/ Δm for C, N, O and S Faraday collectors |  |  |  |
| Amplifiers | Designed to measure signal above 55V |  |  |  |
| Temperature provided by heater of ion source | ≥ 200°C |  |  |  |
| Turbomolecular pumps | ≥ 2, abundance sensitivity < 50 ppm, ≥ 75 liter per second |  |  |  |
| Flow switch, pressure regulator, flow meter | Electronic |  |  |  |
| CO2 sensitivity | ≥ 15 nA |  |  |  |
| Linearity using reference gases (average of at least 5 measurements) | Corresponds to specifications below |  |  |  |
| - δ 13C determination test, using CO2 - δ 18O determination test, using CO2 - δ 15N determination test, using N2 | In each test ≤ 0.020 ‰/nA |  |  |  |
| - δ 13C determination test, using CO - δ 18O determination test, using CO | In both tests ≤ 0.030 ‰/nA |  |  |  |
| - δ 13C determination test, using CO2 - δ 18O determination test, using CO2 - δ 15N determination test, using N2 - δ 13C determination test, using CO - δ 18O determination test, using CO | In each test ≤ ±0.010‰ |  |  |  |
| - Linearity using sample preparation system (average of at least 10 measurements) | Corresponds specifications below |  |  |  |
| - δ 13C determination test, using CO2 - δ 18O determination test, using CO2 - δ 15N determination test, using N2 | In each test ≤ 0.30‰ |  |  |  |
| - δD determination test, using H2 | ≤3.0‰ |  |  |  |
| - δ 18O determination test, using CO | ≤0.50‰ |  |  |  |
| - Inner stability using reference gases (in at least 10 measurements) | Corresponds to requirements below |  |  |  |
| - δ 13C determination test, using CO2 - δ 18O determination test, using CO2 - δ 15N determination test, using N2 | In each test ≤ 0.060 ‰ |  |  |  |
| - δ 13C determination test, using CO - δ 18O determination test, using CO | In both tests ≤ 0.150 ‰ |  |  |  |
| - δD determination test, using H2 | ≤ 0.500 ‰ |  |  |  |
| Inner stability using sample preparation system (average of at least 10 measurements) | Corresponds to requirements below |  |  |  |
| - δ 13C determination test, using CO2 - δ 18O determination test, using CO2 | In both tests ≤ 0.10‰ |  |  |  |
| - δ 15N determination test, using N2 | ≤ 0.15‰ |  |  |  |
| - δ 34S determination test, using SO2 | ≤ 0.20‰ |  |  |  |
| - δD determination test, using H2 | ≤ 2.0‰ |  |  |  |
| - δ 13C determination test, using CO - δ 18O determination test, using CO | In both tests ≤ 0.30‰ |  |  |  |
| H3+ correction (average of at least 5 measurements) | ≤ 10 ppm/nA with error ≤ ±0.050 ppm/nA |  |  |  |
| Time of sequential C, N and S analysis | ≤ 12 minutes |  |  |  |
| Restrictions of sequential C, N and S analysis | Without C:S ratio limitations |  |  |  |
| Electromagnets water cooler pump | Cooling power ≥ 0.4kW @ 20’C and flow ≥ 2.5l/min |  |  |  |
| Included in the offer standards | At least 2 isotope standards for each of O, H, N, S and C isotopes |  |  |  |
| Standards | At least 2 isotope standards for each of O, H, N, S and C isotopes |  |  |  |
| Remote access | Able to make remote diagnostics and calibration |  |  |  |
| 3. Sample preparation system | System designed for preparation solid and liquid samples for IRMS. System consists of C, N and S element analyzer for solid and liquid samples, pyrolysis system for O and H analysis and chromatography system (GC) |  |  |  |
| Operating temperatures of element analyzer | Combustion furnace ≥ 1100 °C Reduction furnace ≥ 1000 °C |  |  |  |
| Number of auto sampler positions | ≥ 80 |  |  |  |
| Element analyzers gas separation | Provided with built in GC unit |  |  |  |
| Thermal conductivity detector | Built in |  |  |  |
| Simultaneous C and N analysis | Provided |  |  |  |
| Maximal temperature of pyrolysis system | ≥ 1500 °C |  |  |  |
| Temperature of pyrolysis system in standby mode | 1000 °C ± 30°C |  |  |  |
| Heat-up time for pyrolysis system | ≤ 25 minutes from standby to max |  |  |  |
| Number of positions in carousel of pyrolysis system | ≥ 50 |  |  |  |
| Pyrolysis system reactor | Ceramic or analog |  |  |  |
| Gas compensation for pyrolysis systems reactor | Pyrolysis camera automatically compensates gas flow outside reactor |  |  |  |
| Compatibility of pyrolysis system and element analyzer | Systems must be compatible to isotope ratio mass spectrometer described in section 2. All the necessary connections to ensure compatibility with isotope ratio mass spectrometer described in section 2. must be included in the offer. |  |  |  |
| Gas chromatography system | System designed for the separation of complex mixtures, which must correspond GC parameters described in below |  |  |  |
| Minimum column oven temperature range | Ambient +4°C to +450°C |  |  |  |
| Column oven temperature adjustment step | ± 0,1°C or better |  |  |  |
| Display of column oven | LCD display, consisting of at least 15 data rows, with keyboard. |  |  |  |
| Maximum temperature increase speed | ≥ 230 0C/min |  |  |  |
| Maximal cooling time from 450°C to 50°C | ≤ 4 minutes |  |  |  |
| Minimum injector temperature range | Ambient +4°C to +450°C |  |  |  |
| Flow and pressure regulation | Automatic |  |  |  |
| Gas saving mode | Possible to operate in gas saving mode |  |  |  |
| Minimum flow range | From 0.5 to 1200 ml/min (He, H2) |  |  |  |
| Minimum pressure range | From 0 to 0.9 MPa |  |  |  |
| Flow | Constant pressure and constant velocity modes |  |  |  |
| Maximal temperature of flame ionization detector | ≥ +4500 oC |  |  |  |
| Linear range of flame ionization detector | ≥ 107 |  |  |  |
| Data sampling rate of flame ionization detector | ≥ 250Hz |  |  |  |
| Sensitivity of flame ionization detector | ≥ 1.5 pg/0C |  |  |  |
| Software | Full system control, data collection, analysis and preparation of reports, testing of system compliance and self-diagnostics. Control of preset parameters during operation. |  |  |  |
| Interface | GC-IRMS interface with the possibility to perform quantitative conversions in CO2, N2, H2 and CO gases, which allows to perform δD, δ 13C, δ 15N and δ18O isotope rate analysis. |  |  |  |
| Maximal temperature of interface oxygen oven | ≥ 12000C |  |  |  |
| Maximal temperature of interface pyrolysis oven | ≥ 14500C |  |  |  |
| Interface membrane dryer | Nafion or analog |  |  |  |
| Copper reduction oven | With liquid nitrogen trap |  |  |  |
| 4. Additional requirements |  |  |  |  |
| Computer, data and software system | Intel® Core™ i7 processor or equivalent At least 512 GB hard drive, at least 8 GB RAM, at least 21’’ monitor, included mouse and keyboard, Black and white printer with speeds of 20 pages / minute Operating System: Windows 7 or equivalent |  |  |  |
| Safety requirements | CO2 in-room detector |  |  |  |
| Documentation | All technical requirements must be confirmed by documentation of manufacturers included in submitted offer |  |  |  |
| Installation and training | Carried out by manufacturer or by authorized representative of manufacturer. Training at least 32 hours. |  |  |  |
| Warranty: | On site warranty for at least 24 months |  |  |  |
| Total LVL exclusive of VAT: |  |  |  |  |

1. Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga nummurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītajām prasībām

2. Pretendenta piedāvātās Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri, ražotājs un modelis

3. Finanšu piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, t.sk., piegādes, uzstādīšanas izmaksas.

4. Piedāvātais piegādes termiņš, kādā Pretendents nodrošina nolikumā norādītās preces (iekārtas) piegādi un uzstādīšanu darba dienu laikā no līguma parakstīšanas (nepārsniedzot 80 (astoņdesmit darba dienas)) _______(ar vārdiem).

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

____________________             _______________	___________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   	 /paraksts/

________________  2013.gada  ___. ______________

/sastādīšanas vieta/

## 3.pielikums

LU atklāta konkursa

„Pētnieciskās aparatūras iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība" un apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģoju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība" vajadzībām

(LU 2013/25_ERAF) nolikumam

PRETENDENTA VEIKTO PIEGĀŽU SARAKSTS*

| Nr.p.k | Piegādes/realizācijas laiks | Piegādes līgumscena | Piegādes apraksts, t.sk. ietvertā tehnika un pakalpojum, iepirkuma nosaukums, numurs (ja attiecināms) | Valsts | Piegādātājs** | Pasūtītājs***, t.sk. pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona nr., e-pasts. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Jānorāda pretendenta pieredze. Ja pretendents balstās uz apakšuzņēmēju pieredzi, tad jānorāda apakšuzņēmēja pieredze.

** Pretendents; ja pretendents ir personu (pakalpojumu sniedzēju) apvienība, tad attiecīgās apvienības dalībdnieks vai apakšuzņēmējs.

***Jānorāda, ja tāds ir. Ja nav, tad jāieliek apzīmējums N/A, kas nozīmē "nav attiecināms"

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                                        _____________________

/vārds, uzvārds/ 						    /amats/                   		 						/paraksts/

____________________2013.gada ___.___________

4.pielikums

LU atklāta konkursa

„Pētnieciskās aparatūras iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība" un apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģoju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība" vajadzībām

(LU 2013/25_ERAF) nolikumam

Rīgā,

| Latvijas Universitātes līgumu uzskaites Nr. ________ Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2013/25_ERAF 2013. gada ___._________ | ### SIA ”_____” ### līgumu uzskaites Nr. __________ 2013. gada ___._________ |
| --- | --- |

PIEGĀDES LĪGUMS

__________________, reģistrēts __________________ ____________ ar Nr.______________________, juridiskā adrese ____________, ____, pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs LV ______________, turpmāk tekstā – Pircējs, tās _______ ____ _____ personā, kas rīkojas saskaņā ar ________, no vienas puses, un

SIA "________", kura(š) reģistrēta(s) _______________ reģistrā _____.gada ___.________________ ar Nr._____________, juridiskā adrese _____________ LV – _____, turpmāk tekstā – Pārdevējs, un kuras vārdā saskaņā ar ____________ rīkojas tās __________________ no otras puses, pamatojoties uz atklātu konkursu „Pētnieciskās aparatūras iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība" un apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģoju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība” vajadzībām (LU 2013/25_ERAF) iepirkumu komisijas lēmumu, noslēdz šādu līgumu:

- Līguma priekšmets

  - Pārdevējs pārdod un piegādā Pircējam atklāta konkursa „Pētnieciskās aparatūras iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība" un apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģoju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība" vajadzībām __. lotē piedāvāto iekārtu___________________________, turpmāk tekstā – Prece. Detalizētāka informācija par Preci tiek noformēta un pievienota šim Līgumam kā tā pielikums, kas arī abpusēji tiek parakstīts.

  - Gadījumā, ja Līguma saskaņošanas vai tā izpildes laikā ražotājs pārtrauc piedāvājumā esošās Preces ražošanu vai piegādi, par ko Pārdevējs var uzrādīt ražotāja vai tā autorizētā pārstāvja apliecinājumu, Pārdevējs piedāvā Pircējam un Pircējs var piekrist, ka Pārdevējs piegādā līdzvērtīgu vai labāku Preci. Pārdevējs piekrīt, ka šādā gadījumā piegādātā Prece atbildīs visām Pircēja iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, tās tehniskā specifikācija, savietojamība un funkcionālie parametri nebūs sliktāki, kā iepirkuma procedūrā prasītie (atbilstību šādos gadījumos nosaka, saskaņojot ar Pircēju), kā arī garantijas līmenis nebūs zemāks. Pārdevējs garantē, ka šajā gadījumā piedāvājuma cena netiks paaugstināta un tiks ievēroti visi pārējie iepirkuma procedūras nosacījumi izvirzītajām prasībām, tās tehniskā atbilstība, savietojamība un funkcionālie parametri nebūs sliktāki, kā Pircēja prasītie (atbilstību šādos gadījumos nosaka, saskaņojot ar Pircēju), kā arī garantijas līmenis nebūs zemāks.

- Līgumcena un norēķinu kārtība

  - Līgumcena par __. Lotē piegādāto preci sastāda LVL _______ (_________) bez PVN, kopējā līgumcena sastāda LVL __________(___________), t.sk. PVN, atbilstīgi Pārdevēja finanšu piedāvājumam iepirkuma procedūrā.

  - Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem turpmāk tiek grozīta PVN likme, līgumcena (kā arī jebkuru Līgumā noteikto daļējo maksājumu apmērs) ar PVN tiek grozīta attiecīgi PVN likmes izmaiņām bez atsevišķas Pušu vienošanās, ņemot par pamatu cenu bez PVN, kas paliek nemainīga, un jauno nodokļa likmi.

  - Kopējā līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas – Preču cena, nodokļi un nodevas, piegāde, uzstādīšana ekspluatācijai un garantijas saistību izpildi u.c.

  - Pircējs samaksu par Precēm, to uzstādīšanu ekspluatācijai, kā arī Pircēja darbinieku apmācību, atbilstīgi faktiski izpildītajam apjomam, veic ar pārskaitījumu uz Pārdevēja Līgumā norādīto bankas kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Pārdevēja izrakstīta rēķina un Pušu abpusēji parakstīta pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas dienas, pieņemšanas-nodošanas aktā abpusēji apstiprinot konkrēto Preču piegādi, uzstādīšanu, darbinieku apmācību un citu būtisku informāciju pēc Pušu ieskatiem. Izrakstot rēķinu tajā obligāti jānorāda šī iepirkuma identifikācijas Nr., Līguma numurs, datums un Pircēja kontaktpersona, pretējā gadījumā Pircējs ir tiesīgs bez soda sankciju piemērošanas kavēt šajā punktā noteikto maksājumu termiņu.

- Preces pieņemšana – nodošana

  - Pārdevējs piegādā Preces Pircējam, iepriekš savstarpēji saskaņojot konkrētu Preces pieņemšanas – nodošanas vietu un laiku. Par pasūtījuma izdarīšanas brīdi ir uzskatāms Pircēja atbildīgās personas parakstīts rakstveida pasūtījums Preces iegādei. Pēc Preces piegādes Pārdevējs nodrošina Preces uzstādīšanu ekspluatācijai. Preču piegāde, jāveic šādos termiņos - _____ (_____) darba dienu laikā no šā līguma parakstīšanas brīža.

  - Precei jābūt jaunai, nelietotai, pilnībā funkcionējošā stāvoklī, atbilstošai noteiktajai tehniskajai specifikācijai un Pircēja definētajām prasībām.

  - Vienlaicīgi ar Preci Pārdevējs nodod Pircējam visu Preces pavadošo dokumentāciju (ar tulkojumu latviešu valodā), garantijas dokumentāciju, kurā norādīts garantijas termiņš atbilstoši tehniskajām specifikācijām (Līguma __.pielikums) no konkrētās Preces piegādes brīža, ja tāda konkrētajai Precei ir.

  - Preces pieņemšana – nodošana, uzstādīšana tiek noformēta ar Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusēju parakstīšanu, kurā jānorāda projekta nosaukums un numurs, šī iepirkuma identifikācijas Nr., Līguma numurs, datums. Ja pieņemšanas – nodošanas ietvaros tiek konstatētas kādas neatbilstības (iztrūkums, nepilnvērtīga funkcionēšana, nepilnvērtīga apmācīšana u.c.), Pārdevējam tās jānovērš bez papildus samaksas. Šādā gadījumā Līguma 3.1.punktā noteiktais termiņš paliek spēkā, un Pārdevējam tajā jāiekļaujas.

  - Preču piegāde, uzstādīšana, ja Pircējs to akceptē, var tikt sadalīta pa posmiem atbilstoši veicamajiem uzdevumiem un sasniedzamajiem rezultātiem, kas tiek fiksēts Preces pieņemšanas – nodošanas ietvaros.

  - Jautājumi par Preces atbilstību šī Līguma noteikumiem tiek risināti Pusēm savstarpēji vienojoties. Ja vienoties neizdodas, Pircējs ir tiesīgs pieaicināt ekspertu. Ja eksperta slēdziens apstiprina par pamatotu Pircēja viedokli, Pārdevējs ne tikai novērš attiecīgos trūkumus, bet arī Pircēja noteiktā termiņā un kārtībā sedz eksperta pieaicināšanas izmaksas.

- Garantijas nosacījumi

  - Preču garantijas laiks ir atbilstošs tehniskajā piedāvājumā (___.pielikums) norādītajam, no konkrētās Preču pavadzīmes un pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. Papildus prasībām pret garantiju jābūt atbilstošām iepirkuma procedūras dokumentācijā noteiktajām vai augstvērtīgākām (saskaņojot ar Pircēju).

  - Pārdevējs apņemas nodrošināt Preces darbības bezmaksas apkalpošanu visā garantijas termiņa periodā, izņemot gadījumus, ja bojājums radies nepareizas ekspluatācijas rezultātā (un Pircējs ticis informēts par pareizu ekspluatāciju). Pārdevējs nodrošina kvalificēta darbinieka ierašanos diennakts laikā no defektu (jebkādu) pieteikšanas brīža un defektu novēršanu 3 (trīs) darba dienu laikā no pieteikšanas brīža. Termiņa pagarināšana var notikt, saskaņojot ar Pircēju.

- Pārdevēja saistības

  - Pārdevējs apņemas veikt savlaicīgu un kvalitatīvu Preces piegādi un uzstādīšanu Pircēja pārstāvja klātbūtnē, iepriekš savstarpēji saskaņojot konkrētu piegādes vietu un laiku.

  - Pārdevējs apņemas veikt vismaz 2 (divu) Pircēja darbinieku apmācību darbā ar Precēm šajā līgumā noteiktajos termiņos. Atkāpes no minētā var notikt tikai ar Pircēja rakstisku akceptu.

  - Apmācībai jāietver kvalitatīva, pilnvērtīga, kompetenta un uzskatāma informācija par Preci (darbs ar Preci, Preces funkcionālās īpašības utt.).

  - Pārdevējs apņemas veikt Preces bezmaksas garantijas apkalpošanu garantijas laikā.

  - Pārdevējs garantē, ka Prece ir atbilstoša Pircēja izvirzītajām prasībām un Līguma nosacījumiem.

  - Pārdevējs apņemas pieņemt atpakaļ Preci gadījumā, ja tā neatbilst šī Līguma prasībām, atgriežot Pircējam veikto samaksu un sedzot Pircējam nodarītos zaudējumus.

  - Ja Pārdevējs neizpilda kādu no šī Līguma izrietošajiem terminētajiem pienākumiem, Pārdevējs par katru no tiem maksā Pircējam līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās vai pasūtītās Preces līgumcenas (summa ar PVN) par katru nokavēto dienu. Ja termiņš, kas izriet no 3.1.punkta saistību izpildes, tiek kavēts ilgāk par vienu mēnesi, Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 1% apmērā no kopējās vai pasūtītās Preces līgumcenas (summa ar PVN) par katru nokavēto dienu, turklāt Pircējam tādā gadījumā ir tiesības Līgumu pilnībā vai attiecībā uz konkrēto Preci vienpusēji uzteikt, saglabājot tiesības uz līgumsodu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes.

  - Pārdevēja atbildības limits attiecībā uz līgumsodu nevar pārsniegt apmēru, kas atbilst 10% no kopējās līgumcenas.

  - Ja Pircējs lauž Līgumu sakarā ar to, ka Pārdevējs nepilda savas saistības atbilstoši Līguma nosacījumiem, Pārdevējam ir pienākums Pircēja noteiktajā termiņā atgriezt Pircēja veikto apmaksu (ja tāda ir veikta). Ja Pircējs šādā gadījumā ir jau saņēmis Preces vai vismaz to daļu un vēlas to atzīt par pieņemamu, ir noformējams atbilstošs pieņemšanas – nodošanas akts, un veicama samaksa (vai attiecīgi atgriežama) atbilstoši Preču apjoma vērtība.

  - Pārdevējs papildus minētajām saistībām apņemas:

    - Pircēja telpās un teritorijā ievērot Pircēja iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumus un darba režīmu, ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības instrukcijas, normatīvos aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu, kā arī uzņemas pilnu atbildību par minēto iekšējo un ārējo normatīvo aktu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;

    - Pilnā apmērā segt Pircējam no šī Līguma izrietošo zaudējumu atlīdzināšanas un citu Pārdevēja maksājuma saistību administrēšanas un piedziņas izdevumus, kādi Pircējam rodas;

    - Nekavējoties pēc Pircēja pieprasījuma saņemšanas iesniegt ar Līguma izpildi saistīto informāciju (pārskatu).

  - Pārdevējs apņemas visā Līguma darbības laikā nodrošināt Precēm nepieciešamo atļauju un licenču spēkā esamību.

  - Pārdevējam nav tiesību bez iepriekšēja saskaņojuma ar Pircēju nodot Līguma vai tā daļas izpildi trešajām personām.

  - Pārdevējs apņemas nodrošināt preces pārdošanā un piegādē iesaistīto darbinieku kvalifikācijas atbilstību veicamajam darbam, ar normatīvajos aktos noteikto un attiecīgai darba specifikai nepieciešamo kvalifikāciju un prasmi.

  - Pārdevējam jāiesniedz Pircējam visas aparatūras un iekārtu lietošanas rokasgrāmatas un datu apstrādes programmas – latviešu valodā.

  - Pārdevējam jāuzstāda un jāpārbauda iekārtas Pircēja telpās.

- Pircēja saistības

  - Pircējs apņemas veikt samaksu par kvaitatīvu Preci, tās pilnvērtīgu uzstādīšanu un Pircēja darbinieku apmācību šajā Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

  - Pircējs apņemas, ciktāl tas ir atkarīgs no Pircēja, Pārdevējam nodrošināt pienācīgus apstākļus Preces piegādei, uzstādīšanai un Pircēja darbinieku apmācības veikšanai.

  - Pircējs apņemas savlaicīgi veikt Līguma nosacījumiem atbilstošas Pārdevēja piegādātās un pilnvērtīgi uzstādītās Preces, kā arī Līguma nosacījumiem atbilstošas Pircēja darbinieku apmācības pieņemšanu.

  - Pircējs ir tiesīgs izvirzīt pretenziju Pārdevējam vai atteikties no Preces pieņemšanas, ja Precei ir novērojami bojājumi vai citi trūkumi.

  - Pircējs ir tiesīgs atgriezt preci Pārdevējam, ja tās lietošanas laikā tiek konstatēta Preces neatbilstība šī Līguma nosacījumiem, saņemot atpakaļ veikto samaksu.

  - Pircējs ir tiesīgs, rakstveidā paziņojot Pārdevējam, Līgumu vienpusēji izbeigt, ja Pārdevējs neizpilda kādu no Līguma saistībām un pat pēc brīdinājuma saņemšanas turpina to nepildīt un/vai pieļauj pārkāpuma atkārtošanos, kā arī gadījumā, ja tiesā tiek ierosināta Pārdevēja maksātespējas vai tiesiskās aizsardzības (ārpustiesas tiesiskās aizsardzības) procesa lieta.

  - Pircēja atbildības limits attiecībā uz līgumsodu nevar pārsniegt apmēru, kas atbilst 10% no kopējās līgumcenas.

  - Pircējam ir tiesības nodot ar šo Līgumu saistīto informāciju tā izpildes kontrolē iesaistītajām institūcijām saskaņā ar normatīvajiem aktiem un/vai citiem noslēgtajiem Līgumiem, kā arī tiesības no šī Līguma izrietošo maksājumu piedziņu nodot trešajām personām

  - Ja Pircējs kavē Pirkuma apmaksu Piegādātājam, tas maksā Piegādātājam līgumsodu 0.5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no kopējās līgumcenas (ar PVN) no laikā neapmaksātās līgumcenas par katru apmaksas kavējuma dienu. Ja termiņš, kas izriet no 2.4.punkta saistību izpildes, tiek kavēts ilgāk par vienu mēnesi, Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 1% apmērā no kopējās līgumcenas (ar PVN) par katru nokavēto dienu.

- Citi noteikumi

  - Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

  - Kā atbildīgo un pilnvaroto personu par Līguma izpildi, Preces pieņemšanu, iespējamo papildinājumu vai izmaiņu saskaņošanu (izņemot Līguma grozījumu parakstīšanu) no Pircēja puses Pircējs nozīmē ____________________, tālr. ________, un no Pārdevēja puses Pārdevējs nozīmē ____________________, tālr. ________, izmaiņu personālsastāvā gadījumā vienpusēji informējot otru Pusi.

  - Dokumenti, ziņas vai cita korespondence, kas ierakstītā sūtījumā nosūtīta uz līgumā norādīto Puses adresi, uzskatāma par saņemtu piecu darba dienu laikā pēc sūtījuma nodošanas pasta iestādē.

  - Puses ievēro vispārpieņemtos nepārvaramas varas (Force majeure) noteikumus.

  - Puses vienojas neizpaust konfidenciāla rakstura informāciju, kas attiecas uz otru Pusi un kļuvusi zināma līguma noslēgšanas, izpildes vai izbeigšanas gaitā.

  - Puses strīdus risina savstarpēju sarunu ceļā. Ja šādā veidā vienošanos panākt nav iespējams, Puses strīdu risina atbilstīgi Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Pārdevējs Līguma izpildes ietvaros ir saistīts ar no iepirkuma procedūras nolikuma un piedāvājuma (ja notikusi iepirkuma procedūra) izrietošajām saistībām, ja vien šajā Līgumā attiecībā uz konkrētām saistībām nav noteikts savādāk.

  - Jebkādas izmaiņas Līgumā var tikt izdarītas vienīgi pēc abu Pušu rakstiskas vienošanās, kas ar to abpusējas parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Ja Puses nevar vienoties, paliek spēkā iepriekšējie Līguma noteikumi.

  - Līgums sastādīts latviešu valodā, uz __ (___________) lapām, divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, viens eksemplārs katrai Pusei. Līgumam tā noslēgšanas brīdī ir šādi pielikumi:

    - 1.pielikums  ____________ uz ____ lapām;

    - 2.pielikums  ____________ uz ____ lapām.

## VII PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

| Pārdevējs: | Pircējs: |
| --- | --- |
| SIA ”_________”, Reģ. Nr.________________ PVN reģ. Nr.: LV ___________________ Pasta indekss: LV-___________________ Adrese: __________________, ________ Bankas konta Nr.____________________ Kods______________________________ ______________________/ / | ___________, Reģ. ____________ PVN reģ. Nr.: LV _________ Pasta indekss: LV-_____ Adrese: ______________________ Konta Nr. (IBAN): ____________________. _______________ ____ ______ / /. |

Līguma

1.pielikums

„Pētnieciskās aparatūras iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība" un apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģoju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība” vajadzībām

2013.gada ____._______ piegādes līgumam Nr.______,

kas noslēgts starp ____________ un

________________

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Pircēja pārstāvis: | Pārdevēja pārstāvis: |
| --- | --- |
| ______________________ paraksts | SIA "____" ______________________ paraksts |