- Par atklāta konkursa

“Laboratorijas fermentatoru kompleksa ar gāzu analīzi un aprīkojumu inokulāta sagatavošanai un jonu hromatogrāfijas sistēmas ar piederumiem iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros” vajadzībām”  iepirkuma ident. Nr. LU 2013/3_ERAF)

( turpmāk-Konkurss)  nolikumā izvirzītajām prasībām

Atbildot uz 2013. gada 23. maija vēstulē Nr.2013/55 uzdoto jautājumu, sniedzam skaidrojumu par Konkursa nolikumā (turpmāk-Nolikums) izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām, proti, par uzdotiem jautājumiem:

1.”Lūdzam sniegt skaidrojumu par sekojošu konkursa nolikuma tehniskās specifikācijas (2.pielikums, iepirkuma daļa Nr.1 - Jonu hromatogrāfijas sistēma) punktu:

| 1.4 Kolonnu komplekti/1.gab/ |  |
| --- | --- |
|  | Kolona ar priekškolonu, kas optimizēta aminoskābju noteikšanai - 1 gab |
|  | Kolona ar priekškolonu, kas optimizēta oligosaharīdu noteikšanai - 1 gab |
|  | Kolonnas ar priekškolonām, kas optimizētas monosaharīdu , disaharīdu un ogļhidrātu atvasinājumu (fosfātu, poliolu ) noteikšanai - 3 gab |

Atbilstoši tehniskai specifikācijai izriet, kā sistēma tiks izmantota trijām aplikācijām: 1) aminoskābju noteikšanai; 2) oligosaharīdu noteikšanai; 3) monosaharīdu, disaharīdu un ogļhidrātu atvasinājumu (fosfātu, poliolu) noteikšanai. Katrai aplikācijai būs nepieciešamas atšķirīgas kolonnas, līdz ar ko, priekš katras aplikācijas būs nepieciešams manuāli nomainīt kolonnu ar priekškolonnu un veikt sistēmas līdzsvarošanu, kas ir laikietilpīgs process un ko nav ieteicams veikt ļoti bieži (katru nedēļu). Lūdzu sniedziet papildus informāciju, lai Piegādātājs piedāvātu visoptimālāku risinājumu atbilstoši paredzētām aplikācijām:

- Cik daudz, un kurām analīzēm (aplikācijām) jānotiek vienlaicīgi?

- Cik daudz paraugu paredzēts analizēt dienas laikā (noteiktai aplikācijai)?

- No tehniskās specifikācijas nav īsti skaidrs vai Pasūtītājs vēlās visām aplikācijām izmantot vienu kanālu vai vairākus? Aminoskābēm būtu vēlams izmantot atsevišķu kanālu (ražotāju ieteikums).

- Ja Pasūtītājs izmantos vienu kanālu visām (trim) aplikācijām, tad, lūdzu, norādiet cik bieži ir paredzēts mainīt kolonnas?

| - Jonu hromatogrāfijas sistēma/1 gab/, t.sk.: | Sistēmai iespējams pievienot papildus kanālu organisko skābju noteikšanai |
| --- | --- |

Lūdzu, precizējiet – vai papildus kanālam organisko skābju noteikšanai jābūt iekļautam iepirkuma ietvaros, vai tikai jānodrošina iespēju pievienot papildus kanālu nākotnē?, paskaidrojam, ka:

1) tā ka paredzēta vienkanāla sistēma, tad vienlaikus tiks izmantota viena aplikācija;

2) paraugu daudzums ko paredzēts analizēts dienas laikā būtiski mainīsies atkarībā no pētījumu vajadzībām. Tas varētu variēt no 5 – 25 paraugiem/dienā;

3) paredzēta vienkanāla sistēma;

4) kolonas varētu tikt mainītas vienu vai divas reizes mēnesī, vai retāk, bet tas ir atkarīgs no konkrētu pētījumu vajadzībām nepieciešamo analīžu specifikas.

Attiecībā par organiskajām skābēm – sistēmai jābūt tehniskai iespējai pievienot papildus kanālu organisko skābju noteikšanai.