Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju uzdotajiem jautājumiem

Jautājums:

3. lote Optiskie elementi: LU Astronomijas institūta ģeodinamiskajai stacijai:

Optisko elementu komplekts ar divām dzidrinātām lēcām un dihroisko spoguli.

Jautājums: Lūdzu paskaidrot kādām jābūt lēcu izmēru pieļaujamajām kļūdām, un kādas prasības ir lēcu virsmas kvalitātei?

Atbilde:

Optisko elementu komplekts ar  divām dzidrinātām lēcām un dihroisko spoguli

Lēca Nr. 1

- stikls BK7

- biezums centrā 2,00mm +/- 0,1mm

- biezums malās 2,62mm +/- 0,1mm

- liekuma rādiuss R1=500,00mm +/- 5mm (1%)

- liekuma rādiuss R2=-40,86mm +/- 0,4mm

- diametrs 30,00 mm +/- 0,1mm

Lēca nr. 2

- stikls BK7

- biezums centrā 2,05mm +/-0,1mm

- biezums malās 5,00mm +/- 0,1mm

- liekuma rādiuss R1=300,00mm +/- 3mm

- liekuma rādiuss R2=52,00mm +/- 0,5mm

- diametrs 32,00mm +/- 0,1mm

Optisko virsmu apstrādes precizitāte: lambda/10 (viļņa garums lambda=0,555 mikroni)