Par LU atklāta konkursa

"Pētnieciskās aparatūras un programmatūras iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektu „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība", „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana”, „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģoju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība"

un „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un

signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes

pētniecības centra izveide” vajadzībām”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2014/10_ERAF)

nolikumā  izvirzīto prasību skaidrojumu

Atbildot uz Jūsu 2014.gada 09.aprīļa vēstulē uzdotajiem jautājumiem, sniedzam skaidrojumu par LU atklāta konkursa "Pētnieciskās aparatūras un programmatūras iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektu „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība", „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana”, „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģoju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība" un „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālasptrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2014/10_ERAF) (turpmāk – Konkurss) nolikumā (turpmāk – Nolikums) izvirzīto prasību skaidrojumu.

1. „Vēlamies vērst iepirkuma komisijas uzmanību, ka atklātā konkursa 5. lotes (Elementu analīzes izotopu attiecības masspektrometrs) iekārtu kompleksa tehniskās specifikācijas prasības ir uzrakstītas tā, ka šīs prasības var izpildīt tikai viens ražotājs – Nu Instruments Limited, modelis Nu Horizon, kas ir pretrunā ar iepirkumu likumu un ierobežo pretendentu konkurenci, jo Nu instruments Limited ražotāju pārstāv tikai viena kompānija Latvijā.

Nu Horizon ir vienīga atbilstošas klases iekārta ar 5kV paātrinošu spriegumu un masu diapazonu no 2 līdz 100 Daltoniem, ka arī ir citi tehniskie parametri (lūdzu skatīt pielikumu), kas ir norādīti konkursa tehniskajā specifikācijā, kas ierobežo pretendentu konkurenci. Apkopojošā tabulā (lūdzu, skatīt pielikumu) ir apkopota Nu Instruments Limited un pasaulē vadošu elementu analīzes izotopu attiecības masspektrometru ražotāju - Isoprime (ElementarGroup) un Thermo Fisher Scientific iekārtu tehniskas specifikācijas. Visa informācija, kas ir iekļauta tabulā ir balstīta tikai uz publiski pieejamiem informācijas avotiem… (_______).

Diemžēl, publiski pieejamā informācijā nav pieejami dati par Nu Instruments Limited atbilstību konkursa prasībām: „Linearitāte, izmantojot references gāzes (vismaz 5 mērījumu vidējais rādītājs)”, „Linearitāte, izmantojot paraugu sagatavošanas sistēmu (vismaz 10 paraugu vidējais rādītājs)”, „Iekšējā stabilitāte, izmantojot references gāzes (vismaz 10 mērījumos)” un „Iekšējā stabilitāte, izmantojot paraugu sagatavošanas sistēmu (vismaz 10 paraugu vidējais rādītājs)”, taču pieļaujam, ka šīs prasības arī ir orientētas uz Nu instruments Limited iekārtu, jo pasaulē vadošas elementu analīzes izotopu attiecības masspektrometru ražotāji (Isoprime (ElementarGroup) un Thermo Fisher Scientific) iekārtu tehnisko parametru novērtējumam norāda ne tikai nepārtrauktas plūsmas izotopu attiecības masspektrometra linearitāti, bet arī precizitāti, ka arī, izmantojot paraugu sagatavošanas sistēmas, tiek norādītas tikai precizitāte, kas ir atkarīga no parauga izmēra. Vēlamies vērst iepirkuma komisijas uzmanību, ka sistēmas lineritāte ir mazsvarīgs tehniskais parametrs (salīdzinot ar iekārtas jūtības un precizitātes parametriem), līdz ar ko ir tikai lineritātes izvērtēšana nedod priekštatu par iekārtas tehnisko parametru pārākumu, tādējādi gala lietotājam vajadzētu pirmkārt vērtēt sistēmas precizitāti un absolūto jūtītbu (jeb jona avota lianiritāti).”

Paskaidrojam: Latvijas Universitāte ir sagatavojusi Tehnisko specifikāciju tikai un vienīgi pamatojoties uz tās zinātniskajām un pētnieciskajām interesēm, kā arī veicot iepriekšēju tirgus izpēti, lai sagatavotu Tehnisko specifikāciju, kas apraksta instrumentu iespējami augstā kvalitātē, kas nodrošina ne tikai augstvērtīgu pētniecisko darbu, bet arī nekādā veidā neietekmē atklātā konkursa pretendentu brīvu konkurenci.

Attiecībā uz pieprasīto paātrinošo spriegumu (≥ 5 kV) un masu diapazonu (vismaz no 2 līdz 100 Daltoniem), vēlamies norādīt, ka tirgus izpētes rezultātā konstatējām, ka tirgū eksistē vairāki elementu analīzes izotopu attiecības masspektrometru ražotāji, kuru ražoto sistēmu paātrinošais spriegums atbilst vai pārsniedz pieprasīto un kuru masas diapazons atbilst vai pārsniedz pieprasīto. Ņemot vērā minēto nav pamata uzskatīt, ka eksistē tikai viena iekārta, kas spēj izpildīt augstāk minētās prasības.

Papildus minētajam skaidrojam, ka elementu analīzes izotopu attiecības masspektrometra komplekss pēc savas būtības sastāv no vairākiem moduļiem, kā, piemēram, masspektrometrs, gāzu hromatogrāfs un elementu analizators. Veicot tirgus analīzi, Pasūtītājs pārliecinājās, ka lielākā daļa elementu analīzes masspektrometru ražotāji komplektē masspektrometra kompleksu, izmantojot citu ražotāju gāzu hromatogrāfijas sistēmu un elementu analizatoru. Ņemot vērā, ka LU nav noteikusi, ka piedāvātajai sistēmai ir jābūt tikai no viena ražotāja, pretendents ir tiesīgs piedāvāt sistēmu, kas komplektēta no dažādu ražotāju piedāvātajiem risinājumiem, kā arī piesaistīt citus uzņēmums piedāvājuma izpildei. Kā arī lūdzam vērst uzmanību, ka iepirkumā nav norādīta prasība, ka piegādātājam jābūt iekārtu ražotāju pārstāvim.

Attiecībā uz Tehniskajā specifikācijā iekļautajiem parametriem un to lielumiem, vēlamies norādīt, ka pretendents ir tiesīgs savā piedāvājumā iekļaut plašāku informāciju, nekā ir minēta Tehniskajā specifikācijā. Vienlaicīgi pretendentiem ir pienākums savā piedāvājumā norādīt pietiekošu informācijas kopumu, lai pasūtītājam būtu iespējams pārliecināties, ka piedāvājums atbilst visām tām prasībām, kuras ir iekļautas Tehniskajā specifikācijā.

Ņemot vēra visu augstāk minēto, uzskatam, ka nav pamata konstatēt, ka savu piedāvājumu atklātā konkursa 5.lotei var iesniegt tikai viens uzņēmums, un, ka Tehniskās specifikācijas prasībām atbilst tikai viens instruments.

2.”Tā kā tehniskās specifikācijas prasības ir uzrakstītas tā, ka šīs prasības var izpildīt tikai viens ražotājs, vēlamies komisijai uzdot sekojošus jautājumus attiecībā par tehnisko specifikāciju:

| Paātrinošais spriegums H,C,N, O un S elementizotopiskai analīzei | ≥ 5 kV |
| --- | --- |

- Lūgums izskaidrot komisijai, kādēļ ir nepieciešams paātrinošs spriegums ≥ 5 kV, ja pieprasītas linearitātes prasības var sasniegt ar zemāku spriegumu (piemēram 3kV, skat.pielikumu). Kā arī vēlamies vērst uzmanību, ka neizmainot šo prasību, tiek ierobežota pretendentu konkurence, jo prasību var izpildīt tikai Nu Instruments Limited, modelis Nu Horizon.”

Paskaidrojam:

Tirgus izpētes rezultātā konstatējām, ka tirgū eksistē vairāki elementu analīzes izotopu attiecības masspektrometru ražotāji, kuru ražoto sistēmu paātrinošais spriegums atbilst vai pārsniedz pieprasīto un kuru masas diapazons atbilst vai pārsniedz pieprasīto. Piem., Finnigan MAT 253 (10 kV,) Sercon (5 kV), Isoprime100 (5 kV). Spriegums ir nepieciešams, lai sasniegtu smagāku masas daļiņu atdalīšanos un palielinātu sistēmas analītisko precizitāti. Minēto prasību spēj izpildīt un pat pārsniegt vairāk nekā viens instruments -  skat. arī šīs vēstules vispārīgo daļu. Piedāvātais paātrinošais spriegums 3kV būtiski samazina iekārtas funkcionalitāti. Pretendentam ir jāsagatavo piedāvājums atbilstoši Tehniskajai specifikācijai.

| Novērojamo masu diapazons | Vismaz no 2 līdz 100 Daltoniem |
| --- | --- |

- „Uzskatam, ka masu diapazons līdz 100 Da ir nepamatots, jo lai noteiktu ūdeņraža (δD), oglekļa (δ13C), slāpekļa (δ 15N), skābekļa (δ 18O,) un sēra (δ 34S) izotopu attiecību cietos un šķidros paraugos pietiek ar masas diapazonu līdz 96 Da. Lūgums noradīt kādu izotopu attiecību noteikšanai ir paredzēts masas diapazons no 96 līdz 100 Da? Vai komisija uzskatīs par atbilstošu masu diapazonu no 2 līdz 96 Da? Kā arī vēlamies vērst uzmanību, ka neizmainot šo prasību, tiek ierobežota pretendentu konkurence, jo prasību var izpildīt tikai Nu Instruments Limited, modelis Nu Horizon.”

Paskaidrojam:

Tirgū eksistē vairākas iekārtas, kas spēj izpildīt šo prasību. Bez tam tehniskajā specifikācijā ir teikts, ka iekārtai jābūt spējīgai analizēt halogēnu izotopus (Br un Cl) un BrCH3 ir savienojums kādā analizē Br izotopu. Šī savienojuma masas ir tieši 96, bet lai varētu veikt analīzes ar pietiekošu pareizību nepieciešams masas diapazons līdz 100 Da, lai kompensētu masas zudumus 96 Da kanālā.

| Pietuvināšanas optika masu novērošanai | Maināmās dispersijas pietuvināšanas vai ekvivalenta optika |
| --- | --- |

- „Vai komisija uzskatīs monolītisku optiku par ekvivalentu, ja piedāvātas sistēmas tehnoloģiska uzbūve ar to nodrošina linearitātes/stabilitātes prasības? Kā arī vēlamies vērst uzmanību, ka maināmās dispersijas pietuvināšanas optika ir Nu instruments patentēta tehnoloģija.”

Paskaidrojam:

Pretendents ir izvirzījis prasību, ka Pretendentam ir jāpiedāvā Maināmās dispersijas pietuvināšanas vai ekvivalenta optika, kas nozīmē, ka Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentus risinājumus, kas nodrošina tādus pašu vai labākus optikas parametrus.  Monolītiskā optika tiks uzskatīta par ekvivalentu, ja piedāvātās sistēmas tehnoloģiskā uzbūve ar to nodrošina linearitātes/stabilitātes prasības.

| Pastiprinātāji | Paredzēti signāla mērīšanai virs 55V |
| --- | --- |

- „Lūgums izskaidrot komisijai, kādēļ ir nepieciešama signāla mērīšana virs 55V, ja linearitātes/stabilitātes prasības var sasniegt mērot signālu pie 50V? Kā arī vēlamies vērst uzmanību, ka neizmainot šo prasību, tiek ierobežota pretendentu konkurence, jo prasību var izpildīt tikai Nu Instruments Limited, modelis Nu Horizon.”

Paskaidrojam:

Pasūtītājs ir izvirzījis prasību pastiprinātājiem: Paredzēti signāla mērīšanai virs 55V. Minētā prasība ir pamatota ar Pasūtītāja plānoto pētniecisko darbu, kura laikā var tikt analizēti paraugi, kuru analīzei ir svarīga noteiktā robeža. Vienlaicīgi tirgū eksistē vairāki ražotāji, kas piedāvā pastiprinātājus signāla mērīšanai 55V vai vairāk, tādējādi izvirzītā prasība nav uzskatāma Pretendentu konkurenci ierobežojošu.

| Turbomolekulāro sūkņu ar ūdens vai cita dzesēšanas šķidruma dzesēšanu skaits vakuuma nodrošināšanai | ≥2, ≥ 75 litri sekundē |
| --- | --- |

- „Lūdzu izskaidrojiet, kā izprast prasību „≥2, ≥ 75 litri sekundē”? Dzesēšanas skaitam jābūt lielākam vai vienādam ar 2 litri sek.vai lielākam vai vienādam ar 75 litri sek.?”

Paskaidrojam:

Pasūtītājs ir izvirzījis prasību, ka turbomolekulāro sūkņu ar ūdens vai cita dzesēšanas šķidruma dzesēšanu skaits vakuuma nodrošināšanai - ≥ 2, ≥ 75 litri sekundē, kas nozīmē, ka piedāvājumā jāiekļauj divi vai vairāk turbomolekulārie sūkņi ar plūsmas ātrumu 75 litri sekundē vai vairāk.

| Pārpalikuma jutība (Abundancesensitivity) CO2 gāzei (molekuluarmasu 44 pārpalikums uz molekulu ar masu 45 mērījumiem) | < 50 ppm |
| --- | --- |
| CO2 jutība | ≥15 nA |

- „Lūgums komisiju norādīt minimālu prasību absolūtai sistēmas jūtībai (jeb jona avota lianiritātei), ko internacionāli ir pieņemts izteikt CO2 molekulu skaitā uz masas 44 jonu ar izotopu attiecību lianiritāti 0.02 ‰/nA (pie nepārtrauktas plūsmas), un kas”

Paskaidrojam:

Pasūtītājs nav izvirzījis prasību piedāvājumā norādīt absolūto sistēmas jutību, kas vienlaicīgi neierobežo pretendentu šo un citus parametrus norādīt savā piedāvājumā kā papildus informāciju. Vienlaicīgi pretendentiem ir pienākums savā piedāvājumā norādīt pietiekošu informācijas kopumu, lai pasūtītājam būtu iespējams pārliecināties, ka piedāvājums atbilst visām tām prasībām, kuras ir iekļautas Tehniskajā specifikācijā.

| Linearitāte, izmantojot references gāzes (vismaz 5 mērījumu vidējais rādītājs) | Atbilst zemāk noteiktajām prasībām |
| --- | --- |
| - δ13C noteikšanas testā, izmantojot CO - δ 18O noteikšanas testā, izmantojot CO | Abos testos ≤ 0.030 ‰/nA |

- „Lūdzu izskaidrot, kāpēc šiem parametriem linearitātes prasība tiek noteikta abos testos, ja iepriekšējiem parametriem tā tiek noteikta katrā testā, un kā var salīdzināt lineritātes radījumu katrā testā ar lineritātes rādījumu abos testos? Vai tiks uzskatīts par atbilstošu lineritāti 0.04‰/nA (δ 18O noteikšanas testā, izmantojot CO) katrā testā? Kā arī vēlamies vērst uzmanību, ka neizmainot šo prasību, tiek ierobežota pretendentu konkurence, jo prasību var izpildīt tikai Nu Instruments Limited, modelis Nu Horizon.”

Paskaidrojam:

Pasūtītājs sagatavojot Tehnisko specifikāciju ir noteicis minimālās prasības linearitātei dažādos testos. Tehniskās specifikācijas sadaļās, kur norādīti divi testu veidi, Pasūtītājs ir izmantojis terminu – Abos testos, savukārt sadaļās, kur norādīti trīs un vairāk testu veidi, Pasūtītājs ir izmantojis terminu – Katrā testā. Atbilstošā ailē norādītajiem testiem ir jāatbilst tajā pašā ailē norādītajām prasībām, vai jāpārsniedz izvirzītās prasības. Lineritāte 0.04‰/nA netiks uzskatīta par atbilstošu.

| Linearitāte, izmantojot paraugu sagatavošanas sistēmu (vismaz 10 paraugu vidējais rādītājs) | Atbilst zemāk noteiktajām prasībām |
| --- | --- |
| Iekšējā stabilitāte, izmantojot paraugu sagatavošanas sistēmu (vismaz 10 paraugu vidējais rādītājs) | Atbilst zemāk noteiktajām prasībām |

- „Lūgums komisiju precizēt kādai paraugu sistēmai ir norādītas prasības un vai tiešām lineritāte ir svarīgāka par ārējo precizitāti, ko norāda pārējie ražotāji? Ka arī lūdzam komisiju ņemt vērā, ka gan arēja precizitāte, gan lineritāte / iekšēja stabilitāte ir stipri atkarīga no parauga daudzuma paraugu sagatavošanas sistēmā, līdz ar ko norādītas prasības nedod vērtējumu par sistēmas tehnisko parametru priekšrocībām bez norādīta parauga daudzuma.”

Paskaidrojam:

Norādītās prasības ir izvirzītas paraugu sagatavošanas sistēmai - elementu analizatoram, tas ir sistēmas stabilitātei paraugu sagatavošanas laikā, veicot desmit mērījumus. Parauga daudzums ir optimizēts katrai masspektrometra ražotāja iekārtai. Pasūtītājs nav izvirzījis prasību piedāvājumā norādīt ārējo precizitāti, kas vienlaicīgi neierobežo pretendentu šo un citus parametrus norādīt savā piedāvājumā kā papildus informāciju. Vienlaicīgi pretendentiem ir pienākums savā piedāvājumā norādīt pietiekošu informācijas kopumu, lai pasūtītājam būtu iespējams pārliecināties, ka piedāvājums atbilst visām tām prasībām, kuras ir iekļautas Tehniskajā specifikācijā.

| Secīgas C, N un S analīzes laiks | ≤12 minūtes |
| --- | --- |

- „Vai komisija uzskatīs par atbilstošu secīgu C, N un S analīzes laiku <18 minūtes? Kā arī vēlamies vērst uzmanību, ka neizmainot šo prasību, tiek ierobežota pretendentu konkurence, jo prasību var izpildīt tikai Nu Instruments Limited, modelis Nu Horizon.”

Paskaidrojam:

Pasūtītājs ir izvirzījis prasību, ka secīgas C, N un S analīzes laiks ir ne lielāks par 12 minūtēm. Īsāks analīzes laiks ir svarīgs ekonomisku un laika taupīšanas apsvērumu dēļ. Pēc tirgus pētījuma datiem eksistē vairāki ražotāji, kuru risinājumi spēj izpildīt izvirzīto prasību. Piedāvājums, kurā minētais analīzes laiks pārsniegs 12 minūtes netiks uzskatīts par tehniskajai specifikācijai atbilstošu. Pretendentam ir jāsagatavo piedāvājums atbilstoši Tehniskajai specifikācijai. Iekārtas ekspluatācijas laikā tiek patērētas vairākas tīras gāzes, kas sastāda papildus izmaksas palielinoties analīzes laikam.

| Secīgas C, N un S analīzes ierobežojumi | Bez C:S attiecības ierobežojuma |
| --- | --- |

- „Vai komisija uzskatīs par atbilstošu secīgas C, N un S analīzes ar ierobežojumu paraugiem ar C / S attiecību<70? Kā arī vēlamies vērst uzmanību, ka neizmainot šo prasību, tiek ierobežota pretendentu konkurence, jo prasību var izpildīt tikai Nu Instruments Limited, modelis Nu Horizon.”

Paskaidrojam:

Pasūtītājs ir izvirzījis prasību – Secīgas C, N un S analīzes ierobežojumi: bez C:S attiecības ierobežojuma, ņemot vērā Pasūtītāja zinātniskās un pētnieciskās intereses. Samazināt izvirzīto prasību uz C/S < 70 nav iespējams, jo tas ierobežos Pasūtītāja iespējas veikt analīzes, kurās C/S attiecība pārsniedz 70/1. Šis parametrs ierobežo mērāmo paraugu diapazonu. Pretendentam ir jāsagatavo piedāvājums atbilstoši Tehniskajai specifikācijai.

| Elektromagnēta ūdens vai ekvivalenta dzesēšanas šķidruma dzesēšanas sūknis | Dzesēšanas jauda ≥ 0.4kW @ 20’C un plūsmas ātrumu≥ 2.5l/min |
| --- | --- |

- „Lūdzu izskaidrojiet, kā izprast prasības sekojošus simbolus „@ 20’C”? Kas tās pār mērvienībām?”

Paskaidrojam:

Pasūtītājs Tehniskajā specifikācijā ir izvirzījis prasību, ka Elektromagnēta ūdens vai ekvivalenta dzesēšanas šķidruma dzesēšanas sūknis atbilst prasībām: dzesēšanas jauda ≥ 0.4 kW @ 20’C un plūsmas ātrums ≥ 2.5 l/min. Ar @ 20’C tiek apzīmēts fakts, ka pirms @ simbola norādītais parametrs tiek noteikts pie apkārtējās vides temperatūras 20 Celsija grādi.

| Elementu analizatoru darbības temperatūras | ≥ 1100 °Csadegšanas krāsnij ≥ 1000 °Credukcijas krāsnij |
| --- | --- |
| Pirolīzes iekārtas maksimālā temperatūra | ≥ 1500 °C |

- „Vai komisija uzskatīs par atbilstošu, ja elementu analizators cietu un šķidru paraugu C, N un S analīzēm un pirolīzes iekārta O un H analīzēm kombinēta vienā iekārtā, kas tehnoloģiskā ziņā ir jaunāks risinājums, kas nodrošina pieprasītas elementanalizatora un pirolīzes iekārtas funkcijas.”

Paskaidrojam:

Pasūtītājs nav izvirzījis prasību, ka elementu analizatoram un pirolīzes iekārtai ir jābūt atsevišķām iekārtām vai kombinētām vienā iekārtā. Ņemot vērā minēto, Pretendents ir tiesīgs piedāvāt savu risinājumu, tajā skaitā kombinēt elementu analizatoru un pirolīzes iekārtas vienā iekārtā, kamēr vien piedāvātā sistēma atbilst visiem tiem parametriem, kādi ir noteikti Tehniskajā specifikācijā.

| Pirolīzes iekārtas maksimālā temperatūra | ≥ 1500 °C |
| --- | --- |

- „Uzskatam, ka pirolīzes iekārtas maksimāla pieprasīta temperatūra ≥ 1500 °C ir nepamatota, jo pirolīze var pilnīgi notikt arī pie zemākām temperatūrām (līdz 1450 °C), piemēram saharozes pirolīze norit jau pie 1080 °C , bet benzoskābespirolīze pie 1400 °C pierāda, ka tik augsta pieprasīta pirolīzes temperatūra ir nepamatora. Vai komisija uzskatīs par atbilstošu pirolīzes iekārtas maksimālu temperatūru ≥ 1400 °C?”

Paskaidrojam:

Pasūtītājs balstoties uz esošajām un plānotajām zinātniskajām interesēm ir izvirzījis prasību pirolīzes iekārtas maksimālajai temperatūrai - ≥ 1500 oC, kas nodrošina plānoto paraugu pilnu pirolīzi. Piedāvājums, kas neatbilst izvirzītajai prasībai tiks uzskatīts par neatbilstošu tehniskās specifikācijas prasībām.Vienlaicīgi pēc Pasūtītāja tirgus pētījuma datiem, sagatavotās tehniskās specifikācijas prasības ir iespējams izpildīt izmantojot dažādu ražotāju pirolīzes iekārtas, vienlaicīgi ievērojot visas izvirzītās tehniskās specifikācijas prasības.

| Injektora temperatūrasdiapazons | Vismaz no +4°Cvirs istabas temperatūras līdz + 450°C |
| --- | --- |

- „Vai komisija uzskatīs par atbilstošu injektora temperatūras diapazonu no +5°Cvirs istabas temperatūras līdz + 450°C, ko uzskatām par nenozimīgu izmaiņu, jo arī istabas temperatūra ir svārstīga dažu grādu robežās?”

Paskaidrojam:

Pasūtītājs ir izvirzījis prasību – Injektora temperatūras diapazons – vismaz no + 4 oC virs istabas temperatūras līdz + 450 oC. Pasūtītājs vēlas norādīt, ka izvēlētais diapazons ir pamatots ar Pasūtītāja zinātniskajām interesēm turklāt tirgū ir vairāku ražotāju injektori, kas nodrošina minēto prasību. Pasūtītājs ir noteicis prasīto parametru vismaz no +4°C virs istabas temperatūras līdz +450 °C bez pieļaujamas novirzes no norādītajām prasībām, tādēļ neuzskatām piedāvāto izmaiņu par nenozīmīgu. Ir daudz pieejami hromatogrāfi tirgū, kuri apmierinā esošās prasības.

| Elektronu satveres detektora jūtība | Vienāda vai labāka kā 4.4 fg/ml |
| --- | --- |

- „Vai komisija uzskatīs par atbilstošu Elektronu satveres detektora jūtību 4.5fg/ml, ko uzskatām par nenozimīgu izmaiņu. Kā arī vēlamies vērst uzmanību, ka neizmainot šo prasību, tiek ierobežota pretendentu konkurence, jo prasību var izpildīt tikai Nu Instruments Limited, modeļa Nu Horizonpiegādātājs.”

Paskaidrojam:

Pasūtītājs ir izvirzījis prasību – Elektronu satveres detektora jutība vienāda vai labāka kā 4.4 fg/ml, kas ir pamatota ar Pasūtītāja zinātniskajām interesēm. Detektora jutības samazināšana nav pieļaujama, tādējādi piedāvātajam detektoram ir jāatbilst izvirzītajām prasībām. Vienlaicīgi vēlamies norādīt, ka tirgū eksistē vairāki elektronu satveres detektoru ražotāji, kuru risinājumi atbilst izvirzītajām prasībām, ņemot vērā minēto, Pasūtītājs nav ierobežojis Pretendentu iespējas iekļaut piedāvājumā detektoru, kas atbilst prasībām. Pasūtītājs ir noteicis prasīto detektora jutību 4.4 fg/ml bez pieļaujamas novirzes no norādītajām prasībām, tādēļ neuzskatām piedāvāto izmaiņu par nenozīmīgu.

| Elementu analizatoru darbības temperatūras | ≥ 1100 °Csadegšanas krāsnij ≥ 1000 °Credukcijas krāsnij |
| --- | --- |
| Pirolīzes iekārtas maksimālā temperatūra | ≥ 1500 °C |
| Interfeisa skābekļa krāsns maksimālā temperatūra | ≥ 1200°C |
| Interfeisa pirolīzes krāsns maksimālā temperatūra | ≥ 1450°C |

- „Lūgums komisiju izskaidrot, kāpēc divās vietās tehniskajā specifikācijā ir norādītas dažādas temperatūras prasības sadekšanas (skābekļa) krāsnij un pirolīzes krāsnij?”

Paskaidrojam:

Pirmās trīs temperatūras ir attiecināmas uz pirolīzes krāsni, savukārt ceturtā un piektā temperatūras ir attiecināmas uz interfeisu līnijas temperatūru.

- „Lūgums komisijai izņemt no tehniskas specifikācijas mazsvarīgus parametrus (noradīti zemāk), kas tiek norādīti tikai viena ražotāja (Nu Instruments Limited) oficiālajā dokumentācijā un neietekmē sistēmas svarīgākus tehniskos parametrus – absolūta jūtība un precizitāte:”

| Masu dispersija | Efektīvais magnētiskās izlieces rādiuss ogļskābajai gāzei ≥ 30 cm |
| --- | --- |
| Jonu avota karsētāja nodrošinātā temperatūra | ≥ 200°C |
| Turbomolekulāro sūkņu ar ūdens vai cita dzesēšanas šķidruma dzesēšanu skaits vakuuma nodrošināšanai | ≥2, ≥ 75 litri sekundē |
| Elementu analizatoru darbības temperatūras | ≥ 1100 °Csadegšanas krāsnij ≥ 1000 °Credukcijas krāsnij |
| Pirolīzes iekārtas temperatūra nogaidīšanas režīmā | 1000 °C ± 30°C |
| Uzkarsēšanas laiks pirolīzes sistēmai, lai sasniegtu 1500 °C no istabas temperatūras | ≤ 25 minūtes |

Paskaidrojam:

Pasūtītājs ir sagatavojis Tehnisko specifikāciju balstoties uz esošajām un plānotajām zinātniskajām interesēm, sagatavojot specifikāciju instrumentam, kas pietiekami augstā līmenī nodrošina pētnieciskā darba izpildi. Katrs no norādītajiem parametriem ir vienlīdz svarīgs. Pretendentam ir jāsagatavo piedāvājums atbilstoši Tehniskajai specifikācijai. Vienlaicīgi pēc Pasūtītāja tirgus pētījuma datiem, sagatavotās tehniskās specifikācijas prasības ir iespējams izpildīt izmantojot dažādu ražotāju risinājumus un to kombinācijas, vienlaicīgi ievērojot visas izvirzītās tehniskās specifikācijas prasības.