- Par atklāta konkursa

“Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV „

laboratoriju aprīkojuma uzlabošanai” un

LU ĶF vajadzībām” (iepirkuma ident. Nr. LU 2014/7_ES)

( turpmāk-Konkurss)  nolikumā izvirzītajām prasībām

Atbildot uz 2014. gada 9. aprīļa e pasta vēstulē uzdotiem jautājumiem, sniedzam skaidrojumu par Konkursa nolikuma (turpmāk-Nolikums) 18.lotē izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām, proti, par uzdotiem jautājumiem:

1.”[..] Turbovakuumsūknis ražība 2200 l/s N2 (tie būtu litri stundā)?”,  paskaidrojam, ka specfikācijā minētā mērvienība l/s ir Litri/sekundē. Kā zināms, vakuumsūkņiem nepastāv citi veidi (un/vai prakse) kā norādīt sūkšanas jaudu, kā tikai litros sekundē (pretstatā US standartam kas lieto cfm) pie nominālā IEEJAS spiediena. Tā kā ieejas spiediens vakuuma pusē ir visnotaļ mazs, tad, lai sasniegtu noteiktos evakuācijas rādītājus, skaitlis ir pietiekami iespaidīgs,  piemēram,  mūsu esošais sabojātais sūknis aparātam, kurā to aizstās pieprasītie trīs sūkņi paralēli, ir ar 23 000 l/s. Līdz ar to sūknim izejā, forvakuuma pusē, ražībai jābūt tik reizes mazākai, cik ir turbosūkņa kompresijas koeficients . Ja pieņem vidusmēra turbosūkņa kompresijas faktoru ap 1600, tad 3*2200/1600=4 l/s. Gadījumā, ja piedāvātais turbovakumsūknis ir ar citu kompresijas faktoru, gan zemāku gan lielāku, tad forvakuumsūknim vajadzīga pavisam cita ražība - tādēļ tekstā tika dota atruna, ka forvakuumsūkņa ražības atbilstību (t.i. piemērotību) turbosūkņu komplektam ir jāgarantē pārdevējam;

2.”[..] Bezeļļas forvakuumsūknis 4 l/s- tie būtu litri sekundē?”, paskaidrojam, ka norādīti litri/sekundē (skat atbildi uz iepriekšējo jautājumu).