Grozījumi Nr.1

Latvijas Universitātes rīkotās iepirkuma procedūras

“Zinātniskās aparatūras piegāde LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtam, Fizikas un matemātikas fakultātes Fizikas un Optometrijas un redzes zinātnes nodaļām un Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātei”,

identifikācijas numurs LU 2015/33_ERAF

NOLIKUMĀ

- Izteikt nolikuma 1.4.1. punktu šādā redakcijā:

“1.4.1. Piedāvājumu konkursam iesniedz LU Lietvedības departamenta Kancelejā, 136.telpā, 1.stāvā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā darba dienās no plkst. 9:00 – 16:30, līdz 2015.gada 6.novembrim, plkst. 11.00. Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai pa pastu ierakstītā vēstulē”.

- Izteikt nolikuma 1.4.2. punktu šādā redakcijā:

“1.4.2. piedāvājumu konkursam atver 2015.gada 6.novembrī, plkst. 11:00, 240.telpā, 2.stāvā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā.”.

- Izteikt nolikuma 1.5.1. punktu šādā redakcijā:

1.5.1. Piedāvājumu iesniedz – par katru iepirkuma daļu atsevišķi, aizlīmētā aploksnē, uz kuras norāda: „Iepirkuma komisijai konkursā „Zinātniskās aparatūras piegāde LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtam, Fizikas un matemātikas fakultātes Fizikas un Optometrijas un redzes zinātnes nodaļām un Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātei”, identifikācijas Nr. LU 2015/33_ERAF”. Neatvērt līdz 2015.gada 6.novembrim plkst. 11.00. un adresē: ”LU Lietvedības departamenta Kanceleja, 136.telpa, 1.stāvs, Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV–1586, Latvija”. Uz piedāvājuma aploksnes norāda arī pretendenta nosaukumu, adresi un tālruņa numuru;

- Izteikt nolikuma 2.6. punktu šādā redakcijā:

“2.6. Līguma izpildes laiks ne vairāk kā 1 (viena) mēneša laikā no līguma spēkā stāšanās dienas.”

- Izteikt nolikuma 2. pielikuma “Tehniskā specifikācija” 1.daļa – Induktīvi saistītas plazmas – optiskās emisijas spektrometra (ICP-OES) piegāde LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātei tehniskā specifikācija”.  šādā redakcijā:

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1.daļa – Induktīvi saistītās plazmas - optiskās emisijas spektrometra (ICP-OES) piegāde LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātei tehniskā specifikācija

CPV kods: 48313100-6

| Induktīvi saistītās plazmas – optiskās emisijas spektrometrs (ICP-OES) (1 gab.) |  |
| --- | --- |
| Vispārējas prasības: | Visi piedāvātās iekārtas tehniskie parametri jāapstiprina ar ražotāja iespiestu tehnisko dokumentāciju (brošūras, specifikāciju lapas vai lietošanas instrukcija) angļu vai latviešu valodā |
| Konstrukcija: | galda modelis |
| Izmēri (platums x augstums x dziļums: | ne lielāks kā 135 x 85 x 80 cm |
| Svars: | Ne lielāks kā 125 kg |
| Viļņu garuma diapazons | 167 līdz 847 nm |
| Izšķiršanas spēja: | ne sliktāka kā 0.01 nm |
| Skanēšanas ātrums | Ne vairāk kā 3 sekundes spektru diapazonam no 160-900 nm |
| Optiskā sistēma: | Dubultā-spektrometra, ar diviem monohromatoriem |
| Optiskās sistēmas izpūšana: | ar inerto gāzi |
| Detektors: | CCD pusvadītāju detektors ar integrētu Peltier dzesētāju ar 2 fotojutīgiem segmentiem gan analītisko mērījumu, gan viļņu garuma references kontrolei reālā laikā vai CID pusvadītāju detektors bez 2 fotojutīgiem segmentiem, ja tiek nodrošināta ne sliktāka izšķiršanas spēja un skenēšanas ātrums |
|  | Vienlaicīga analītiskā un fona signāla mērīšana |
| Viļņa garuma stabilizācija: | Dinamiska, izmantojot pilna diapazona iebūvētās neona lampas vai ekvivalentu references spektru (piemēram, ICP-OES sistēma ar stabilu polihromatoru, kas veic automātisku viļņa garuma stabilizāciju tikai vielu reizi pie plazmas ierosināšanas un nodrošina vilņa garuma stabilitāti analīžu laikā) |
| Plazmas degļa un paraugu ievadīšanas moduļa regulēšana: | Iedegtas plazmas stāvoklī maksimālai jutības justēšanai dažādām paraugu matricēm |

| Plazmas virziens: | - Duāls (gan aksiāls, gan radiāls) |
| --- | --- |
| Plazmas virziena maiņa: | - ar programmnodrošinājumu, fiziski nemainot plazmas degļa stāvokli |
|  | - Abu plazmas virzienu izmantošana vienā un tai pašā analīzē un metodē, nepārtraucot analīzes gaitu |
| Plazmas ieslēgšana un izslēgšana: | - Automātiski, izmantojot programmnodrošināšanu |
|  | - Automātiska ieslēgšana lietotāja noteiktā laikā |
|  | - Automatiska izslēgšana analīzes beigās |
| Argona patēriņš plazmai: | - Bez ierobežojuma |
| Iebūvēta krāsu videokamera: | - Nepātrauktam plazmas stāvokļa monitoringam analīzes laikā vai nodrošināts drošs nepārtraukts plazmas stāvokļa monitorings analīzes laikā caur spektrometra durvīs iebūvētu lodziņu ar UV aizsardzību, ja sistēma satur drošu RF ģeneratoru un plazmas degļa dizainu, kas minimizē prasību veikt plazmas apstākļu smalku regulēšanu un nodrošina augstas jutības un precizitātes analīzes (tiks nodrošināta ne sliktāka izšķiršanas spēja kā pasūtītājs ir noteicis) bez saspiesta gaisa padeves |
| Deglis: | - izjaucams, sastāv no viengabala kvarca caurulītes plazmas un palīggāzes padevei |
| Saspiestā gaisa padeve: | plazmas lāpas aukstā gala nogriešanai, lai samazinātu pašabsorbciju un fizikālos traucējumus vai, ja sistēma satur drošu RF ģeneratoru un plazmas degļa dizainu, kas minimizē prasību veikt plazmas apstākļu smalku regulēšanu un nodrošina augstas jutības un precizitātes analīzes (tiks nodrošināta ne sliktāka izšķiršanas spēja kā pasūtītājs ir noteicis) bez saspiesta gaisa padeves |
| RF ģenerators: | - brīvas darbības („free running”) - frekvence: vismaz 27 MHz - pusvadītāju („solid state”) ģenerators - Jauda regulējama diapazonā vismaz no 750 – 1500 vatiem ar soli 1 W - Jaudas efektivitāte vismaz 75 % - Atbilst EC un VDE 0871 Class B prasībām |
| Autosamplers | autosamplera adatas vienlaicīga pārvietošana X-Y koordinātēs |
|  | brīvas izvēles paraugu pozīcija |
|  | komplektā ar statīviem: - vismaz 140 pozīcijas, ne mazāk kā 15 ml tilpums - vismaz 8 pozīcijas, ne mazāk kā 50 ml tilpums |
|  | iespēja izmantot paraugu mēģenes ar tilpumu 50 ml |
| Komplektācija: | - Spektrometrs - Programmnodrošinājums - Dators, monitors, printeris - Recirkulācijas dzesētājs - Gaisa kompresors ar žāvētāju - Autosamplers - Multielementu standarts - Uzstādīšanas un justēšanas piederumu komplekts |
| Garantijas laiks: | - Vismaz 2 gadi |

* Pretendents norāda piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā Preces tehniskos parametrus, ražotāju un modeli.

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga numurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt Preci, kura ir ekvivalenta vai labāka Pasūtītāja norādītajām prasībām.

Finanšu piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, t.sk., piegādes izmaksām.

- Izteikt nolikuma 3. pielikuma “Tehniskā piedāvājuma veidlapa” 1.daļa – Induktīvi saistītas plazmas – optiskās emisijas spektrometra (ICP-OES) piegāde LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātei tehniskā specifikācija”.  šādā redakcijā:

- Tehniskā piedāvājuma veidlapa

1.daļa – Induktīvi saistītās plazmas - optiskās emisijas spektrometra (ICP-OES) piegāde LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātei tehniskā specifikācija

| Induktīvi saistītās plazmas – optiskās emisijas spektrometrs (ICP-OES) (1 gab.) |  | PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS* |
| --- | --- | --- |
| Vispārējas prasības: | ###### Visi piedāvātās iekārtas tehniskie parametri jāapstiprina ar ražotāja iespiestu tehnisko dokumentāciju (brošūras, specifikāciju lapas vai lietošanas instrukcija) angļu vai latviešu valodā | Ražotājs______________ Modelis ______________ |
| Optiskā sistēma: | ## Dubultā-spektrometra, ar diviem monohromatoriem |  |
| Optiskās sistēmas izpūšana: | ###### ar inerto gāzi |  |
| Detektors: | ## CCD pusvadītāju detektors ar integrētu Peltier dzesētāju ar 2 fotojutīgiem segmentiem gan analītisko mērījumu, gan viļņu garuma references kontrolei reālā laikā vai CID pusvadītāju detektors bez 2 fotojutīgiem segmentiem, ja tiek nodrošināta ne sliktāka izšķiršanas spēja un skenēšanas ātrums |  |
|  | ## Vienlaicīga analītiskā un fona signāla mērīšana |  |
| Viļņa garuma stabilizācija: | ###### Dinamiska, izmantojot pilna diapazona iebūvētās neona lampas vai ekvivalentu references spektru (piemēram, ICP-OES sistēma ar stabilu polihromatoru, kas veic automātisku viļņa garuma stabilizāciju tikai vielu reizi pie plazmas ierosināšanas un nodrošina vilņa garuma stabilitāti analīžu laikā) |  |
| Plazmas degļa un paraugu ievadīšanas moduļa regulēšana: | ###### Iedegtas plazmas stāvoklī maksimālai jutības justēšanai dažādām paraugu matricēm |  |
| Plazmas virziens: | ###### Duāls (gan aksiāls, gan radiāls) |  |
| Plazmas virziena maiņa: | ###### ar programmnodrošinājumu, fiziski nemainot plazmas degļa stāvokli |  |
|  | ###### Abu plazmas virzienu izmantošana vienā un tai pašā analīzē un metodē, nepārtraucot analīzes gaitu |  |

| Plazmas ieslēgšana un izslēgšana: | ###### Automātiski, izmantojot programmnodrošināšanu |  |
| --- | --- | --- |
|  | ###### Automātiska ieslēgšana lietotāja noteiktā laikā |  |
|  | ###### Automatiska izslēgšana analīzes beigās |  |
| Argona patēriņš plazmai: | ###### bez ierobežojuma |  |
| Iebūvēta krāsu videokamera: | - nepātrauktam plazmas stāvokļa monitoringam analīzes laikā vai nodrošināts drošs nepārtraukts plazmas stāvokļa monitorings analīzes laikā caur spektrometra durvīs iebūvētu lodziņu ar UV aizsardzību, ja sistēma satur drošu RF ģeneratoru un plazmas degļa dizainu, kas minimizē prasību veikt plazmas apstākļu smalku regulēšanu un nodrošina augstas jutības un precizitātes analīzes (tiks nodrošināta ne sliktāka izšķiršanas spēja kā pasūtītājs ir noteicis) bez saspiesta gaisa padeves |  |
| Deglis: | ###### izjaucams, sastāv no viengabala kvarca caurulītes plazmas un palīggāzes padevei |  |
| Saspiestā gaisa padeve: | plazmas lāpas aukstā gala nogriešanai, lai samazinātu pašabsorbciju un fizikālos traucējumus vai, ja sistēma satur drošu RF ģeneratoru un plazmas degļa dizainu, kas minimizē prasību veikt plazmas apstākļu smalku regulēšanu un nodrošina augstas jutības un precizitātes analīzes (tiks nodrošināta ne sliktāka izšķiršanas spēja kā pasūtītājs ir noteicis) bez saspiesta gaisa padeves |  |
| RF ģenerators: | - brīvas darbības („free running”) - frekvence: vismaz 27 MHz - pusvadītāju („solid state”) ģenerators - Jauda regulējama diapazonā vismaz no 750 – 1500 vatiem ar soli 1 W - Jaudas efektivitāte vismaz 75 % - Atbilst EC un VDE 0871 Class B prasībām |  |
| Autosamplers | autosamplera adatas vienlaicīga pārvietošana X-Y koordinātēs |  |
|  | brīvas izvēles paraugu pozīcija |  |
|  | komplektā ar statīviem: - vismaz 140 pozīcijas, ne mazāk kā 15 ml tilpums - vismaz 8 pozīcijas, ne mazāk kā 50 ml tilpums |  |
|  | iespēja izmantot paraugu mēģenes ar tilpumu 50 ml |  |
| Komplektācija: | - Spektrometrs - Programmnodrošinājums - Dators, monitors, printeris - Recirkulācijas dzesētājs - Gaisa kompresors ar žāvētāju - Autosamplers - Multielementu standarts - Uzstādīšanas un justēšanas piederumu komplekts |  |
| Garantijas laiks: | - Vismaz 2 gadi |  |

* Pretendents norāda piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā Preces tehniskos parametrus, ražotāju un modeli.

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga numurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt Preci, kura ir ekvivalenta vai labāka Pasūtītāja norādītajām prasībām.

Finanšu piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, t.sk., piegādes izmaksām.

- Izteikt nolikuma 5. pielikuma “Līguma projekts” 2.3.punktu šādā redakcijā:

“2.3.Līguma izpildes termiņš ir:

    - Precei Nr.1 1 (viena) mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas;

    - Precei Nr.2 1 (viena) mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas;

    - Precei Nr.3 1 (viena) mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas;

    - Precei Nr.4 1 (viena) mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas;

    - Precei Nr.5 1 (viena) mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas;

    - Precei Nr.6 1 (viena) mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas;

    - Precei Nr.7 1 (viena) mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas;

    - Precei Nr.8 1 (viena) mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas;

    - Precei Nr.9 1 (viena) mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas;

    - Precei Nr.10 1 (viena) mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas;

    - Precei Nr.11 1 (viena) mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs 					I.Muižnieks