### APSTIPRINĀTS

Iepirkuma komisijas

2015.gada 19.oktobra sēdē

Protokols Nr.1

Ar grozījumiem, kas apstiprināti

2015.gada 3.novembra sēdē

Protokols Nr.2

ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS

Pētnieciskās aparatūras un aprīkojuma (iekārtas) studiju darba nodrošināšanai mikrobioloģijas, ķīmijas, farmācijas un bioloģijas laboratorijās piegāde un uzstādīšana

Iepirkuma identifikācijas numurs LU 2015/40_ERAF

2015

VispārīgA informācija

- Iepirkuma identifikācijas numurs LU 2015/40_ERAF

- Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:

Latvijas Universitāte (turpmāk – Pasūtītājs)

Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV 1586, Latvija,

Reģ. Nr. 3341000218, PVN reģ. Nr. LV90000076669.

Tālruņa Nr.: +371 67034666

Faksa Nr.: +371 67034676

Mājas lapa: www.lu.lv

Kontaktpersona: LU Attīstības un plānošanas departamenta projektu koordinators Imants Klāvs, imants.klavs@lu.lv, tālrunis: 26100095.

- Komisija

Iepirkuma procedūru veic ar Latvijas Universitātes 2014.gada 13.janvāra rīkojumu Nr.1/12 izveidotā Iepirkuma komisija (turpmāk - Komisija).

- Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

- Projekti, kuru ietvaros tiek organizēta iepirkuma procedūra

  - Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) 3.1.2.1.1.apakšaktivitātes „Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem” projekta „Latvijas Universitātes infrastruktūras modernizācija prioritāro virzienu studiju programmu attīstībai” vienošanās Nr.2010/0114/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/029.

  - Iepirkuma priekšmeta atsevišķas daļas tiek finansētas no Latvijas Universitātes budžeta līdzekļiem.

- Iepirkuma priekšmets

  - Līguma priekšmets ir pētnieciskās aparatūras un aprīkojuma (iekārtas) studiju darba nodrošināšanai mikrobioloģijas, ķīmijas, farmācijas un bioloģijas laboratorijās piegāde un uzstādīšana Projekta ietvaros (turpmāk – Preces) saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumā „Tehniskās specifikācijas” noteiktajām prasībām.

  - Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās daļās:

    - 1.daļa - Vakuumsūkņi ar vakuuma kontroli diviem procesiem un ietvaicētāji (CPV kods: 42122450-9 Vakuumsūkņi; CPV kods: 38436200-2 Rotācijas ietvaicētāji);

    - 2. daļa – Magnētiskais maisītājs / elektriskā plītiņa (CPV kods: 38436400-4 Magnētiskie kratītāji);

    - 3. daļa – Mikroskopijas mācību klase (CPV kods: 38510000-3 Mikroskopi);

    - 4. daļa Dinamiskās tvaika sorbcijas iekārta (CPV kods: 38000000-5 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles));

    - 5. daļa Bokss darbam inertā atmosfērā (CPV kods 39180000-7: Laboratorijas mēbeles);

    - 6. daļa Elektriskā plītiņa ar maisīšanas funkciju (CPV kods: 38436400-4 Magnētiskie kratītāji);

    - 7. daļa Augstspiediena reaktors  (CPV kods: 38000000-5: Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles));

    - Izslēgts

    - Izslēgts

    - 10. daļa - Laboratorijas autoklāvi (CPV kods 33191000-5: Sterilizācijas, dezinfekcijas un higiēnas ierīces);

    - 11. daļa Galda centrifūga ar maināmiem rotoriem un dzesēšanu (CPV kods: 42931100-2 Laboratorijas centrifūgas un piederumi);

    - 12. daļa – Saldētavas (CPV kods 39711120-6: Saldētavas);

    - 13. daļa  - Kārbas tipa rokas mikrotoms (CPV kods 33100000-1: Medicīniskās ierīces);

    - Izslēgts

    - 15. daļa. Redzamās gaismas spektrometrs (CPV kods: 38000000-5: Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles));

    - 16. daļa Kjeldāla analīzes iekārta (CPV kods: 38000000-5: Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles));

    - Izslēgts

    - 18. daļa Šļirču sūknis (CPV kods 42122500-5: Laboratorijas sūkņi un piederumi);

    - 19. daļa Automātiskas kušanas temperatūras noteikšanas iekārta (CPV kods: 38000000-5: Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles));

    - Izslēgts

    - Izslēgts

    - Izslēgts

    - Izslēgts

    - Izslēgts

    - 25. daļa Preparatīvās hromatogrāfijas sistēma ar gaismas izkliedes detektoru (CPV kods: 38432200-4 Hromatogrāfi);

    - 26. daļa Vadības plate šķidruma hromatogrāfa masspektrometram (CPV kods: 38432200-4 Hromatogrāfi).

  - Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām pilnībā piedāvātām iepirkuma priekšmeta daļām, tai skaitā arī par visām daļām. Pretendents drīkst iesniegt vienu piedāvājuma variantu katrai daļai. Pretendenti, kuru piedāvājums attiecīgajai daļai ir nepilnīgs vai attiecīgajai daļai ir iesniegti piedāvājuma varianti, tiks izslēgti no turpmākas dalības attiecīgajā daļā iepirkuma procedūrā.

  - Iepirkuma priekšmeta izpildes (piegādes un uzstādīšanas) termiņš ir divas nedēļas pēc iepirkuma līguma nosēgšanas. Tehniskajā specifikācijā noteiktajos gadījumos, pretendentam Preču piegādes termiņā ir jāveic arī piegādāto Preču uzstādīšana, testēšana un Pasūtītāja  personāla apmācība (3-4 personas, 2 dienas) par piegādātās Preces ekspluatāciju un pamatfunkciju izmantošanu.

  - Iepirkuma priekšmeta piegādes vieta: Latvijas Universitātes jaunbūvētā ēkā “Dabaszinātņu akadēmiskais centrs”, Jelgavas ielā 1, Rīgā.

  - Iepirkuma līgums stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas.

  - Pasūtītājam ir tiesības atteikties no iepirkuma priekšmeta 7., 16., 18. un 19.daļas pasūtīšanas gadījumā, ja iepirkuma priekšmeta daļu kopējā līgumcenu summa pārsniedz pasūtītāja šim iepirkumam plānoto budžetu.

- Iepirkuma procedūras dokumentu pieejamība

  - Iepirkuma procedūras dokumentācijai ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja Pasūtītāja mājas lapā www.lu.lv.

  - Pasūtītājs nodrošina iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties ar iepirkuma procedūras dokumentāciju uz vietas Nolikuma 2.punktā minētajā adresē, iepriekš sazinoties ar Nolikuma 2.punktā minēto kontaktpersonu.

  - Pasūtītājs nodrošina iepirkuma procedūras dokumentācijas izsniegšanu drukātā veidā triju darbdienu laikā no ieinteresētā piegādātāja pieprasījuma saņemšanas, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa.

  - Papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkuma procedūru, tiks publicēta Pasūtītāja mājaslapā www.lu.lv. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

- Papildu informācijas pieprasīšanas kārtība

  - Papildu informāciju ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt latviešu valodā, nosūtot pieprasījumu pa pastu, faksu, e-pastu, izmantojot drošu elektronisko parakstu, (kas norādīti Nolikuma 2.punktā), pieprasījumā ietverot iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.

  - Papildu informācija par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi tiks sniegta piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ja ieinteresētais piegādātājs papildu informāciju būs pieprasījis laikus.

  - Papildu informācija tiks nosūtīta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, kā arī vienlaikus ievietota Pasūtītāja mājaslapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

- Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

  - Piedāvājumi jāiesniedz Pasūtītājam, līdz 2015.gada 2.decembrim, plkst.10.00, Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centra, Jelgavas ielā 1, Rīgā, 718.kabinetā, darba laikā no plkst. 9:00 līdz 16:30, pārtraukums no 12:00 līdz 13:00.

  - Ja ieinteresētais piegādātājs piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus (nosūta pa pastu vai ar kurjeru), tas ir atbildīgs par piedāvājuma piegādi piedāvājumu iesniegšanas vietā līdz Nolikuma 9.1.punktā noteiktā termiņa beigām.

  - Piedāvājumi, kas iesniegti līdz Nolikuma 9.1.punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un noteiktajā vietā, netiek atdoti atpakaļ un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām, izņemot Publisko iepirkumu likuma 84.panta otrās daļas 3.punktā (aizliegts slēgt līgumu un atceltas iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības) vai trešajā daļā (lemts par pasākumiem konstatēto pakāpumu novēršanai) minētos gadījumus, kad Pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus un izsniedz vai nosūta tos atpakaļ pretendentiem. Pretendenta iesniegtie piedāvājumi, pamatojoties uz pretendenta iesniegumu, tiek atdoti, ja pretendents tos atsauc vai groza pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis reģistrē piedāvājumu, fiksējot piedāvājumu iesniegšanas datumu un laiku.

  - Jebkuri piedāvājumi, kurus pretendents atsauc līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai Pasūtītājs saņems pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, netiks izskatīti un tiks neatvērti atdoti vai nosūtīti atpakaļ pretendentam.

- Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

  - Piedāvājumu atvēršana notiks Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centra, Jelgavas ielā 1, Rīgā, 718.kabinetā tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, tas ir 2015.gada 2.decembrī, plkst.10.00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

  - Piedāvājumi tiks atvērti to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu katrai iepirkuma daļai vai visam iepirkuma apjomam.

DALĪBAS NOSACĪJUMI, KVALIFIKĀCIJAS UN TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA PRASĪBAS IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

- Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā.

11.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

11.1.1. pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

  - kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana,

  - krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,

  - izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas,

  - terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;

11.1.2. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

a. 	viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

b. 	personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;

11.1.3. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

11.1.4. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai pretendents tiek likvidēts;

11.1.5. Pretendentam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkuma procedūru nav jāpublicē paziņojums par līgumu, vai pretendentam, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, šā lēmuma pieņemšanas dienā Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

11.1.6.	pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 11.punkta noteikumiem vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

11.1.7.	uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 11.1.1., 11.1.2., 11.1.3., 11.1.4., 11.1.5. vai 11.1.6.punktā minētie nosacījumi;

11.1.8. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi Nolikuma 11.1.2., 11.1.3., 11.1.4., 11.1.5. vai 11.1.6. punktā  minētie nosacījumi.

11.2. Ja pretendenta vai Nolikuma 11.1.7.-11.1.8.punktā minētās personas maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu, Pasūtītājs, izvērtējot iespējamos ekonomiskos riskus un ņemot vērā līguma priekšmetu, var lemt par Nolikuma 11.1.4.punkta nepiemērošanu.

11.3. Pasūtītājs neizslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja:

11.3.1. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Nolikuma 11.1.1.punktā un 11.1.2.punkta „a” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

11.3.2. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Nolikuma 11.1.2.punkta „b” apakšpunktā un 11.1.3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

11.4. Pasūtītājs pārbaudi par Nolikuma 11.1.punktā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic attiecībā uz katru pretendentu atklātā konkursā, kad uzsāk piedāvājumu izvērtēšanu.

11.5. Pasūtītājs pārbaudi Nolikuma 11.1.5.punktā minētā pretendentu izslēgšanas gadījuma esamību veic arī attiecībā uz katru pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pirms tam, kad ir pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

11.6. Lai pārbaudītu, vai Latvijā reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā Nolikuma 11.1.1. – 11.1.3.punktos minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā persona sodīta Latvijā, kā arī Nolikuma 11.1.4.-11.1.5.punktos minēto faktu dēļ, pasūtītājs, kā arī piegādātājs par sevi, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

11.6.1.	par Nolikuma 11.1.1., 11.1.2. un 11.1.3.punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem — no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu Nolikuma 11.1.punktā minēto personu piekrišanu;

11.6.2. par Nolikuma 11.1.4.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra;

11.6.3. par Nolikuma 11.1.5.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu Nolikuma 11.1.punktā minēto personu piekrišanu.

11.7. Atkarībā no atbilstoši Nolikuma 11.6.3.punktam veiktās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs:

11.7.1. neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem pretendentam, kā arī šā Nolikuma 11.1.7. un 11.1.8punktā minētajai personai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

11.7.2. informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai Nolikuma 11.1.7.-11.1.8.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkuma procedūru nav jāpublicē paziņojums par līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī Nolikuma 11.1.7.-11.1.8.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

11.8. Lai pārbaudītu, vai uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu, vai Nolikuma 11.1.7.-11.1.8.punktā minēto personu, kas reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, nav attiecināmi Nolikuma 11.1.punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, pasūtītājs, izņemot Nolikuma 11.9.punktā minēto gadījumu, pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz pretendentu, vai Nolikuma 11.1.7.-11.1.8.punktā minēto personu neattiecas Nolikuma 11.1.punktā minētie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

11.9. Nolikuma 11.8.punktu nepiemēro tām Nolikuma 11.1.7.-11.1.8.punktā minētajām personām, kuras ir reģistrētas Latvijā vai pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir norādītas pretendenta iesniegtajā pieteikumā vai piedāvājumā. Šādā gadījumā pārbaudi veic saskaņā ar Nolikuma 11.6.punktu.

11.10.Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas Nolikuma 11.1.punktā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo pretendentu neattiecas Nolikuma 11.1.punktā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša pretendenta vai citas Nolikuma 11.1.punktā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

- Kvalifikācijas prasības attiecībā uz pretendentu.

  - Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi piegādātāju apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

  - Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2012., 2013., 2014. un 2015. līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir izpildījis vismaz 1 (vienu) līdzvērtīgu piegādes līgumu. Par līdzvērtīgu piegādes līgumu uzskatāms līgums, kas atbilst zemāk norādītajām prasībām:

    - līguma vērtība bez PVN ne mazāka kā 50% no pretendenta piedāvātās līgumcenas bez PVN attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā;

    - līguma ietvaros piegādāto preču funkcionālais pielietojums atbilst attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas ietvaros piegādājamo preču funkcionālajam pielietojumam.

- Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

  - Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei atbilstoši Tehniskajām specifikācijām. Pretendents ir spējīgs veikt Preces garantijas nodrošināšanu.

  - Pretendenta rīcībā ir:

    - atbilstoši kvalificēti, sertificēti vai ražotāja autorizēti speciālisti, kuri veiks iekārtu uzstādīšanu un/vai garantijas nodrošināšanu 3., 4., 16. un 26.daļām;

    - atbilstoši kvalificēti speciālisti, kuri veiks personāla apmācība (3-4 personas, 2 dienas) par piegādātās Preces ekspluatāciju un pamatfunkciju izmantošanu iepirkuma 3., 4., 5. un 16.daļām.

  - Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmumu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā.

PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAI UN IESNIEGŠANAI

- Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai.

  - Pretendenta piedāvājumam ir jāatbilst normatīvo aktu un Nolikuma prasībām. Piedāvājuma dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

  - Pretendentam piedāvājums jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros - 1 (viens) oriģināls un 1 (viena) kopija, dokumentus kārtojot tādā secībā kā noteikti Nolikuma sadaļā „Pretendenta piedāvājumā iesniedzamie dokumenti”, klāt pievienojot satura rādītāju.

  - Piedāvājums jāievieto aizlīmētā iepakojumā, uz kura jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukumu un adresi:

„ Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskais centrs, Jelgavas ielā 1, Rīgā, 718.kabinets”

- Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja pretendents ir juridiska persona vai personālsabiedrība) vai personas kodu (ja pretendents ir fiziska persona) un adresi;

- Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa un faksa numuru;

- atzīmi „ Pētnieciskās aparatūras un aprīkojuma (iekārtas) studiju darba nodrošināšanai mikrobioloģijas, ķīmijas, farmācijas un bioloģijas laboratorijās piegāde un uzstādīšana” (id.Nr.LU 2015/40_ERAF);

- Norāde, kurai iepirkuma priekšmet daļai ieniegts piedāvājums;

- Neatvērt līdz 2015.gada 2.decembrim, plkst.10.00.

  - Piedāvājuma dokumenti jāiesien, jāsanumurē un jāapliecina caurauklojums. Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt iesietiem kopā tā, lai tos nebūtu iespējams atdalīt nesabojājot.

  - Pretendentam piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, izņemot Nolikuma 16.2.2.punktā prasīto. Ja kāds no piedāvājuma dokumentiem tiks iesniegts citā valodā, tam jāpievieno Pretendenta apstiprināts tulkojums latviešu valodā. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots. Pretendenta piedāvājuma dokumentus paraksta pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām. Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona, piedāvājuma atlases dokumentiem jāpievieno attiecīgās pilnvaras oriģināls vai kopija. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms.

  - Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, attiecīgi to noformējot „Grozījumi” vai „Atsaukums”.

  - Pasūtītājs pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMĀ IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

- Pretendenta kvalifikācijas dokumenti.

  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā, atbilstoši Nolikuma 1.pielikumam. Pieteikumu paraksta Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai pilnvarotā persona. Ja pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta pilnvarotā persona, pieteikumam jāpievieno pilnvaras oriģināls vai kopija.

  - Ārvalstī reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība) komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz reģistrācijas dokumentu izsniegšanu. Informāciju, kas apliecina Latvijas Republikā reģistrēta pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība) reģistrācijas komercreģistrā faktu, Pasūtītājs pārbaudīs Uzņēmumu reģistra interneta mājaslapā.

  - Pretendenta iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2012., 2013., 2014. un 2015. līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) izpildīto līdzvērtīgu piegāžu līgumu saraksts, kas apliecina nolikuma 12.2.apakšpunktā minētās prasības. Piegāžu līgumu saraksts noformējams atbilstoši nolikuma 2.pielikumam, norādot tajā preču piegādes saturu, preču piegādes summu, piegādes saņēmēja nosaukumu, valsti, piegādes izpildes laiku un vietu, kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru.

  - Par katru piegādi, kas norādīta piegāžu līguma sarakstā atbilstoši nolikuma 12.2.apakšpunktam pretendents pievieno piegādes saņēmēja pozitīvu atsauksmi.

  - Pretendenta apliecinājums par to, ka Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei atbilstoši Tehniskajām specifikācijām. Pretendents ir spējīgs veikt Preces garantijas nodrošināšanu.

  - Pretendenta apliecinājums atbilstoši nolikuma 13.2.punktam, papildus pievienojot dokumentus, kas apliecina, ka piesaistītie speciālisti ir atbilstoši kvalificēti, sertificēti vai ražotāja autorizēti.

  - Ja konkrētā līguma izpildē pretendents balstās uz citu uzņēmēju iespējām, pretendentam papildus jāiesniedz šo uzņēmumu apliecinājums vai vienošanās par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā.

  - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tai papildus jāiesniedz dalībnieku vienošanās protokols, ko parakstījušas visus dalībniekus pārstāvošas personas ar pārstāvības tiesībām, kurā norādīts atbildīgais apvienības dalībnieks un pārstāvis, kurš pilnvarots iesniegt piedāvājumu, pārstāvēt personu apvienību iepirkuma procedūras ietvaros, personu apvienības dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājuma dokumentus (norādīt kādus), parakstīt piegādes līgumu, ja personu apvienība uzvarēs iepirkuma procedūrā, norādot, kādus pakalpojumus un kādā apjomā sniegs katrs personu apvienības dalībnieks.

- Tehniskais piedāvājums

  - Tehnisko piedāvājumu sagatavo un iesniedz saskaņā ar Nolikuma 3.pielikuma „Tehniskās specifikācijas” prasībām, atbilstoši Nolikuma 4.pielikumā „Tehniskais un finanšu piedāvājums” dotajai veidnei.

  - Tehniskajā piedāvājumā Pretendentam jānorāda un jāiekļauj:

    - informāciju par piedāvātās Preces nosaukumu, Preces ražotāja un modeļa nosaukumus, daudzumu, precīzus tehniskos parametrus atbilstoši Tehniskajās specifikācijās iekļautajām prasībām;

    - ražotāja izdota tehniskā dokumentācija (ražotāja brošūras, tehnisko datu lapas u.c.) piedāvātajai precei, pēc kuras var pārliecināties par piedāvātās preces parametru atbilstību Tehnisko specifikāciju prasībām. Tehniskajai dokumentācijai ir jābūt latviešu, angļu vai krievu valodā. Gadījumā, ja tā ir citā valodā, jāpievieno Pretendenta aplicināts tulkojums latviešu valodā;

    - lapaspuses numuru pievienotajā ražotāja izdotajā tehniskajā dokumentācijā, kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijās iekļautajām prasībām. Ražotāja izdotajā tehniskajā dokumentācijā Pretendents atzīmē tās teksta daļas, kurās Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību, saskaņā ar tā iesniegto tehnisko piedāvājumu.

  - Pretendents nav tiesīgs interpretēt, grozīt vai sašaurināt Pasūtītāja minimālās prasības, kas noteiktas Tehniskajās specifikācijās.

  - Visām Tehniskajās specifikācijās minētajām konkrētas izcelsmes iekārtām, ierīcēm, aprīkojumam, piederumiem un standartiem var tikt piedāvāti ekvivalenti, ja tiek sasniegti Tehniskajās specifikācijās iekļautie tehniskie rādītāji.

- Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājumu sagatavo un iesniedz, atbilstoši Nolikuma 4.pielikumā „Tehniskais un finanšu piedāvājums” dotajai veidnei.

  - Finanšu piedāvājumā cena jānorāda euro (EUR) ar divām zīmēm aiz komata.

  - Sagatavojot finanšu piedāvājumu, pretendents iekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar preču piegādi, uzstādīšanu un/vai sagatavošanu darbam, testēšanu, personāla apmācību (3-4 personas, 2 dienas) par piegādātās Preces ekspluatāciju un pamatfunkciju izmantošanu un garantijas nodrošināšanu, ievērojot tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

  - Iepirkuma līgumcena netiks pārskatīta, ja slēdzot iepirkuma līgumu vai iepirkuma līguma laikā izrādīsies, ka pretendents cenā nav iekļāvis kādas no izmaksām kvalitatīvai līguma izpildei, vai radīsies jebkādu iemeslu dēļ radīts sadārdzinājums.

PRETENDENTU ATLASE, PIEDĀVĀJUMU atbilstības

pārbaude un izvēle

- Pretendentu atlase, piedāvājumu atbilstības pārbaude un izvēle

  - Pretendentu atlasi un piedāvājumu atbilstības pārbaudi un izvēli Komisija veic saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un iepirkuma procedūras Nolikumā izvirzītajām prasībām.

  - Komisija lēmumus pieņem slēgtā sēdē, pamatojoties uz informāciju, kas pieprasīta un iesniegta līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

  - Ja Komisija konstatē, ka atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 39. 1, 40., 41., 42., 43. un 44.panta noteikumiem iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju. Komisija termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai.

  - Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa pretendentam iesniegt vai uzrādīt dokumenta oriģinālu.

  - Komisija izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja piedāvājums neatbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām.

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.

  - Pasūtītājam ir pienākums izvērtēt, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts, ja tas konstatē, ka pretendenta vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme kaut vienā no profesiju grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāka par 80 procentiem (vai nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi) no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī minētajā periodā pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā. Ja pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, ņem vērā darba ņēmēju vidējo stundas tarifa likmi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai. Pretendentam kopā ar piedāvājumu jāiesniedz izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās.

  - Katrā iepirkuma priekšmeta daļā no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.

  - Ja pretendents, kurš atzīts par iepirkuma procedūras uzvarētāju, atsauc piedāvājumu vai nenoslēdz līgumu Pasūtītāja norādītajā termiņā, Komisija lemj par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pretendentam ar nākamo zemāko piedāvāto līgumcenu, vai iepirkuma procedūras pārtraukšanu.

LĪGUMA SLĒGŠANA

- Līguma slēgšana

  - Ar izraudzīto pretendentu tiks slēgts līgums Publisko iepirkumu likuma 67.pantā noteiktajā kārtībā saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un Nolikumam pievienoto iepirkuma līguma projektu (Nolikuma 6.pielikums „Iepirkuma līguma projekts”) un ievērojot pretendenta piedāvājumu. Līguma nosacījumi, slēdzot līgumu, var tikt precizēti tiktāl, lai tie nebūtu pretrunā līguma projekta nosacījumiem.

  - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā akceptē iepirkuma līguma projektu. Pretendenta iebildumi par Nolikumam pievienotā līguma projekta nosacījumiem jāizsaka piedāvājumu sagatavošanas laikā Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā. Slēdzot līgumu, iebildumi par līguma projekta nosacījumiem netiek pieņemti. Pasūtītājs iepirkuma līgumu pirms tā noslēgšanas precizē atbilstoši tehniskajai specifikācija un attiecīgā pretendenta piedāvājumam.

  - Pretendents nodrošina piedāvātās līgumcenas nemainīgumu precēm visā iepirkuma līguma izpildes laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenu paaugstināšanai, un šo procesu radītās sekas pretendentam ir jānoprognozē un jāaprēķina, sagatavojot finanšu piedāvājumu.

  - Izraudzītais Pretendents paraksta līgumu ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma nosūtīšanas, kurš sagatavots apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi iepirkuma līguma noslēgšanai.

  - Ja izraudzītais Pretendents neparaksta līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā izraudzītā Pretendenta vainas dēļ, Pasūtītājs to uzskata par atteikumu slēgt līgumu.

- pielikumi

Nolikumam ir šādi pielikumi, kuri ir Nolikuma neatņemama sastāvdaļa:

| 1.pielikums | Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā |
| --- | --- |
| 2.pielikums | - Pretendenta veikto piegāžu saraksts |
| 3.pielikums | Tehniskās specifikācijas |
| 4.pielikums | - Tehniskais un Finanšu piedāvājums |
| 5.pielikums | - Izslēgts |
| 6.pielikums | - Iepirkuma līguma projekts |

Pielikums Nr.1

Atklātā konkursa ar id.Nr.LU 2015/40_ERAF nolikumam

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

„Pētnieciskās aparatūras un aprīkojuma (iekārtas) studiju darba nodrošināšanai mikrobioloģijas, ķīmijas, farmācijas un bioloģijas laboratorijās piegāde un uzstādīšana”

(id.Nr.LU 2015/40_ERAF)

Ieprikuma priekšmeta <> daļa.

| Informācija par pretendentu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |  |  |
| Reģistrācijas numurs un datums: |  |  |  |
| Juridiskā adrese: |  |  |  |
| Pasta adrese: |  |  |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |  |  |
| Finanšu rekvizīti |  |  |  |
| Kredītiestādes nosaukums: |  |  |  |
| Kredītiestādes kods: |  |  |  |
| Konta numurs: |  |  |  |
| Informācija par pretendenta kontaktpersonu |  |  |  |
| Vārds, uzvārds: |  |  |  |
| Ieņemamais amats: |  |  |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |  |  |

Ar šī pieteikuma iesniegšanu apliecinām savu dalību atklātā konkursā „Pētnieciskās aparatūras un aprīkojuma (iekārtas) studiju darba nodrošināšanai mikrobioloģijas, ķīmijas, farmācijas un bioloģijas laboratorijās piegāde un uzstādīšana”, (id.Nr. LU 2015/40_ERAF).

Apliecinām, ka:

- esam iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentāciju, tajā skaitā arī ar iepirkuma līguma projektu, un piekrītam visiem tajā minētajiem noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav;

- ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu, apņemamies slēgt iepirkuma līgumu un pildīt visus līguma nosacījumus;

- mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei atbilstoši Tehniskajām specifikācijām;

- mēs esam spējīgi veikt Preces garantijas nodrošināšanu;

- visa iesniegtā informācija ir patiesa.

| Paraksttiesīgās personas paraksts: | ________________________________ |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: | ________________________________ |
| Ieņemamais amats: | ________________________________ |
| Datums: | ________________________________ |
|  | Z.V. |

Ja pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta pretendenta pilnvarotā persona, tad piedāvājumam jāpievieno pilnvaras oriģināls vai kopija.

Pielikums Nr.2

- Atklātā konkursa ar id.Nr.LU 2015/40_ERAF nolikumam

Pretendenta Veikto piegāžu saraksts

| Paraksttiesīgās personas paraksts: | ________________________________ |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: | ________________________________ |
| Ieņemamais amats: | ________________________________ |
| Datums: | ________________________________ |
|  | Z.V. |

| Nr. p. k. | Preču saņēmējs, valsts (kontaktinformācija) | Preču funkcionalitātes apraksts | Piegādes summa, EUR bez PVN | Piegādes laiks |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pielikums Nr.3

- Atklātā konkursa ar id.Nr. LU 2015/40_ERAF nolikumam

### TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

- Vispārīgie noteikumi.

  - Ja Tehniskajās specifikācijās (visām daļām) norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un parametriem un nodrošina Tehniskajās specifikācijās prasīto darbību.

  - Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma daļas apjomu.

  - Pretendentam jāparedz garantija, kas ir ne mazāka par Tehniskajās specifikācijās noteikto – 24 mēneši.

- daļa

Vakuumsūknis ar vakuuma kontroli diviem procesiem un rotācijas ietvaicētāji

Mērķis: Vakuumsistēma ar rotācijas ietvaicētāju paredzēta organisko un neorganisko vielu žāvēšanai vakuumā, organisko šķīdinātāju ietvaicēšanai smalkās organiskās sintēzes laboratorijā

| Nr.p.k. |  |  | Tehniskie parametri | Pasūtītāja prasības |  |  |  |  | Pretendenta piedāvājums |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Ķīmiski izturīga vakuuma sistēma ar vakuuma kontroli vienlaicīgi diviem neatkarīgiem procesiem, 2 gab. |  |  |  |  |  | Ražotājs:______________ Modelis:_______________ |  |  |
| 1.1. |  |  | Membrānu sūkņa sūknēšanas pakāpes | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Maksimālais sūknēšanas ātrums | Vismaz 3,4 m3/st. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  | Beigu vakuums | Vismaz 1,5 mbar. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  | Beigu vakuums ar gāzu balastu | Vismaz 3 mbar. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  |  | Maksimālais pretspiediens | Ne lielāks par 1,1 bar. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. |  |  | Ieejas savienojumi | 2 x DN 8 -10 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. |  |  | Motora jauda | Ne lielāka par 0,25 kW. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. |  |  | Aizsardzības klase | Vismaz IP 40. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. |  |  | Vakuuma kontrolieri | Automātiskai vakuuma nodrošināšanai |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. |  |  | Kontrolieru novietojums | Kontrolieri novietoti sistēmas kolonas priekšpusē. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. |  |  | Mērīšanas diapazons | Vismaz 1080 – 0,1 mbar. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. |  |  | Mērījumu nenoteiktība | Ne lielāka par ± 1 mbar. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. |  |  | Temperatūras koeficients | < 0,07 mbar/K. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. |  |  | Vakuuma sensori | Iebūvēti |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. |  |  | Vakuuma sensoru tips | Kapacitatīvais Al keramikas devējs. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. |  |  | Vakuuma indikācija | 2 LCD ekrāni, kas nodrošina digitālu vakuuma vizualizāciju. Grafika – vakuuma atkarība no laika - parādīšana uz ekrāna. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. |  |  | Trokšņa līmenis | Ne lielāks par 45 dBA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18. |  |  | Programmas | Vismaz 9 lietotāja sastādāmas programmas procesa kontrolei. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. |  |  | Izplūdes gāzu dzesēšanas sistēmas | Ir |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Rotācijas ietvaicētājs, 4 gab. |  |  |  |  |  | Ražotājs:______________ Modelis:______________ |  |  |  |
| 2.1. |  | Dzesinātāja novietojums |  |  | Vertikāls ar plastikāta pārklājumu. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Dzesēšanas virsma |  |  | Vismaz 1500 cm3. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Uztvērējkolba |  |  | 0,5 L uztvērējkolba ar plastikāta pārklājumu un skavu piestiprināšanai pie dzesinātāja. |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  | Šlifa izmērs ietvaicēšanas kolbai |  |  | 29.2/32. |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  | Tvaika dakts |  |  | Combi-clip savienojums ērtai un drošai kolbas savienošanai ar tvaika dakti |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. |  | Šlifs uztvērējkolbai |  |  | Lodveida 35/20. |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. |  | Rotācijas ātrums |  |  | Regulējams vismaz no 10 līdz 280 rpm. |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. |  | Kolbas pacelšana/nolaišana |  |  | Ar elektropiedziņu. |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. |  | Kolbas pacelšanas augstuma regulēšanas intervāls |  |  | Ne mazāks par 22 cm. |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. |  | Minimālā kolbas nolaišanas augstuma regulēšanas intervāls |  |  | Ne mazāks par 17 cm, novērš kolbas iespējamo atduršanos pret vannas dibenu. |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. |  | Kolbas iegremdēšanas slīpums |  |  | 40±5o, regulējams. |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. |  | Ūdens vanna |  |  | Integrēta, bezvadu, izmantojama arī atsevišķi. |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. |  | Vannas darba temperatūra |  |  | +20° līdz +95° C. |  |  |  |  |  |  |
| 2.14. |  | Temperatūras precizitāte |  |  | ≤ ± 1 °C. |  |  |  |  |  |  |
| 2.15. |  | Maksimālais izmantojamās ietvaicēšanas kolbas tilpums |  |  | Vismaz 1 litrs. |  |  |  |  |  |  |
| 2.16. |  | Sildīšanas jauda |  |  | Nepārsniedz 1100 W. |  |  |  |  |  |  |
| 2.17. |  | Maksimālās temperatūras sasniegšanas laiks ūdens vannā |  |  | Ne lielāks par 13 minūtēm. |  |  |  |  |  |  |
| 2.18. |  | Temperatūras un rotācijas ātruma indikācija |  |  | Digitāla LCD displejā. |  |  |  |  |  |  |
| 2.19. |  | Papildu komplektācija |  |  | Dzesinātājs izmantošanai ar sauso ledu, ar plastikāta pārklājumu un dzesēšanas virsmu ne mazāku par 500 cm2; nepieciešamības gadījumā pieslēdzams pie esošās sistēmas vertikālā ūdens dzesinātāja vietā (kopējais skaits – 1 dzesinātājs uz visiem rotācijas ietvaicētājiem). |  |  |  |  |  |  |
| 2.20. |  | Drošība |  |  | Automātiska kolbas pacelšana elektrības padeves pārtraukuma gadījumā. Drošības vairogs ūdens vannai. |  |  |  |  |  |  |
| 2.21. |  | Garantijas laiks |  |  | Vismaz 24 mēneši |  |  |  |  |  |  |

2.daļa

Magnētiskais maisītājs / elektriskā plītiņa

Mērķis: Magnētiskie maisītāji / sildvirsmas paredzētas reakcijas maisījumu karsēšanai ar vienlaicīgu maisīšanu un reakcijas apstākļu kontroli organiskās ķīmijas izvēles kursos sintēzes metožu padziļinātai apgūšanai.

|  | Tehniskie parametri | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Magnētiskais maisītājs / elektriskā plītiņa, 15 gab. |  | Ražotājs:______________ Modelis:_______________ |
| 1. | Sildītāja maksimālā jauda | Ne vairāk kā 800 W |  |
| 2. | Maisīšanas ātruma diapazons | Vismaz 100 – 1400 min-1 +/- 2 % |  |
| 3. | Maisīšanas ātruma precizitāte | Ne sliktāka kā +/- 2 % |  |
| 4. | Maksimālais maisāmais tilpums | Ne mazāks kā 20 l |  |
| 5. | Sildplates temperatūras diapazons | Ne mazāks kā istabas temp. līdz 300oC |  |
| 6. | Temperatūras iestādīšanas precizitāte | Ne sliktāka kā ± 1oC |  |
| 7. | Sildplates temperatūras precizitāte | Ne sliktāka kā ± 5oC |  |
| 8. | Temperatūras un apgriezienu kontrole | Ar mikrokontrolleru un digitālu iestādītās un patreizējās temperatūras / apgriezienu skaita indikāciju |  |
| 9. | Ārējais sensors | Pt 1000 vai analogs |  |
| 10. | Kalibrēšana | Iespējams kalibrēt temperatūras sensora rādījumus vismaz par ± 5oC |  |
| 11. | Temperatūras precizitāte ar ārējo sensoru | Ne sliktāka kā ± 1oC |  |
| 12. | Aizsardzība pret pērkaršanu | Sildīšana tiek atslēgta, ja sildvirsmas temperatūra ir par 25oC lielāka kā iestādītā |  |
| 13. | Sildīšanas slēdzis | Ir jābūt atseviškam taustiņam sildīšanas procesa ieslēgšanai, kas tiek izgaismots sildīšanas laikā |  |
| 14. | Maksimālā slodze | Vismaz 25 kg |  |
| 15. | Sildplates izmērs | Ne mazāks kā 145 mm diametrā |  |
| 16. | Sildplates materiāls | Silumīns ar keramikas pārklājumu |  |
| 17. | Komplektācija | - Magnētiskais maisītājs / sildvirsma - Temperatūras sensors (katram maisītājam) - Nomaināms silikona pārklājs regulēšanas paneļa aizsardzībai (2 gab. katram maisītājam) - Metāla sildīšanas bloki novietošanai uz maisītāja virsmas (ar diametru, kas atbilst maisītāja virsmai) 250 mL apaļkolbām (6 gab. – kopējais skaits), 500 mL apaļkolbām (1 gab. – kopējais skaits), 1000 mL kolbām (1 gab. – kopējais skaits), 2000 mL kolbām (1 gab. – kopējais skaits). - Metāla sildīšanas bloks (4 gab. – kopējais skaits) novietošanai uz maisītāja virsmas (ar diametru, kas atbilst maisītāja virsmai) ar maināmiem ieliktņiem 25 mL apaļkolbām (8 ieliktņi – kopējais skaits), 50 mL apaļkolbām (8 ieliktņi – kopējais skaits) un 100 mL apaļkolbām (8 ieliktņi – kopējais skaits). Vienā sildīšanas blokā vienlaicīgi ievietojami 2 ieliktņi. |  |
| 18. | Garantijas laiks | 2 gadi |  |

3.daļa

Mikroskopijas mācību klase

Mērķis: Dažādu ķīmisku vielu paraugu analīze dažādā palielinājumā polarizētā gaismā, attēlus fiksējot ar digitālo kameru attēlu vai video veidā.

|  | Mikroskopijas mācību klases Leica IMS 500 HD darba vietu papildinājums ar 10 studentu darba vietām ar kopējo 25 darba vietu skaitu. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Desmit (10) studentu apmācības interaktīvā mikroskopijas sistēmas papildinājums. |  |  |
| 1.1. | Funkcijas Sistēmai jānodrošina: -iespēja pasniedzējam vadīt un kontrolēt mācību materiāla apgūšanas procesu ar vislielāko efektivitāti; -pasniedzēja mikroskopa attēla parādīšana katram studentam atsevišķi, visiem studentiem vienlaicīgi uz viņu darba vietu monitoriem vai projicē uz ekrāna ar datu projektoru; -katra atsevišķa studenta mikroskopa attēla parādīšanu jebkuram studentam, studentu grupai, visiem studentiem uz viņu darba vietu monitoriem, kā arī demonstrēt caur datu projektoru; - tukšu attēlu padeve studentam, grupai, visiem vai uz datu projektoru; - iespēja pasniedzēja pieeja viņa darba vietā caur datora monitoru visu studentu mikroskopu attēliem kopā un katra studenta mikroskopa attēlam atsevišķi; - pasniedzējam iespēja norādīt interesējošas vietas attēlā ar dažādu krāsu zīmēm; - pasniedzējs jānodrošina ar bezvadu skāriena jūtīgu planšetes ekrānu, ar programmējamu līdz pat 40 studentu darba vietu izkārtojumu auditorijā un iespēju vadīt iepriekšminētās funkcijas arī attālināti pārvietojoties auditorijā; |  |  |
| 1.2. | Sistēmas sastāvdaļas: Sistēmai jānodrošina divdesmit piecu studentu darba vietas ar gaismas mikroskopiem ar HD standarta digitālām kamerām (ar DVI un HDMI ievadiem), ar LED monitoriem, kuri novietoti pie katra studenta mikroskopa.Papildus jāpiegādā 25 LED monitori vismaz ar 21″ izmēru - izšķirtspēja ne mazāk kā 1920x1080 pikseļi, spilgtums vismaz 250cd/m2, skatīšanās leņķis 170/160˚ Jābūt DVI un HDMI savienojumiem. Sistēma sastāv no centrālā bloka ar datu projektora izeju un komutācijas ierīcēm starp 25 studentu mikroskopu darba vietām, pasniedzēja mikroskopa sistēmu un projekcijas ierīci; sistēma tiek papildinātā ar 10 darba vietām sasniedzot 25 studentu darba vietu kopējo skaitu. Sistēmas komutācijas nodrošinājums ar kabeļiem starp 3 galdiem 5m garumā un ar 2m attālumu starp tiem. Visas sistēmas komponenšu garantija: Vismaz 24 mēneši; |  |  |
| 2. | Studenta darba vieta integrējama apmācības sistēmā, 10 gab. | Mikroskops ar statīvā iebūvētu kameru, LED apgaismojumu un LED monitoru ar HDMI un DVI ievadu. |  |
| 2.1. | Vispārējās prasības | Mikroskops ar alumīnija sakausējuma statīvu ar bezgalīga tubusa garuma koriģētu stikla optiku. Statīvā iebūvēts rokturis mikroskopa drošai pārvietošanai ar vienu roku. |  |
| 2.2. | Binokulārs | Nenoņemams binokulārs ar saglabātu brīvu rotācija 360. Binokulāra rotāciju fiksējoša skrūve. Regulējams starpokulāru attālums 52-75mm robežās, 45 slīps, integrēti neizņemami 10x okulāri ar gumijas gredzenu, redzes lauks starpattēla plaknē 18 mm +/- 1 mm. |  |
| 2.3. | Planahromātiskie objektīvi | Paredzēts paraugiem ar segstikliņiem (biezums – 0,17 mm +/- 0.02 mm): 4x ar apertūras skaitli vismaz 0.10, darba attālums vismaz 26,2mm 10x ar apertūras skaitli vismaz 0.22, darba attālums vismaz 7,8mm 40x ar apertūras skaitli vismaz 0.65, darba attālums vismaz 0,31mm; 100x ar apertūras skaitli vismaz 1.25 (eļļas immersijas), darba attālums vismaz 0,10mm |  |
| 2.4. | Citas prasības | Ergonomiski, zemu novietoti rupjās un precīzās fokusēšanas rokturi. Mikroskopa konstrukcija nodrošina ērtu to glabāšanu skapja plauktos bez iespējas tos bojāt |  |
| 2.5. | Kondensors | Universālais Abbe kondensors ar apertūras skaitli 0.9, vai 1,25 lietojot eļļu, iepriekš nocentrēts un fokusēts – neprasa regulēšanu darba laikā, iebūvēta apertūras diafragma ar krāsu kodu katram objektīvam. |  |
| 2.6. | Pret putekļu pārvalks | Ietilpst komplektā |  |
| 2.7. | Apgaismojums | Baltas gaismas LED apgaismojums. Tīkla barošanas bloks iebūvēts mikroskopa statīva. Iespēja regulēt gaismas intensitāti. |  |
| 2.8. | Rokturis | Rokturis mikroskopa aizmugurē ērtai mikroskopa pārvietošanai. |  |
| 2.9. | Galdiņš | Koaksiāls priekšmeta galdiņš Mehānisks galdiņš: kustināms ar labo roku 26mmx76mm robežās, ar virsmas izmēru ne vairāk kā185x140 mm, , priekšmetstikliņa turošs un fiksējošs mehānisms. |  |
| 2.10. | Barošanas avots | maiņstrāva 220 V. |  |
|  |  | Spole mikroskopa aizmugurē elektrības vada uztīšanai, kas ļauj izmantot tikai nepieciešamo vada garumu. |  |
| 2.11. | Immersijas eļļa | vismaz 18 ml |  |
| 2.12. | Kamera | Mikroskopa statīvā integrēta digitālā kamera. Integrēta krāsainā digitālā kamera ar USB 2 savienojumu ar datoru. HDMI video izeja savienojumam ar monitoru. Kameras izšķirtspēja ne mazāk kā 2048 × 1536 pikseļi (3.1 Mpikseļi). Krāsu dziļums ne mazāk kā 24 biti. Kameras barošana caur USB kabeli vai ar papildus barošanas bloku, ja izmanto monitoru. Ekspozīcijas laiks 2ms – 2s robežās. Attēlu uzņemšana, izmantojot atmiņas karti vai datorā. |  |

| 2.13. | Garantijas laiks | Vismaz 2 gadi |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.14. | Papildus prasības pretendentiem | Pretendents nodrošina iekārtas uzstādīšanu personāla apmācību (3-4 personas, 2 dienas) par piegādātās Preces ekspluatāciju un pamatfunkciju izmantošanu. |  |

4.daļa

Dinamiskās tvaika sorbcijas iekārta

Mērķis: Dažādu ķīmisko vielu paraugu ūdens un citu šķīdinātāju absorbcijas un desorbcijas spējas noteikšanai pie dažāda šķīdinātāja tvaika spiediena dažādās temperatūrās, veicot parauga vizuālu izmaiņu novērtējumu, kā arī amorfās fāzes kvantitatīvā satura noteikšanai

| Nr. | Tehniskie parametri | Pasūtītāja prasības |  | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dinamiskās tvaika sorbcijas iekārta |  |  | Ražotājs______________ Modelis_______________ |
| 1. | Apraksts |  | Automatizēts dažādu šķīdinātāju (tai skaitā ūdens un organiskie šķīdinātāji) gravimetriskais sorbcijas analizators komplektācijā ar video mikroskopu. |  |
| 2. | Šķīdinātāja rezervuāru skaits |  | Vismaz 2, aprīkoti ar izolējošiem vārstiem. |  |
| 3. | Šķīdinātāja rezervuāru tilpums |  | Vismaz 500 mL. |  |
| 4. | Pārslēgšanās iespēja starp diviem dažādiem šķīdinātājiem |  | Automātiska. |  |
| 5. | Organisko šķīdinātāju un ūdens tvaika spiediena noteikšanas veids |  | Mērīšana reālā laikā |  |
| 6. | Maksimālais parauga svars |  | Vismaz 1.5 g |  |
| 7. | Minimālais parauga svars |  | Ne lielāks par 1 mg |  |
| 8. | Dinamiskais masas izmaiņas intervāls |  | Vismaz 150 mg |  |
| 9. | Jutība (precizitāte) |  | Ne zemāka par 0.1 μg |  |
| 10. | Temperatūras intervāls |  | Vismaz robežās 10-60 °C |  |
| 11. | Temperatūras stabilitāte |  | ±0.2 °C |  |
| 12. | Relatīvā mitruma diapazons |  | No ne vairāk kā 0.1 līdz ne mazāk kā 98% |  |
| 13. | Relatīvā mitruma precizitāte |  | Ne sliktāka par ±0,5% relatīvā mitruma. |  |
| 14. | Neūdens šķīdinātāju tvaika koncentrācijas diapazons |  | No ne vairāk kā 0,1% līdz ne mazāk kā 90% relatīva tvaika spiediena. |  |
| 15. | Neūdens šķīdinātāju tvaika koncentrācijas precizitāte |  | Ne sliktāka par 1%. |  |
| 16. | Parauga priekšsildīšanas temperatūra |  | Maināma līdz vismaz 150 °C. |  |
| 17. | Masas dreifs |  | Ne lielāks kā 5 μg (vismaz 24 stundās, pie 0% relatīvā mitruma) |  |
| 18. | Signāla troksnis |  | Ne lielāks kā 0.7 μg |  |
| 19. | Datu korelācija ar klasiskām metodēm |  | R2 vismaz 0.995 (salīdzinājumā ar statisko metodi, ar relatīvo mitrumu diapazonā vismaz 20-90%) |  |
| 20. | Paātrināta izotermu uzņemšana |  | Vismaz 30% paātrinājums ar hēliju kā nesējgāzi |  |
| 21. | Amorfās fāzes noteikšanas robežas |  | Jutība ne sliktāka par 0.5% (masas daļās) |  |
| 22. | Datu apstrādes sistēma |  | - Datora tips - portatīvais - Ekrāna izmērs - 15,6’’ - Ekrāna tips - LED Glare - Maksimālā izšķirtspēja - vismaz 1366 x 768 - Procesors ne mazāk kā četri fiziskie kodoli - Procesora kešatmiņa - vismaz 3 MB - Procesors - ne mazāk kā 3000 punkti pēc passmark; - Procesora kodolu skaits - vismaz 2 - Operatīvās atmiņas tips - DDR3 - Operatīvā atmiņa - vismaz 4 GB, paplašināma līdz 8 GB - Cietais disks – vismaz 500 GB - Cietā diska apgriezieni - vismaz 5400 apgr./min. - Videokartes atmiņas tips - GDDR3 - Videokartes atmiņa - vismaz 2 GB - WiFi (bezvadu internets) - 802.11 b/g/n - Bluetooth - 4.0 - USB porti - vismaz 2 USB2 un vismaz 1 USB3 - HDMI ports - Papildu pieslēgumi RJ-45, D-Sub - Diskdzinis DVD+/-RW - Iebūvēta vebkamera - Iebūvēts mikrofons - Klaviatūras valoda - angļu ar NUMPAD - Iebūvēts karšu lasītājs - 2-in-1 (SD / MMC) - Svars - ne vairāk par 2,5 kg - Operētājsistēma - DOS vai Windows 8, vai Windows 10 - Baterijas maksimālais darbības laiks - vismaz 4 stundas - Papildus komplektācija - optiskā datorpele ar 3 pogām |  |
| 23. | Komplektācijā jāiekļauj: |  | Dators Video mikroskops paraugu novērošanai. Papildus seši 10 mm kvarca paraugu turētāji, kas piemēroti lietošanai kopā ar video mikroskopa funkciju. Datora programmatūra iekārtas darbības kontrolei. Datora programmatūra padziļinātai datu apstrādes un analīzes veikšanai ar iespēju datus pārnest Microsoft Excel vidē |  |
| 24. | Garantijas laiks |  | Vismaz 2 gadi |  |
| 25. | Papildu prasības pretendentiem |  | Pretendents nodrošina iekārtas uzstādīšanu un personāla apmācību (3-4 personas, 2 dienas) par piegādātās Preces ekspluatāciju un pamatfunkciju izmantošanu un nodrošina iekārtas garantijas nodrošināšanu, ko veic sertificēts speciālists. |  |

5.daļa

Bokss darbam inertā atmosfērā

Mērķis: Bokss tiks izmantots organiskās sintēzes laboratorijās darbos, kur sintēzes gaitā nepieciešams nodrošināt kontrolētu inertu atmosfēru.

| N. p.k. | Parametrs | Pasūtītāja prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bokss darbam inertā atmosfērā, 1 gab. |  | Ražotājs:______________ Modelis:_______________ |
| 1. | Boksa tips | Nemodulārs, vienam lietotājam, priekškameras montētas labajā pusē, 1. klase, ISO 10648-2. |  |
| 2. | Cimdi | 2 cimdi, novietoti vienā boksa pusē |  |
| 3. | Atmosfēras skābekļa pieplūdes ātrums | Ne lielāks par 0.05 tilp.%/h |  |
| 4. | Iekšējais izmērs | Ne mazāks par: 1200 mm (platums) x 780 mm (dziļums) x 920 mm (augstums) |  |
| 5. | Ārējais izmērs | Ne lielāks par: 1205 mm (platums) x 785 mm (dziļums) x 925 mm (augstums) |  |
| 6. | Materiāli | Boksa dibens, griesti un sānu sienas izgatavotas no nerūsējošā tērauda (1.4301 klase, US 304), iekšējai virsmai jābūt pulētai ar raupjumu, kas nepārsniedz 1.2 μm. Sānu paneļi pieskrūvēti pie boksa. Iekšējiem stūriem jābūt noapaļotaiem tīrīšanas atvieglošanai. Ārpuse krāsota. |  |
| 7. | Aizmugurējās un sānu sienas | Aizmugurējā sienā jābūt instalētām vismaz 4 pievienojuma vietām ar izmēru DN40, ko var izmantot, lai nodrošinātu atbilstošos savienojumus boksa iekšpusē. Boksa iekšpusē jābūt vismaz vienai 230 V vienas fāzes elektrības pieslēgvietai. Jābūt instalētiem vismaz 2 HEPA H13 filtriem – vienam gāzes pieplūdes, otram – gāzes izplūdes vietā. Filtriem jābūt nomaināmiem, strādājot ar boksa cimdiem. Filtriem jābūt pievienotiem ar vītni. Pie aizmugurējās sienas jābūt trijiem pielāgojama augstuma plauktiem. |  |
| 8. | Labā siena | Instalētas 2 priekškameras |  |
| 9. | 1. priekškamera | Nerūsējošā tērauda, sienu biezums ne mazāks par 2,5 mm. Cilindriska, diametrs ne mazāks par 390 mm, garums ne mazāks par 600 mm (±5 mm). 2 uz augšu bīdāmas durvis no anodēta alumīnija vai ekvivalenta materiāla. Durvju aiztaisīšanas mehānisms darbināšanai ar vienu roku. Durvju biezums ne mazāks par 10 mm. Paliktnis 10.ne mazāks par 575 x 290 mm (garums x platums). Spiediena manometrs montēts kameras augšpusē. Priekškameras piepildīšana ar inerto gāzi un gāzes izsūknēšana no tās kontrolējama no kontroles paneļa. Noplūdes ātrums <10-5 mbar l/s. |  |
| 10. | Mini antechamber | Nerūsējošā tērauda, sienu biezums ne mazāks par 3 mm. Cilindriska, diametrs ne mazāks par 150 mm, garums ne mazāks par 400 mm (±5 mm). Anodēta alumīnija vai ekvivalenta materiāla durvis ar eņģēm iekšpusē un ārpusē. Kameras sānots montēts manometrs |  |
| 11. | Priekšējais logs | Slīps ergonomiskas darbības nodrošināšanai. Biezums ne mazāks par 10 mm. Ar ķīmiski un mehāniski izturīgu pārklājumu. 2 cimdu porti (materiāls – polioksimetilēns) ar diametru 220 mm. Katra cimda savienojuma blīvēšanai izmantotas vismaz trīs O-veida blīves, kas ietilpst komplektācijā ar cimdiem. |  |
| 12 | Cimdi | Butilgumijas cimdi, biezums 0,4 mm, izmērs L, komplektācijā ietilpst arī viens rezerves pāris. |  |
| 13. | Apgaismojums | Boksa iekšpuse apgaismota ar fluorescento lampu, ko instalē boksa ārpusē priekšējā stikla augšējā daļā. Lampai jābūt aprīkotai ar segstiklu un slēdzi. |  |
| 14. | Statīvs (rāmis) | Nenoņemams nerūsējošā tērauda rāmis uz riteņiem un ar regulējamu augstumu (pamatstāvoklī augstums 1000 mm, ±10 mm). |  |
| 15. | Gāzu attīrītājs | Slēgtas cilpas 1 filtra reģenerējama kolonna, kas saista skābekli un ūdeni līdz līmenim, kas mazāks par 1 ppm (attiecībā uz boksu ar noplūdes ātrumu <1*10-5 mbar l/s) Maksimālais attīrāmais tilpums: >5 m3. Kapacitāte: vismaz 36 L O2 un 1300 g H2O. Izmantojamās gāzes: slāpeklis, argons vai hēlijs. Cirkulācijas ventilators: maināmas jaudas, maks. 88 m3/h, Δp = 60 mbar, ar vibrācijas mazināšanas sistēmu, darbojas bez siltuma ģenerēšanas. Korpuss pilnīgi noslēgts. Spiediena kontrole automātiska robežās no -15 līdz +15 mbar ar spiediena sensoru boksā. Kontrole no skārienjutīga paneļa vai izmantojot ar kāju darbināmu slēdzi. Iespēja strādāt pazeminātā spiedienā lietotāja aizsardzībai. Galvenie vārsti: elektropneimatiski. Gāzu līnijas izgatavotas no nerūsējošā tērauda. Gāzu attīrītājam jābūt pilnībā nosegtam ar sānu paneļiem. |  |
| 16. | Vakuumsūknis | Rotācijas lāpstiņu sūknis ar sūknēšanas ātrumu vismaz 17 m3/h @ 60Hz. Ietverts eļļas pilienu filtrs, kas nodrošina eļļas atgriešanu rezervuārā. Sūknis savienots ar gāzu attīrītāju, izmantojot lokanu cauruli. Sūkņa komplektācijā ietilpst eļļa. |  |
| 17. | Sensori | 1 skābekļa sensors un 1 mitruma sensors. Parametri attēlojami uz skārienjutīgā paneļa ekrāna. Sensori instalējami slēgtās cilpas gāzu cirkulācijas līnijā, izmantojot DN40 pieslēgumus ar centrējošo gredzenu un skavu. |  |
| 18. | O2 sensors | Mērījumu diapazons 0 - 1000 ppm O2. Mērījuma laiks 10 s. Jutība vismaz 10 mV/ppm. Precizitāte ne mazāka par ±2% no rādījuma. Komplektācijā ietilpst vismaz 3 m garš kabelis savienošanai ar gāzu attīrītāju. |  |
| 19. | H2O sensors | Mērījumu diapazons 0 - 500 ppm H2O. Mērījumu laiks nepārsniedz 120 s. Jutība vismaz 20 mV/ppm. Precizitāte ne sliktāka par ±5% no rādījuma 0-10 ppm diapazonā un ±20% no rādījuma diapazonā 10-100 ppm. Komplektācijā ietilpst vismaz 3 m garš kabelis savienošanai ar gāzu attīrītāju. |  |
| 20. | Jaudas taupīšanas režīms | Jānodrošina: trokšņa samazināšana vakuumsūkņa automātiskas atslēgšanas rezultātā un elektroenerģijas patēriņa samazināšana. Jaudas samazināšanas režīmam jābūt izmantojamam apstākļos, kad darba stacija vai gāzu attīrīšanas sistēma netiek izmantota vai kad nav nepieciešams izmantot 100% jaudas, lai nodrošinātu skābekļa un ūdens līmeni boksa atmosfērā zem 1 ppm. Funkcijas: - Vakuumsūkņa atslēgšana, ja priekškameras netiek ilgstoši izmantotas. - Pozitīva spiediena regulēšana bez vakuumsūkņa. - Automātiska boksa apgaismojuma atslēgšana. Jaudas taupīšanas režīmam jānodrošina vismaz 80% elektronenerģijas ietaupījums salīdzinājumā ar apstākļiem, kad sistēma darbojas ar pilnu jaudu. |  |
| 21. | Kontrolieris | PLC kontrolieris ar vismaz 7’’ lielu skārienjutīgu paneli ar krāsu displeju visu boksa funkciju kontrolēšanai. Instalēts blakus priekškamerām. |  |
| 22. | Filtrs šķīdinātāju tvaiku saistīšanai | Adsorbents: aktivētā ogle. Kapacitāte: ne mazāk par 5 kg ogles, kas spēj adsorbēt ne mazāk par 500 g organisko šķīdinātāju. Darbības princips: - Iekļauts plūsmā: boksa atmosfēras nepārtraukta cirkulācija caur filtru. - Izslēgts no plūsmas: ar manuāliem vārstiem filtru var izslēgt no kopējās plūsmas, lai mainītu adsorbentu gāzu attīrīšanas sistēmas darbības laikā. Komplektācijā ietilpst manometrs ar maksimālo spiedienu 0.5 bar Iekšējais noplūdes ātrums <1*10-5 mbar l/s |  |
| 23. | Boksa ātras gāzes apmaiņas sistēma | Darbināšana (ieslēgts/izslēgts) (ON/OFF) no gāzes attīrītāja kontroles paneļa. Gāzes pieplūdes ātrums maksimāli 200 l/min ar manuālu regulēšanas vārstu. |  |
| 24. | Piegāde un instalēšana | Tiek nodrošināta. Ietver personāla apmācību (3-4 personas, 2 dienas) par piegādātās Preces ekspluatāciju un pamatfunkciju izmantošanu. |  |
| 25. | Garantija | Vismaz 2 gadi. |  |

6.daļa

Elektriskā plītiņa ar maisīšanas funkciju

Mērķis: Elektriskās plītiņas ar maisīšanas funkciju tiks izmantotas laboratorijas darbos organiskās ķīmijas pamatkursā reakcijām, kur vienlaicīgi ir sildīšanu nepieciešama arī maisīšana.

|  | Tehniskie parametri | Pasūtītāja prasības |  | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektriskās plītiņas ar maisīšanas funkciju (lielas virsmas), 4 gab. |  |  | Ražotājs:______________ Modelis:_______________ |
| 1.1. | Jauda | Ne mazāka par 1000 W |  |  |
| 1.2. | Plītiņas virsma | Balta, keramiska |  |  |
| 1.3. | Virsmas izmērs | 7’’ x 7’’ (± 1’’) |  |  |
| 1.4. | Maksimālā virsmas temperatūra | Vismaz 540 oC |  |  |
| 1.5. | Regulējamais virsmas temperatūras diapazons | No ne vairāk kā 30 oС līdz ne mazāk par 540 oC |  |  |
| 1.6. | Uzsilšanas laiks līdz maksimālajai temperatūrai | Ne lielāks par 8 min. (bez slodzes) |  |  |
| 1.7. | Temperatūras stabilitāte | Ne sliktāka par ± 2 oC virsmas centrā 100 oC temperatūrā |  |  |
| 1.8. | Temperatūras indikācijas precizitāte | Ne sliktāka par ± 5 oC attiecībā pret plītiņas virsmas temperatūru virsmas centrā |  |  |
| 1.9. | Temperatūras stabilitāte, izmantojot ārēju temperatūras sensoru | Ne sliktāka par ±0,5 oC |  |  |
| 1.10. | Temperatūras regulēšana | Ar mikroprocesora kontroli |  |  |
| 1.11. | Temperatūras regulēšanas solis | Ne lielāks par 5 oC |  |  |
| 1.12. | Plītiņas virsmas temperatūras un maisīšanas ātruma indikācija | Digitāla |  |  |
| 1.13. | Maisīšanas ātruma regulēšanas solis | Ne lielāks par 10 apgr./min. |  |  |
| 1.14. | Korpuss | Alumīnija, krāsots |  |  |
| 1.15. | Maisīšanas ātruma diapazons | No ne vairāk par 50 līdz ne mazāk par 1500 apgr./min. |  |  |
| 1.16. | Maisīšanas ātruma stabilitāte | Ne sliktāka par ±5% no iestādītā |  |  |
| 1.17. | Maksimālais sildāmā trauka tilpums | Vismaz 4 L |  |  |
| 1.18. | Maksimālā noslodze | Ne mazāka par 10 kg |  |  |
| 1.19. | Drošība | Karstas virsmas indikators, ja virsmas temperatūra pārsniedz ne vairāk kā 50 oC. |  |  |
| 1.20. | Komplektācijā | - Elektriskā plītiņa ar maisīšanas funkciju - Nerūsējošā tērauda statīva stienis, piestiprināms plītiņas korpusam, diametrs 0,5‘‘ - Ārējs nerūsējošā tērauda PT1000 tipa temperatūras sensors |  |  |
| 1.21. | Garantijas laiks | Vismaz 2 gadi |  |  |
| 2. | Elektriskās plītiņas ar maisīšanas funkciju (mazas virsmas), 8 gab. |  |  | Ražotājs:______________ Modelis:_______________ |
| 2.1. | Jauda |  | Ne mazāka par 380 W |  |
| 2.2. | Plītiņas virsma |  | Balta, keramiska |  |
| 2.3. | Virsmas izmērs |  | 4’’ x 4’’ (± 0,5’’) |  |
| 2.4. | Maksimālā virsmas temperatūra |  | Vismaz 540 oC |  |
| 2.5. | Regulējamais virsmas temperatūras diapazons |  | No ne vairāk kā 30 oС līdz ne mazāk par 540 oC |  |
| 2.6. | Uzsilšanas laiks līdz maksimālajai temperatūrai |  | Ne lielāks par 8 min. (bez slodzes) |  |
| 2.7. | Temperatūras stabilitāte |  | Ne sliktāka par ± 2 oC virsmas centrā 100 oC temperatūrā |  |
| 2.8. | Temperatūras indikācijas precizitāte |  | Ne sliktāka par ± 5 oC attiecībā pret plītiņas virsmas temperatūru virsmas centrā |  |
| 2.9. | Temperatūras stabilitāte, izmantojot ārēju temperatūras sensoru |  | Ne sliktāka par ±0,5 oC |  |
| 2.10. | Temperatūras regulēšana |  | Ar mikroprocesora kontroli |  |
| 2.11. | Temperatūras regulēšanas solis |  | Ne lielāks par 5 oC |  |
| 2.12. | Plītiņas virsmas temperatūras un maisīšanas ātruma indikācija |  | Digitāla |  |
| 2.13. | Maisīšanas ātruma regulēšanas solis |  | Ne lielāks par 10 apgr./min. |  |
| 2.14. | Korpuss |  | Alumīnija, krāsots |  |
| 2.15. | Maisīšanas ātruma diapazons |  | No ne vairāk par 50 līdz ne mazāk par 1500 apgr./min. |  |
| 2.16. | Maisīšanas ātruma stabilitāte |  | Ne sliktāka par ±5% no iestādītā |  |
| 2.17. | Maksimālais sildāmā trauka tilpums |  | Vismaz 1 L |  |
| 2.18. | Maksimālā noslodze |  | Ne mazāka par 6 kg |  |
| 2.19. | Drošība |  | Karstas virsmas indikators, ja virsmas temperatūra pārsniedz ne vairāk kā 50 oC. |  |
| 2.20. | Komplektācijā |  | - Elektriskā plītiņa ar maisīšanas funkciju - Nerūsējošā tērauda statīva stienis, piestiprināms plītiņas korpusam, diametrs 0,5‘‘ - Ārējs nerūsējošā tērauda PT1000 tipa temperatūras sensors |  |
| 2.21. | Garantijas laiks |  | Vismaz 2 gadi |  |

7.daļa

Augstspiediena reaktors

Mērķis: augstspiediena reaktors tiks izmantots laboratorijas darbos “zaļajā ķīmijā” ķīmijas maģistra studiju kursos un zinātniskajā pētniecībā, lai veiktu reakcijas, kurās nepieciešams nodrošināt augstu reaģējošās gāzes spiedienu.

| Tehniskie parametri | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Raksturojums | Kompakts uz galda uzstādams modelis, ar kustīgo reaktora trauku. Iekārtas konstrukcija neprasa statīva izmantošanu | Ražotājs:______________ Modelis:_______________ |
| Reaktora tilpums | 100 mL |  |
| Augstuma/diametra attiecība | 3,5 ± 0,05 |  |
| Maksimālais darba spiediens | Vismaz 200 bar |  |
| Maksimālā temperatūra | Vismaz 225 °C |  |
| Tvertnes svars | Vismaz 5 kg |  |
| Blīvējums | Sašķeltais gredzens ar vismaz sešām bultsskrūvēm |  |
| Vārstu pievienošana | 1/8″ Male NPT tipa |  |
| Manometrs | 200 bar, 90 ± 2 mm diametrā |  |
| Temperatūras mērīšana | Ar iebūvētu termopāri |  |
| Sildītājs | Alumīnija bloks, jauda vismaz 1000 W |  |
| Maisītājs | 1 gab, impellera tipa, 20 ± 1 mm diametrā, ar četriem asmeņiem |  |
| Maisītāja pievads | Magnētiskais |  |
| Maksimālais griezes moments | Vismaz 0.25 Nm |  |
| Maisītāja dzinējs | Vismaz 40W, maināms ātrums līdz vismaz 1300 apgr/min |  |
| Vāka aprīkojums | Gāzes ieeja, gāzes izeja, paraugu ņemšanas vārsts, manometrs, drošības membrāna |  |
| Vadības bloks | Vada uzsildīšanas ātrumu, temperatūru, laiku, dzinēja ātrumu, trauksmes signālus, reģistrē rādījumus procesa laikā, nodrošina bezvadu datu pārraidi un vadību no lietotāja datora. |  |
| Materiāls | Nerūsējošais tērauds |  |
| Reaktora dzesēšana | “Dzesēšanas pirksts” |  |
| Rezerves daļu komplekts | Iekļauts |  |
| Reaktora ieliktņi | PTFE, 2 gab |  |
| Garantijas laiks | 2 gadi |  |

8. daļa

IZSLĒGTA

9.daļa

IZSLĒGTA

10. daļa

Laboratorijas autoklāvi

Mērķis: laboratorijas autoklāvs paredzēts barotņu, trauku un piederumu sterilizēšanai mikrobioloģijas mācību laboratorijās

| Tehniskie parametri | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Laboratorijas autoklāvs, 1 gab. | Ražotājs _______ Modelis ________ |
| 1.1.Autoklāva izmēri un uzbūve | - Autoklāvam jābūt ar vertikālo ielādi. Autoklāva iekšējās kameras izmēri: - diametrs robežās 50-60 cm - Augstums robežās 80-90 cm Autoklāva ārējie izmēri: - augstums ne vairāk par 140 cm - garums ne vairāk par 100 cm - platums ne vairāk par 100 cm Iekšējās kameras materiāls – nerūsējošais tērauds (AISI 304 vai analogs) - Autoklāva tilpums ne mazāk par 155 litriem |  |
| 1.2.Autoklāva funkcionālie rādītāji | - Elektroenerģijas nodrošinājums: 220/230V,v vienfāzu 50/60Hz (4,5kW vai mazāk); - Sterilizēšanas temperatūras nodrošinājums vismaz 105 līdz 1340C diapazonā; - Spiediena nodrošinājums vismaz 2.2 bar; - Spiediena kontroles vārsti, kas nodrošina, ka iekārtas vāku autoklāva darbības laikā nevar patvaļīgi atvērt. - Atkarībā no sterilizējamā produkta, iespējams mainīt spiediena kontroles vārstu atvēršanās temperatūru un tvaika izplūdes ātrumu. - Sterilizēšanas laika nodrošinājums vismaz 1 līdz 240 min diapazonā. - Plašs iespējamo sterilizējamo produktu klāsts: barotnes, šķīdumi, instrumenti un laboratorijas materiāli. - Iekārtas mikroprocesora atmiņā iespējams saglabāt vismaz 6 lietotājam biežāk izmantotās barotņu, šķīdumu, instrumentu vai trauku sterilizācijas programmas. - Vadības kontrole notiek ar skārienjūtīgu LCD krāsu displeja konsoli; - Atsevišķi jābūt avārijas izslēgšanas svirai/ slēdzim; - Skaņas un vizuālie signāli ziņo par cikla sākumu/ beigām un kļūdām - Jābūt aprīkotam ar bakteriālo filtru ieplūstošajam gaisam. - Iekārta aprīkota ar drošības sistēmu pret paaugstinātu temperatūru; - Iekārtai jābūt aprīkotai ar ūdens līmeņa kontroles sensoriem, kas ziņo par iespējamām neatbilstībām. - Iekārtas ūdens padeves sistēma paredzēta 3 līdz 6 Bar spiedienam |  |
| 1.3.Autoklāva papildus aprīkojums | - Ielādes grozi – 2 komplekti - Iekārtai ir jāiekļauj ūdens demineralizācijas mezgls (ūdens kvalitāte atbilstoši EN 285 prasībām.) - Nepieciešamības gadījumā jābūt iespējai iekārtu papildus aprīkot ar sterilizējamā produkta temperatūras kontroles sensoru, datu dokumentācijas printeri un vakuuma sūkni. |  |
| 1.4.Garantija | 2 gadi |  |
| 2. | Automātisks vertikālais autoklāvs, 1 gab. | Ražotājs _______ Modelis ________ |
| 2.1. Darba kameras izmērs | vismaz 380(Ø)x480(augstums) mm |  |
| 2.2. Darba kameras tilpums | vismaz 65 l |  |
| 2.3. Darba kameras materiāls | Nerūsējošais tērauds 316L vai ekvivalents |  |
| 2.4. Nepieciešamais ūdens spiediens | 1.2-1.8 bar |  |
| 2.5. Atbilstība standartiem | - Kvalitātes sistēmām: ISO 9001:2000, ISO 12485:2003 - Sterilizācijas standartiem: DIN 58951, ISO 17665-1:2006 - Drošības standartiem: IEC/UL/EN 61010-1, IEC 61010-2-040, EN 61326 - Spiediena iekārtu standartiem: PED 97/23 EEC, EN 10028-7, ASME Code Sec VIII |  |
| 2.6. Nepieciešamās sterilizācijas programmas | 1) Neietīti instrumenti pie 134°C, 4 minūtes 2) Neietīti gludi instrumenti pie 121°C, 20 minūtes 3) Šķidrums pie 121°C, 20 minūtes 4) Šķidrums ar dzesēšanu pie 121°C, 20 minūtes |  |
| 2.7. Gabarītizmēri | ne lielāki par 745x650x500 mm |  |
| 2.8. Masa | ne lielāka par 85 kg |  |
| 2.9. Strāvas parametri | 3 fāzes, 15 A, 6000W |  |
| 2.10. Komplektācija | vismaz 2 grozi materiālu izvietošanai autoklāvā |  |
| 2.11. Garantija | 2 gadi |  |

11. daļa

Galda centrifūga ar maināmiem rotoriem un dzesēšanu

Mērķis galda centrīfūga tiks izmantota atšķirīgu tilpuma paraugu centrifugēšana saudzējošos apstākļos

| Tehniskie parametri | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
|  | Galda centrifūga, 1 gab. | Ražotājs _______ Modelis ________ |
| Centrifūgas izmēri un uzbūve | Galda centrifūga ar maināmiem rotoriem un dzesēšanu. Ārējie izmēri nepārsniedz (augstums platums garums) 30 cm x 60 cm x 100 cm) |  |
| Centrifūgas funkcionālie rādītāji | - Elektroenerģijas nodrošinājums 220/230V, vienfāzu 50/60Hz - Temperaturas diapazons -9 līdz 40 °C. - Maksimālais ātrums ne mazāk kā 12000 rpm. - Maksimāla ietilpība – ne mazāk par 4x400 ml - Taimeris vismaz līdz 90 min. |  |
| Centrifūgas papildus aprīkojums | Centrifūgas komplektā ietilpst vismaz divi rotori: 1. Fiksētā leņķa (fixed angle) rotors ar vismaz sešām vietām dažāda izmēra konteineriem (līdz 85 ml) un maks. ātrumu 12000 rpm, 2. iekarināmais (swing-out ) rotors 4x400 ml ar šim rotoram atbilstošiem vismaz astoņiem 400 ml konteineriem komplektā adapteru komplekts piemērots centrifūgas stobriņiem ar konisku galu un tilpumiem 15 ml un 50 ml (attbilstoši Sarstedt produkti 62.554.001 un 62.547.254 vai analogi) |  |
| Garantijas nodrošināšana | Jānodrošina |  |
| Garantija | 2 gadi |  |

12. daļa

Saldētavas

Mērķis: Saldētavas paredzētas bioloģisko materiālu saglabāšanai

| Tehniskie parametri | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
|  | Saldētava, 1 gab. | Ražotājs _______ Modelis ________ |
| 1.1.Novietojums | Brīvi stāvoša, ar vienu vāku |  |
| 1.2.Saldētavas izmēri un uzbūve | Saldētavas ārējie izmēri: - augstums max 90 cm - garums max 160 cm, - platums max 70 cm Saldētavas tilpums vismaz 360 l. Saldētavas iekšējie izmēri: - augstums min 61 cm, - garums min 138 cm, - platums min 43 cm Saldētavas vākam jābūt aprīkotam ar slēgšanas mehānismu vai iespēju aizslēgt saldētavu izmantojot piekaramo atslēgu Saldētavas priekšpusē jābūt kontroles panelim ar displeju, kurā parādīta saldētavas temperatūra un/vai attiecīgie darbības kļūdas kodi. Saldētavai jābūt aprīkotai ar vienu kompresoru Saldētavai jābūt aprīkotai ar papildus (iekšējiem) vāku/-iem |  |
| 1.3.Saldētavas funkcionālie rādītāji | Saldētavai jāatbilst sekojošām prasībām: saldēšanas temperatūras diapazons: -40°C līdz vismaz -85°C Darbības trokšņa līmenis ne lielāks par 55 dB Enerģijas patēriņš darbības režīmā ne lielāks kā 10 kWh/24 h Saldēšanas iekārta nedrīkst saturēt freonus |  |
| 1.4.Saldētavas funkcijas | Saldētavai jābūt aprīkotai ar sekojošām funkcijām: Brīdinājuma vizuāls vai skaņas signāls paaugstinātas temperatūras, atvērtu durvju, strāvas pazušanas gadījumos. |  |
| 1.5.Saldētavas papildus aprīkojums | Nerūsējošā tērauda plauktu sistēma, kas ļauj ievietot izvietot ne mazāk kā 70 paraugu kastītes ( Sarsted 95.64.997. vai analogas, ārējie kastītes izmēri 135x 135x 45 mm). Attālums stap plauktiņiem vienā statīvā jābūt robežās starp 70 un 80 mm Plauktu sistēmai jābūt viegli vertikāli izceļamai, lai nepieciešamības gadījumā būtu pieejama katra paraugu kastīte |  |
| 1.6.Garantija | 2 gadi |  |
|  | Ultra zemās temperatūras saldētava, 2 gab. | Ražotājs _______ Modelis ________ |
| 2.1.Minimālā temperatūra | -86°C |  |
| 2.2.Izolācijas biezums | vismaz 80 mm |  |
| 2.3.Vizuālā un akustiskā trauksme | Trauksmes signāls atverot durvis, krītoties vai paceļoties temperatūrai, strāvas zuduma gadījumā |  |
| 2.4.Datu uzkrājējs | iespēja uzkrāt vismaz 20 gadu informācijas datus |  |
| 2.5. Trokšņa līmenis | ne vairāk kā 50 dB |  |
| 2.6. Tilpums | vismaz 70 litri |  |
| 2.7. Strāvas patēriņš | ne vairāk kā 4,6 kWh/24h |  |
| 2.8.Darba kameras izmēri | ne mazāki par 390x390x450 mm |  |
| 2.9.Gabarītizmēri | ne lielāki par 552x648x850 mm |  |
| 2.10.Masa | ne lielāka par 55 kg |  |
| 2.11.Saldēšanas kastīes | vismaz 40 gab. ar statīviem |  |
| 2.12. Garantija | 2 gadi |  |

13. daļa

Kārbas tipa rokas mikrotoms

Mērķis: Studentu apmācībai botānikas laboratorijās

| Tehniskie parametri | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Kārbas tipa rokas mikrotoms, komplekts25 gab. | Uzglabāšanas kastītē, komplektā ar asmeņu turētāju un pie galda fiksējošu skavu | Ražotājs _______ Modelis ________ |
| Kārbas tipa rokas mikrotoms | - Regulējamais griezuma biezuma solis vismaz 0,025 mm - Iespēja griešanai izmantot skuvekļa griezējasmeni - Ar fiksējošo skavu piestiprināms pie galda virsmas malas |  |
| Pie galda fiksējošā mikrotoma skava | kārbas tipa rokas mikrotoma stiprināšanai pie galda virsmas malas |  |
| Garantija | vismaz 2 gads |  |

14.daļa

IZSLĒGTA

15.daļa

Redzamās gaismas spektrometrs

Mērķis: redzamās gaismas spektrometrs tiks izmantots studentu laboratorijas darbos, lai noteiktu analizējamo šķīdumu gaismas absorbciju.

|  | Tehniskie parametri | Pasūtītāja prasības |  | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Redzamās gaismas spektrometrs, 1 gab. |  |  | Ražotājs:______________ Modelis:_______________ |
| 1. | Viļņu garumu diapazons |  | No ne vairāk par 320 līdz ne mazāk par 1000 nm |  |
| 2. | Viļņu garuma izšķirtspēja |  | Ne sliktāka par 1 nm |  |
| 3. | Viļņu garumu precizitāte |  | Ne sliktāka par ± 2 nm |  |
| 4. | Spektrālās joslas platums |  | Ne lielāks par 8 nm |  |
| 5. | Izmantojamā viļņu garuma un rezultāta parādīšanas veids |  | Uz LCD displeja |  |
| 6. | Rezultāta parādīšanas vienības |  | Caurlaidība (T), absorbcija (A) un koncentrācija |  |
| 7. | Gaismas caurlaidība |  | No 0 līdz ne mazāk par 199,9% |  |
| 8. | Gaismas absorbcija |  | No ne vairāk par -0,300 līdz ne mazāk par 1,999 |  |
| 9. | Precizitāte |  | Ne sliktāka par ± 1% T |  |
| 10. | Izkliedētā gaisma |  | <0,5% T |  |
| 11. | Izšķirtspēja |  | Ne sliktāka par 0,1% T, 0,001 A |  |
| 12. | Troksnis |  | <1% |  |
| 13. | Stabilitāte |  | Ne sliktāka par 1%/h pēc 15 min. |  |
| 14. | Koncentrācijas vienības |  | Vismaz: ppm, mg/L, g/L, M, %, salīdzināšanas paraugs |  |
| 15. | Reizināšanas faktors |  | Vismaz 0 – 199,9; 1000 - 9999 |  |
| 16. | Gaismas avots |  | Volframa halogēnlampa |  |
| 17. | Datu izvadi |  | Analogais un RS232 |  |
| 18. | Elektriskā jauda |  | <50 W |  |
| 19. | Kivešu turētājs |  | Kivetēm ar gaismas ceļa garumu 10 – 100 mm |  |
| 20. | Komplektācijā |  | - Spektrometri (kopā 2 gab.) - Vienreiz lietojamās kivetes 10 x 10 mm (kopā 200 gab.) - Stikla kivetes, 10 x 10 mm (kopā 20 gab.) - Stikla kivetes 10 x 50 mm (kopā 10 gab.) - Vads datu pārsūtīšanai uz datoru - Programmatūra |  |
| 21. | Garantijas laiks |  | Vismaz 2 gadi |  |

16. daļa

Kjeldāla analīzes iekārta

Mērķis: Kjeldāla analīzes iekārta tiks izmantota laboratorijas darbos un pētniecībā analītiskās ķīmijas jomā slāpekļa satura noteikšanai.

|  | Tehniskie parametri | Pasūtītāja prasības |  | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kjeldāla analīzes iekārta, 1 gab. |  |  | Ražotājs:______________ Modelis:_______________ |
| 1. | Mineralizācijas bloks |  | Mineralizācijas bloka vietu izmēri atbilst 250-300 ml tilpuma mineralizācijas stobriņa izmēriem. Stobriņu vietu skaits ne mazāks par 12. Divas sildīšanas kameras ar vienādu skaitu paraugu. Iespējams ievietot vismaz 10 stobriņus ar tilpumu ne mazāku par 500 ml. |  |
| 1.1. | Iekārtas materiāls |  | Izturīgs pret minerālskābju iedarbību un koroziju. |  |
| 1.2. | Sildīšana |  | Infrasarkanais sildītājs ar maksimālo temperatūru vismaz 580 °C. Vienmērīga siltuma sadalīšana pa visu dedzināšanas kameru. Katrai sildīšanas kamerai iespējams regulēt sildīšanas līmeni neatkarīgi no otras. Iespējams veikt sildīšanu tikai vienā kamerā. |  |
| 1.3. | Sildīšanas kameras izolācija |  | Sildīšanas kamera aprīkota ar siltuma izolācijas plāksni, kas samazina temperatūras atšķirību starp paraugiem. |  |
| 1.4. | Sildīšanas jauda |  | Vismaz 2400 W, taču nepārsniedz 2600 W. |  |
| 1.5. | Tvaiku nosūcējs |  | 250-300 ml mineralizācijas stobriņiem. Aprīkots ar blīvējumu stobriņu pievienošanas vietā. |  |
| 1.6. | Statīvi mineralizācijas stobriņu novietošanai |  | 250-300 ml stobriņu pārvietošanai. |  |
| 1.7. | Mineralizācijas stobriņi |  | Borsilikāta stikla ar marķējuma vietu. Mēģeņu sieniņas biezums vismaz 2,2 mm, tādejādi nodrošinot ilgāku kalpošanas laiku. Stobriņu diametrs ir robežās no 46 – 49 mm, tādejādi ir mazākas problēmas ar putojošiem paraugiem. Stobriņu pievienošanas galam ir saspiesta kondensācijas zona. Labākai siltuma pārvadei ir apaļš gals. |  |
| 1.8. | Piegādes komplektācija |  | Mineralizācijas stobriņi – 24 gab. Statīvs – 2 gab. Caurule skrubera pievienošanai. Statīvs ar uztvērēja paplāti tvaiku nosūcēju novietošanai. |  |
| 2. | Skruberis |  | Mineralizācijas skābes tvaiku nosūcēju/ neitralizācijas iekārta. | Ražotājs:______________ Modelis:_______________ |
| 2.1. | Attīrīšanas pakāpes |  | Vismaz 3 (kondensācija, neitralizācija, adsorbcija). |  |
| 2.2. | Sūkšanas jauda |  | Regulējama vismaz no 100 – 400 mbar. |  |
| 2.3. | Sūkņa sūknēšanas jauda |  | Vismaz 30 l/min. |  |
| 2.4. | Neitralizācijas šķīduma trauka tilpums |  | Vismaz 3 litri. |  |
| 2.5. | Jauda |  | Vismaz 130 W, taču nepārsniedz 180 W. |  |
| 2.6. | Piegādes komplektācija |  | Caurules savienošanai ar mineralizācijas bloku un dzesējamo ūdeni. |  |
| 3. | Destilācijas iekārta ar automātiskās titrēšanas šūnu un skābju izturīgu sūkni |  | Destilācijas iekārta slāpekļa satura noteikšanai. | Ražotājs:______________ Modelis:_______________ |
| 3.1. | Destilācijas iekārtas sastāvdaļas un korpusa materiāls |  | Izturīgs pret sārma iedarbību un koroziju. |  |
| 3.2. | Tvaika pārvads |  | Stikla, taču iespējams aizstāt ar plastmasas. Stikla tvaika pārvads nodrošina skaidru procesa novērošanu. Tvaika pārvads nav aizklāts. |  |
| 3.3. | Reaģentu padeve |  | Automātiska nātrija hidroksīda, destilēta ūdens, borskābes padeve. |  |
| 3.4. | Skābju izturīgs sūknis |  | Iebūvēts atsevišķs skābju izturīgs sūknis tiešās destilācijas nodrošināšanai. |  |
| 3.5. | Displejs un izmērs. |  | LCD |  |
| 3.6. | Iekārtas programmu skaits |  | Iespējams izveidot vismaz 50 dažādas destilācijas programmas. |  |
| 3.7. | Iekārtas atmiņa un ietilpība |  | Min. līdz 500 datiem |  |
| 3.8. | Destilācija procesa norise |  | Automātiska |  |
| 3.9. | Destilācijas laiks |  | Pie 30 mg N - 3÷4 min. Programmējamais destilācijas laiks 2-30 min., kā arī manuālā režīmā. |  |
| 3.10. | Dzesējamā ūdens plūsmas kontrole |  | Plūsmas sensors |  |
| 3.11. | Tvaika plūsmas regulēšana |  | Vismaz no 30% līdz 100% |  |
| 3.12. | Destilācija trauka iztukšošana pēc destilācijas. |  | Automātiska |  |
| 3.13. | Iebūvēta tvaika ģeneratora darbība |  | Automātiska |  |
| 3.14. | Uztvērējtrauka iztukšošana pēc destilācijas un titrēšanas |  | Automātiska |  |
| 3.15. | Destilācijas procesa drošība |  | Destilācijas trauks aizsegts ar stikla vai plastikāta aizsargdurvīm. Uzsākot destilāciju, nav iespējams iekārtu iedarbināt, ja drošības sistēma konstatējusi kļūdainu novietojumu. Paraugu mēģenes sensors. Dzesējošā ūdens plūsmas sensors. |  |
| 3.16. | Jauda |  | Robežās no 2000 W līdz 2500 W. |  |
| 3.17. | Datu pārraidei |  | USB un RS232 porti |  |
| 3.18. | Atkārtojamība |  | ≤ 1% |  |
| 3.19. | Atgūstamība |  | ≥ 99,5% slāpekļa līmeņiem starp 1 un 200 mgN |  |
| 3.20. | Mērīšanas diapazons |  | Ne mazāka par 0,1 - 200 mg N |  |
| 3.21. | Titrēšana |  | Titrēšanas šūna automātiska potenciometriskā ārējā titratora pieslēgšanai. Automātiska titrēšanas uzsākšana pēc destilācijas beigām. |  |
| 3.22. | Maisītājs |  | Sistēma ir aprīkota ar maisītāju uztvērējtraukā. |  |
| 3.23. | Mineralizācijas mēģenes |  | Iespējams izmantot mineralizācijas mēģenes ar tilpumu 250 – 300 ml. Iespējams izmantot mineralizācijas mēģenes ar tilpumu vismaz 500 ml. Mēģenēm jābūt no borsilikāta stikla ar marķējuma vietu. Mēģeņu sieniņas biezums vismaz 2,2 mm, tādejādi nodrošinot ilgāku kalpošanas laiku. Mēģeņu diametrs ir robežās no 45 – 50 mm, tādejādi ir mazākas problēmas ar putojošiem paraugiem. Mēģeņu pievienošanas galam ir saspiesta kondensācijas zona. Labākai siltuma pārvadei ir apaļš gals. |  |
| 3.24. | Tvertnes sārmam, destilētam ūdenim, borskābei |  | 10 l plastmasas tvertne katram reaģentam iekļauta piegādes komplektācijā. |  |
| 3.25. | Piegādes komplektācija |  | Mineralizācijas stobriņi – 4 gab. Tvertnes – 3 gab. Caurules reaģentu tvertņu pievienošanai. Dzesējamā ūdens caurules. Kanalizācijas izvada caurules. |  |
| 3.26. | Darbinieku apmācība |  | Personāla apmācība (3-4 personas, 2 dienas) par piegādātās Preces ekspluatāciju un pamatfunkciju izmantošanu. |  |
| 3.27. | Iekārtu garantijas laiks |  | Vismaz 24 mēneši. |  |
| 3.28. | Iekārtu uzstādīšana |  | Iekārtu uzstādīšanu veic sertificēts piegādātāja pārstāvis. |  |

17.daļa

IZSLĒGTA

18.daļa

Šļirču sūknis

Mērķis: šļirču sūknis tiks izmantots organiskās sintēzes laboratorijās mācību un zinātniskajam darbam reaģentu pakāpeniskai, precīzi kontrolētai pievienošanai reakciju maisījumiem.

|  | Tehniskie parametri | Pasūtītāja prasības |  | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Šļirču sūknis, 1 gab. |  |  | Ražotājs:______________ Modelis:_______________ |
| 1. | Šļirces tilpums |  | No ne vairāk par 0,5 L līdz vismaz 60 mL |  |
| 2. | Lietotāja izvēle |  | Plūsmas ātrums ar brīvi izvēlētu beigu tilpumu vai laiku |  |
| 3. | Šasija |  | Metāla |  |
| 4. | Precizitāte |  | ±0,5% |  |
| 5. | Atkārtojamība |  | ±0,05% |  |
| 6. | Plūsmas ātrums |  | Minimālais (0,5 L šļircei) – ne lielāks par 1,5 pL/min., maksimālais (60 mL šļircei) – ne mazāks par 85 mL/min. |  |
| 7. | Displejs |  | Skārienjutīgs krāsu displejs, ne mazāks par 4’’ |  |
| 8. | Permanenta atmiņa |  | Saglabā visus iestatījumus |  |
| 9. | Savienojuma ligzdas |  | USB |  |
| 10. | Motora pieedziņas kontrole |  | Ar mikroprocesoru |  |
| 10. | Lineārais spēks |  | Vismaz 13 kg pilna spēka izvēles režīmā |  |
| 11. | Vienam solim atbilstošais virzuļa pārvietojums |  | Ne lielāks par 0,07 m |  |
| 12. | Vienam dzenskrūves apgriezienam atbilstošais mikrosoļu skaits |  | Ne mazāks par 15000 |  |
| 14. | Darbības ātrums |  | 27,5 sekundes mikrosolim - 26 mikrosekundes mikrosolim vai intervāls, kas ir plašāks un sniedzas ārpus norādītajām robežām |  |
| 15. | Virzuļa pārvietošanas ātrums |  | No ne vairāk par 0,15 m minūtē līdz ne mazāk par 150 mm minūtē |  |
| 16. | Darbības režīms |  | Nepārtraukts |  |
| 17. | Komplektācijā |  | Stikla „luer lock“ tipa šļirces: 1 mL – 12 gab., 5 mL – 12 gab., 20 mL – 6 gab., 50 mL – 6 gab. |  |
| 18. | Garantijas laiks |  | Vismaz 2 gadi |  |

19.daļa

Automātiskas kušanas temperatūras noteikšanas iekārta

Mērķis: automātiskas kušanas temperatūras noteikšanas iekārta tiks izmantota sintezēto un analizējamo vielu precīzai kušanas temperatūras noteikšanai un kušanas procesa kontrolei organiskās sintēzes laboratorijās.

|  | Tehniskie parametri | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Automātiskas kušanas temperatūras noteikšanas iekārta, 1 gab. |  | Ražotājs:______________ Modelis:_______________ |
| 1. | Iekārtas apraksts | Iekārta automātiski nosaka analizējamās vielas kušanas temperatūru, pamatojoties uz vielas parauga gaismas caurlaidības mērījumiem tā karsēšanas gaitā |  |
| 2. | Vienlaicīgi analizējamo paraugu skaits | Ne mazāk par 4 |  |
| 3. | Datu nosūtīšana uz tīkla printeri | Ir |  |
| 4. | Sasilšanas laiks līdz maksimālajai temperatūrai | Ne lielāks par 5 minūtēm |  |
| 5. | Atdzesēšanas laiks no maksimālās temperatūras līdz 50 oC | Ne lielāks par 7 minūtēm |  |
| 6. | Karsēšanas ātrums | No ne vairāk par 0,1 oC/min. līdz ne mazāk par 20 oC/min. |  |
| 7. | Metožu datu bāze | Ne mazāk par 20 metodēm |  |
| 8. | Rezultātu saglabāšana | Ne mazāk par pēdējiem 50 |  |
| 9. | Vielu datu bāze | Ne mazāk par 5 vielām |  |
| 10. | Temperatūras diapazons | No ne lielākas par istabas temperatūru līdz ne mazākai par 350 oC |  |
| 10. | Video | Krāsu video AVI formātā |  |
| 11. | Parauga attēla palielinājums | Ne mazāks par 6-kārtīgu. |  |
| 12. | Video ilgums | Ne mazāks par 300 minūtēm |  |
| 14. | Video eksports | Uz atmiņas karti |  |
| 15. | Video atkārtotas noskatīšanās iespēja | Ir |  |
| 16. | Displejs | Vismaz 5,5“ skārienjutīgs VGA krāsu displejs |  |
| 17. | Mērījuma precizitāte | Intervālā no 200 oC līdz maksimālaijai temperatūrai – ne sliktāka par ±0,5 oC, intervālā no 30 oC temperatūras līdz 200 oC – ne sliktāka par ±0,2 oC |  |
| 18. | Komplektācijā | Kušanas temperatūras kapilāri izmantošanai ar aprakstīto iekārtu, 1000 gab. |  |
| 19. | Garantijas laiks | Vismaz 2 gadi |  |

20.daļa

IZSLĒGTA

21.daļa

IZSLĒGTA

22.daļa

IZSLĒGTA

23.daļa

IZSLĒGTA

24.daļa

IZSLĒGTA

25.daļa

Preparatīvās hromatogrāfijas sistēma ar gaismas izkliedes detektoru

Mērķis: perparatīvās hromatogrāfijas sistēma ar gaismas izkliedes detektoru tiks izmantota organiskās sintēzes laboratorijās tādu vielu izdalīšanai no reakcijas maisījumiem, kas nepietiekami absorbē ultravioleto gaismu.

| Nr. | Tehniskie parametri | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preparatīvās hromatogrāfijas sistēma ar gaismas izkliedes detektoru |  | Ražotājs ______________ Modelis ________________ |
| 1. | Sūkņu sistēma | Vismaz divi sūkņi, summārā ražība no ne vairāk kā 1 ml/min līdz ne mazāk kā 200 ml/min |  |
| 2. | Maksimālais darba spiediens | Vismaz 10 bar |  |
| 3. | Detektors 1 | Fotodiožu tipa, viļņa garuma diapazons vismaz 200-800 nm. Kivetes optiskais ceļš 0,25±0,05 mm |  |
| 4. | Detektors 2 | Universālais gaismas izkliedes detektors, atsevišķi stāvošs, savietojams ar preparatīvo un analītiskiem hromatogrāfiem, eluenta plūsmas ātrums vismaz 0,2-5 ml/min, frekvence vismaz 40 Hz, iztvaicētāja temperatūra līdz vismaz 120 °C. Vadība – no iebūvēta displeja, no hromatogrāfa programmas. |  |
| 5. | Frakcionēšanas procesa vadīšana | Pēc vismaz 2 gaismas absorbcijas joslām un gaismas izkliedes detektora signāla vienlaicīgi |  |
| 6. | Frakciju vākšanas metodes | Vismaz šādas – pēc tilpuma, pēc analītiskā signāla, pēc signāla gradienta laikā, pēc ārēja detektora signāla |  |
| 7. | Frakciju analīze | Reāla laika un pēc procesa nobeiguma pēc izvēles |  |
| 8. | Komplektācija | 4 statīvu komplekts 16 mm stobriņiem. Vienreizējas izmantošanas hromatogrāfijas kolonnas pirmajam darba mēnesim: ar 10 g tiešās fāzes silikagela ar sfēriskām daļiņām - 200 gab., ar 10 g tiešās fāzes silikagela ar neregulāras formas daļiņām – 100 gab., ar 50 g tiešās fāzes silikagela ar sfēriskām daļiņām - 40 gab., ar 12 g apgrieztās fāzes silikagela C18 ar sfēriskām daļiņām – 20 gab. Vienreizējas izmantošanas sausās ievadīšanas ieliktņi bez silikagela pildījuma pirmajam darba mēnesim: 10 g kolonnām – 40 gab., 50 g kolonnām – 20 gab. Vienreizējas izmantošanas priekšattīrīšanas kolonnas pirmajam darba mēnesim – 20 gab. |  |
| 9. | Vadība | No iebūvēta datora ar vismaz 10” skārienjutīgu monitoru |  |
| 10. | Paraugu ievadīšanas metodes | Šķīdumu veidā, sausā veidā. |  |
| 11. | Paraugu priekšfrakcionēšanas iekārta | Gradienta hromatogrāfiskā sistēma, kas nodrošina paraugu priekšattīrīšanu, sakoncentrēšanu, uznešanu uz sausās ievadīšanas mezgliem un to žāvēšanu. Šķīdinātāju skaits vismaz 3. Plūsmas ātrums vismaz 2-200 ml/min, kolonnas pildījums līdz 30 g, kolonnas pildījuma daudzums maināms pēc lietotāja izvēles. |  |
| 12. | Slāpekļa ģenerators | Ražība vismaz 10 l/m, iebūvēts kompresors. Aprīkots ar skaitītāju apkalpošanas plānošanai. |  |
| 13. | Garantijas laiks | Vismaz 2 gadi |  |

26. daļa

Vadības plate šķidruma hromatogrāfa masspektrometram

Mērķis: Uzlabot pasūtītāja rīcībā esošā masspektrometra darbību

|  | Vadības plate pasūtītāja rīcībā esošajam šķidruma hromatogrāfa masspektrometram Agilent 6230 TOF LC/MS – 1 gab. |  | Ražotājs _______ Modelis ________ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vispārīgs apraksts | Vadības plate, kas pilnībā savietojama ar Latvijas universitātes īpašumā esošo šķidruma hromatogrāfa noskrējiena laika masspektrometru – Agilent 6230 TOF LC/MS |  |
| 2. | Plates apraksts | TOF vadības plate augstspriegumam un iekšējam pulkstenim. Plates ražotāja numurs G1969-65404 |  |
| 3. | Papildus prasības | Plates uzstādīšana jāveic masspektrometra ražotāja kompānijas sertificētam servisa inženierim (sertifikāta kopija jāpievieno piedāvājumam). Cenā jāiekļauj plates piegāde, uzstādīšana un iekārtas testēšana pēc plates uzstādīšanas. |  |
| 4. | Garantija | 2 gadi |  |

Pielikums Nr.4

- Atklātā konkursa ar id.Nr. LU 2015/40_ERAF nolikumam

### TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS __. DAĻAI

<(iepirkuma daļas nosaukums)>

Pretendenta nosaukums: 	_______________________________________

Reģistrācijas numurs un datums:	_______________________________________

Juridiskā adrese:	_______________________________________

Ar šī piedāvājuma iesniegšanu apliecinām, ka nodrošināsim Preču piegādi atbilstoši atklātā konkursa „Pētnieciskās aparatūras un aprīkojuma (iekārtas) piegāde un uzstādīšana” id.Nr. LU 2015/40_ERAF nolikumā izvirzītajām prasībām, tai skaitā, Tehniskajās specifikācijās izvirzītajām prasībām.

| Nr. | Preces nosaukums / modeļa nosaukums / preces ražotājs | Daudzums | Garantija mēnešos |  | Cena EUR bez PVN 21% (vienai vienībai) |  | Kopējā cena EUR bez PVN 21% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kopējā līgumcena bez PVN |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PVN 21% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kopējā līgumcena ar PVN |  |  |  |  |

Piedāvājuma kopēja līgumcena vārdos bez PVN:	_____________________________________________

vārdos PVN 21% apmērā:	_____________________________________________

Kopā summa vārdos ar PVN 21% apmērā: 	_____________________________________________

Apliecinām, ka piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas ar Preču piegādi, uzstādīšan, testēšanu un apmācībām saistītās izmaksas (tai skaitā, iespējamie sadārdzinājumi līguma darbības laikā), lai nodrošinātu kvalitatīvu līguma izpildi pilnā apmērā saskaņā ar Pasūtītāja izvirzītajām prasībām.

Paraksttiesīgās personas paraksts:	_____________________________________________

Vārds, uzvārds:	_____________________________________________

Ieņemamais amats:	_____________________________________________

Datums:	_____________________________________________

Z.V.

Pielikums Nr.5

Atklātā konkursa ar id.Nr. LU 2015/40_ERAF nolikumam

IZSLĒGTS

- Pielikums Nr.6

- Atklātā konkursa ar id.Nr.LU 2015/40_ERAF nolikumam

(IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS)

# Iepirkuma līgums Nr. _______

<Pilsēta>, 2015.gada _____________.

<Pasūtītāja nosaukums>, turpmāk Pasūtītājs, ________________________, kurš darbojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses un ______________________________, turpmāk Izpildītājs, tās ________________________________ personā, kas darbojas uz ____________ pamata, no otras puses, kopā saukti „Puses” saskaņā ar Iepirkuma procedūras <iepirkuma nosaukums> (id.Nr.<>) rezultātiem, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu Līgumu, par turpmāk minēto:

Definīcijas

Akts - pieņemšanas nodošanas akts, kas apliecina, ka Prece vai kāda tās daļa ir Piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem vai tiek konstatēti Defekti.

Defekti – Piegādes, Preces apjomu vai kvalitātes neatbilstība Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Nolikumam, Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam vai Līgumam.

Iepirkuma procedūra - atklāts konkurss „<>”, iepirkumu identifikācijas Nr.<>.

Līgums – šis līgums ar visiem tā pielikumiem, iespējamajiem papildinājumiem un grozījumiem.

Līguma summa – maksimāli iespējamā maksa par Preču Piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

Nolikums – Iepirkuma procedūras nolikums ar visiem tā pielikumiem, papildinājumiem, precizējumiem un grozījumiem, tajā skaitā tehniskās specifikācijas.

Pārstāvis - Pasūtītāja vai Izpildītāja pilnvarota persona, kas Līguma ietvaros kontrolēs līgumsaistību izpildi, pieņems vai nodos Preci.

Prece – pētnieciskās aparatūras un aprīkojums (iekārtas), par kuru piegādi un uzstādīšanu saskaņā Nolikumu, Izpildītāja iesniegto piedāvājumu tiek slēgts Līgums.

Piegāde - Preces piegāde, uzstādīšana [un/vai sagatavošanu darbam, un/vai testēšanu, un/vai Pasūtītāja personāla apmācību]  saskaņā ar Līguma noteikumiem.

Vienošanās – 2010.gada 17.maijā noslēgtā vienošanās par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Latvijas Universitātes infrastruktūras modernizācija prioritāro virzienu studiju programmu attīstībai” īstenošanu Nr.2010/0114/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/029, ieskaitot visus tās pielikumus un turpmākos grozījumus.

vienskaitlis (pēc nepieciešamības) ietvers arī daudzskaitli un otrādi; lietvārds, lietots sieviešu dzimtē, (pēc nepieciešamības) ietvers arī vīriešu dzimti un otrādi.

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs par Līgumā noteiktu samaksu Piegādā Preci un Pasūtītājs apņemas pirkt, saņemt, un apmaksāt Preci Līgumā noteiktajā termiņā, kartībā un apmērā.

  - Prece tiek Piegādāta atbilstoši Nolikumam (Līguma 3.pielikums), Izpildītāja Tehniskajam un Finanšu piedāvājumam (Līguma 1.pielikums), Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Izpildītājs garantē, ka Prece atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un normatīvajos aktos noteiktajām Preces kvalitātes un atbilstības prasībām, kā arī Preces izgatavotāja sniegtajai informācijai (Preces marķējums, pievienotā instrukcija, uzglabāšanas noteikumi u.tml.), kā arī garantē, ka tiks piegādātas jaunas, nelietotas Preces oriģināliepakojumā.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Līguma summa par Preces Piegādi bez PVN ir EUR ___________ (summa vārdiem).

Līguma summa visā Līguma darbības laikā nav maināma.

  - Papildus Līguma summai Pasūtītājs maksā Izpildītājam PVN, kas ir EUR _______ (summa vārdiem) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā PVN (norādīt procentu).

  - Izpildītāja Tehniskajā un Finanšu piedāvājumā (Līguma 1.pielikums), iekļautās vienību cenas ir nemainīgas visā Līguma darbības laikā. Pasūtītājs maksā Izpildītājam tikai par faktiski Piegādāto Preci.

  - Samaksu par veiktajām Piegādēm Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preces Piegādes rēķina saņemšanas,  Akta abpusējas parakstīšanas, pārskaitot naudu Izpildītāja norādītājā bankas kontā.

  - Maksājums skaitās izdarīts brīdī, kad Pasūtītājs veicis maksājumu no sava norēķinu konta.

  - Izpildītājs, sagatavojot Aktu un rēķinu, tajā iekļauj informāciju ar projekta pilnu nosaukumu un numuru (norādīts Līguma preambulā), iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru, kā arī Līguma datumu un numuru. Ja Izpildītājs nav iekļāvis šajā Līguma punktā noteikto informāciju Aktā un rēķinā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Izpildītājam veikt atbilstošas korekcijas un līdz brīdim, kamēr Izpildītājs nav novērsis nepilnības – neapmaksāt Izpildītājam pienākošos summu. Šajā punktā paredzēto tiesību izmantošana neapmaksāt Izpildītāja rēķinu nav uzskatāma par savlaicīgu rēķinu nesamaksu, kas dod Izpildītājam tiesības saņemt līgumsodu vai jebkādu zaudējumu atlīdzību.

- Preces piegādes noteikumi un termiņi

  - Izpildītājs Preces Piegādi veic pēc Līguma parakstīšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2015. gada 28. decembrim. Preču piegāde jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

  - Preces Piegādes adrese ir <adrese, telpa>.

  - Ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms attiecīgās Preces Piegādes, Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju Preces piegādes laiku [un personāla apmācību laiku]. Preču piegādes adreses maiņas gadījumā Pasūtītājs Izpildītāju rakstiski informē iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms Preces Piegādes. Līguma noslēgšanas brīdī Pasūtītājs izsniedz Izpildītājam piegāžu grafiku.

  - Jebkādas izmaksas, kas saistītas ar Preču Piegādi, ir ietvertas līguma cenā un Pasūtītājam tā nav atsevišķi jāatlīdzina Izpildītājam.

- Preces pieņemšanas kārtība

  - Izpildītājs Preces Pasūtītājam nodod kopā ar dokumentāciju, kas satur Preces raksturojumu, īpašības,uzglabāšanas un lietošanas noteikumus – Instrukcijas, rokasgrāmatas papīra formātā vai CD latviešu, krievu vai angļu valodā. Preces atbilstību rēķinā norādītajam Pasūtītājs apstiprina ar savu parakstu uz rēķina. Preces nodošana Pasūtītājam tiek fiksēta ar rēķinu, kuru paraksta abu Pušu pārstāvji. Pie Preces nodošanas tiek pārbaudīts tās sortiments un daudzums. Kopā ar rēķinu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam no savas puses parakstītu Aktu (Līguma 5.pielikums) par Preces piegādi.

  - Pasūtītājs Preces un Piegādes atbilstību Līguma noteikumiem pārbauda 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Preces nodošanas un attiecīga Akta no Izpildītāja saņemšanas dienas. Minētajā termiņā Pasūtītājam ir tiesības izteikt pretenzijas par Preces vai Piegādes kvalitātes neatbilstību Līguma noteikumiem. Ja šajā punktā noteiktajā termiņā Defekti netiek konstatēti, Pasūtītājs paraksta Aktu.

  - Ja Pasūtītājs, pārbaudot Preci vai Piegādes atbilstību, konstatē Defektus, vai Izpildītājs Līguma 3.1.apakšpunktā noteiktajā termiņā piegādājis Preces daļu no Preču kopējā apjoma, tiek noformēts Defektu akts un nosūtīts Izpildītājam, norādot Defektu būtību. Pasūtītājs nepieņem Preci, kas neatbilst Līguma noteikumiem.

  - Izpildītājs uz sava rēķina novērš konstatētos Defektus Pušu saskaņotā termiņā, bet ja Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida iebildumu saņemšanas dienas. Pēc Defektu novēršanas izdarāma atkārtota Preces un Piegādes pieņemšana Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Jebkādu Defektu aktā minēto Defektu novēršanu Izpildītājs veic par saviem līdzekļiem un Pasūtītājam nav pienākums atlīdzināt Izpildītājam jebkādus tā izdevumus, kas radušies saistībā ar Defektu novēršanu.

  - Ja Pasūtītājs ir konstatējis Defektus, kurus Izpildītājs neatzīst par Defektiem un Defektu konstatēšanai var būt nepieciešamas īpašas zināšanas, Pasūtītājus Preču novērtēšanai ir tiesīgs pieacināt ekspertu. Eksperta vērtējums ir saistošs gan Izpidītājam, gan Pasūtītājam.

  - Ja pieaicinātais eksperts konstatē, ka Preču Defekti radušies Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs novērš Defektus par saviem līdzekļiem, kā arī atlīdzina ar eksperta pieaicināšanu saistītos izdevumus Pušu saskaņotā termiņā. Ja Puses nespēj vienoties par izdevumu, kas saistīti ar eksperta pieacināšanu, atlīdzināšanas termiņu vai arī Izpildītājs neatlīdzina izdevumus noteiktajā termiņā, Puses vienojas, ka šos izdevumus Pasūtītājs noraksta no Izpildītajam izmaksājamajām summām.

- Pasūtītāja tiesības un pienākumi

  - Pasūtītājs apņemas veikt maksājumu par Preces piegādi Līgumā noteiktajā termiņā un apmērā. Pasūtītājs veic tikai tās Preces vai tās daļas apmaksu, kas Piegādāta Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Izpildītāja saņemt informāciju par Līguma izpildes gaitu, Piegādes laiku vai apstākļiem, kas varētu kavēt Piegādi.

  - Pasūtītājam ir pienākums parakstīt Aktu, ja Prece ir Piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Pasūtītājam ir pienākums pirms Līguma izpildes uzsākšanas iepazīstināt Izpildītāju ar Pasūtītāja iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumiem Pasūtītāja teritorijā un telpās.

- Izpildītāja tiesības, pienākumi un garantijas

  - Izpildītājs apņemas veikt kvalitatīvu savlaicīgu un atbilstošu Preču Piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā saskaņā ar Nolikumu (Līguma 3.pielikums), Izpildītāja Tehnisko un Finanšu piedāvājumu (Līguma 1.pielikums), Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Izpildītājs, veicot piegādi, apņemas ievērot ražotāja un Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktās Preču transportēšanas, uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijā prasības.

  - Izpildītājs, veicot piegādi, apņemas savākt no Pasūtītāja un nodrošināt Preču iepakojuma utilizāciju videi draudzīgā veidā par saviem līdzekļiem.

  - Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par Līguma izpildes gaitu, Piegādes laiku vai apstākļiem, kas varētu kavēt Piegādi.

  - [Izpildītājs apņemas veikt Pasūtītāja darbinieku instruktāžu darbam ar piegādātajām Precēm atbilstoši Līguma 1.pielikumā „Tehniskais un Finašu piedāvājums” noteiktajam.

  - Izpildītājam Pasūtītāja darbinieku instruktāžai jāizmanto kvalitatīva, pilnvērtīga, kompetenta un uzskatāma informācija par Precēm (darbs ar Preci, funkcionālās īpašības, iespējas u.c.).

  - Izpildītājs pēc instruktāžas veikšanas iesniedz Pasūtītājam Izpildītāja parakstītu apmācību veikšanu apliecinošu dokumentu.]

  - [Izpildītājs nodrošina Precēm garantijas nodrošināšanu.]

  - Izpildītājs, pildot Līgumu Pasūtītāja telpās vai teritorijā, ievēro Pasūtītāja iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumus, ar kuriem Izpildītājs tiek iepazīstināts pirms piegādāto Preču uzstādīšanas uzsākšanas.

  - Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai tā personāls, piesaistītie apakšuzņēmēji vai jebkādas citas trešās personas, kas kopā ar Izpildītāju nodrošina Līguma izpildi, ievēro darba drošības prasības un citus Pasūtītāja norādījumus. Ne pie kādiem apstākļiem Pasūtītājs nav atbildīgs par sekām un zaudējumiem, kas Izpildītājam, tā personālam, piesaisītajiem apakšuzņēmējiem vai jebkādām citām trešajām personām, kas kopā ar Izpildītāju nodrošina Līguma izpildi, vai trešajām personām rodas no tā, ka Izpildītāja personāls, piesaistītie apakšuzņēmēji vai jebkādas citas trešās personas, kas kopā ar Izpildītāju nodrošina Līguma izpildi, pārkāpj vai neievēro darba drošības prasības vai Pasūtītāja norādījumus.

  - Izpildītājam nav tiesību nodot Līguma vai tā daļas izpildi trešajām personām, kas nav atrunāts Līgumā un kas ir pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzēto tiesību un saistību pārņemšanu komercsabiedrību reorganizācijas vai uzņēmuma pārejas gadījumā.

  - Ja Izpildītāja vainas dēļ Pasūtītājam Vienošanās ietvaros tiek piemērota finanšu korekcija, Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam izdevumus piemērotās finanšu korekcijas apmērā. Finananšu korekcijas summu Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam, ieturēt no saskaņā ar Līgumu Izpildītājam izmaksājamām summām.

- Preces garantijas nosacījumi

  - Izpildītājs apliecina, ka Līguma izpildē tam ir saistoši Nolikumā (Līguma 3.pielikums), Izpildītāja Tehniskajā un Finanšu piedāvājumā (Līguma 1.pielikums), Līgumā noteiktie nosacījumi attiecībā uz garantijas nodrošināšanu Preces garantijas laikā.

  - Precēm to ekspluatācijas vietā garantijas laiks ir <   > mēneši no Preces Piegādes Akta abpusējas parakstīšanas dienas.

  - Garantijas laikā Izpildītāja pienākums ir par saviem līdzekļiem Preces Defekta gadījumā veikt bojātās daļas nomaiņu vai remontu 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc Defekta pieteikšanas, vai Pusēm vienojoties, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja Defekta pieteikuma nosūtīšanas dienas. Servisa reakcijas laiks 2 (divu) darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas. Ja Defektu novēršanas termiņš ir ilgāks par 20 (divdesmit) darba dienām, Izpildītājam bez atlīdzības ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma uz Defektu novēršanas laiku aizvietot Defektīvo Preci ar tādu pašu vai funkcionalitātes ziņā ekvivalentu preci.

  - Ja attiecīgai Precei Pasūtītājs konstatē Defektu vairāk kā 2 (divas) reizes, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam un Izpildītājam uz sava rēķina Pušu saskaņotā termiņā, bet ja Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no Defekta pieteikuma nosūtīšanas, nomainīt attiecīgo Preci pret jaunu.

  - Pasūtītājs defektus var pieteikt pa tālruni ___________ darba dienās no 9:00 – 17:00, vai pa e-pastu _________@_____________. Defekti, kuri iesniegti pēc plkst. 17:00, uzskatāmi par iesniegtiem nākamajā dienā plkst.9:00.

- Nepārvarama vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.

  - Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties (ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgo apstākļu uzzināšanas dienas) par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno dokuments, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

  - Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā divus mēnešus, jebkura no Pusēm ir tiesīga atteikties no savām līgumsaistībām. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kuri radušies otrai Pusei laika posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās.

- Pušu atbildība

  - Par katru nokavēto Preces Piegādes vai Defektu novēršanas dienu Pasūtītājam ir tiesības no Izpildītāja prasīt līgumsodu 0,5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas, bet ne vairāk par 10% (desmit procenti) no Līguma summas.

  - Ja Pasūtītājs Līguma paredzētajā termiņā un apjomā neveic maksājumu par Preci, Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% piecas desmitdaļas procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procenti) no pamatparāda. Šis noteikums nav maksājuma neveikšanai saskaņā ar Līguma 2.7.punktu.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas tiesības uz Līguma pamata pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu, Pasūtītājam, iepriekš rakstveidā brīdinot Izpildītāju, ir tiesības ieturēt līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu no Izpildītājam izmaksājamajām summām.

  - Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses, tā darbinieku vai trešo personu darbības vai bezdarbības (tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības) rezultātā.

- Konfidencialitāte

  - Puses apņemas ievērot konfidencialitāti savstarpējās attiecībās, tajā skaitā:

    - nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildē, izņemot valsts un pašvaldību institūcijas, kas tiesību aktos noteiktā kārtībā pieprasa atklāt šādu informāciju;

    - aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otras Puses darbību, kas kļuvusi tiem pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

    - Puses vienojas, ka šīs nodaļas ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām.

  - Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu, kā arī izbeigt šo Līgumu.

  - Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.

- Līguma grozīšana un izbeigšana

  - Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

  - Ir pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi. Būtiski grozījumi iepirkuma līgumā pieļaujami tikai Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta otrajā daļā minētajos gadījumos.

  - Izpildītājs var aizstāt līgumā norādīto Preci ar citu tās modeli, ja Izpildītāja piedāvājumā norādītā Preces modeļa ražošana ir pārtraukta pēc Izpildītāja piedāvājuma iesniegšanas un to apliecina attiecīgās Preces ražotājs vai izplatītājs vai attiecīgajai Precei ir pieejams jaunāks modelis, kas atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām. Izpildītājs var aizstāt Līgumā norādīto Preci ar citu tās modeli, kas ir ekvivalents vai labāks par nolikuma tehniskajā specifikācijā noteiktajām tehniskajām prasībām attiecīgajai Precei un ja līguma grozījumi ir noformēti rakstiski kā pielikums līgumam, ko parakstījušas abas līgumslēdzējas Puses. Preces cena paliek nemainīga. Pasūtītājam ir tiesības, bet nav pienākums apstiprināt Preces modeļa aizstāšanu.

  - Izpildītājs un Pasūtītājs, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi pagarināt līguma izpildes termiņu ne vairāk kā par 1 (vienu) mēnesi, ja attiecīgās Preces ražotājs kavē attiecīgās preces piegādes termiņu Izpildītājam un ja minēto kavēšanos apliecina attiecīgās Preces ražotājs. Izpildītājs iesniedz minēto Preču ražotāja apliecinājumu Pasūtītājam.

  - Līgumu pirms termiņa var izbeigt Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš, šādos gadījumos:

    - ja Izpildītājs atkārtoti nepilda Līgumā noteiktās prasības;

    - ja Izpildītājam ir uzsākts maksātnespējas process vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta.

  - Lai novērstu neatbilstoši veiktu izmaksu risku Eiropas Reģionālās attīstības fondu finansētā projektā, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu vismaz 20 (divdesmit) darba dienas iepriekš, šādos gadījumos:

    - ja Ministru kabinetā ir ierosināta attiecīgā Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda prioritāšu un aktivitāšu pārskatīšana, kā rezultātā Pasūtītājam var tikt samazināts vai atsaukts Eiropas Savienības fondu finansējums, ko Pasūtītājs bija paredzējis izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai;

    - pēc Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītas kompetentās iestādes vai Ministru kabineta lēmuma;

    - ja līgumsods par Preces Piegādi vai Defektu novēršanas kavējumu ir sasniedzis 10% (desmit procentus) un Izpildītājs turpina bez objektīva attaisnojuma nepildīt savas Līgumā noteiktās saistības.

  - Līguma izbeigšana Līguma 11.7.apakšpunktā minētajos gadījumos nav pamats zaudējumu atlīdzības vai cita veida kompensācijas izmaksai Izpildītājam vai jebkādu sankciju piemērošanai Pasūtītājam.

  - Ja Izpildītājs nepilda ar Līgumu uzņemtās saistības, izņemot saisitības, kas noteiktas Līguma 9.1.punktā vai ja Līgums tiek pārtraukts Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājam ir pienākums maksāt Pasūtītājam līgumsodu 10 % apmērā no Līguma summas.

- Nobeiguma nosacījumi

  - Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu interpretācijai.

  - Pusēm ir jāinformē vienai otra nedēļas laikā par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, norēķinu rekvizītu un tml.) maiņu rakstiski, apstiprinot ar Pasūtītāja parakstu.

  - Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar Līguma izpildi, Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā. Gadījumā, ja 20 (divdesmit) dienu laikā sarunu ceļā strīds netiks atrisināts, Puses vienojas strīdus risināt Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

  - Līgums sastādīts latviešu valodā, divos eksemplāros. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja.

  - Visos citos jautājumos, ko neregulē Līguma noteikumi, Puses piemēro spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumus.

  - Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs, nozīme un sekas, tie atzīst Līgumu par pareizu, savstarpēji izdevīgu un labprātīgi vēlas to pildīt.

  - Līgumam pievienoti šādi pielikumi:

    - Tehniskā un Finanšu piedāvājuma kopija			– 1.pielikums;

    - Tehniskās specifikācijas kopija				– 2.pielikums;

    - Iepirkuma sarakste						– 3.pielikums;

    - Preču nodošanas – pieņemšanas akta veidlapa		– 4.pielikums.

- Pušu pārstāvji

  - No Pasūtītāja puses: (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts)

  - No Izpildītāja puses: (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts)

- Pušu rekvizīti

| Pasūtītājs: |  | Izpildītājs: |
| --- | --- | --- |

2015.gada __.________

Līguma Nr. ________

4.pielikums

Preces nodošanas – pieņemšanas akta veidlapa

201_. gada ___. ____ līgumam Nr. _______

______vieta

2015.gada __.____________

Saskaņā ar ____________________ līgumu Nr. ___________ (turpmāk– Līgums) par pētnieciskās aparatūras un aprīkojumu (turpmāk – Preces) piegādi un uzstādīšanu, atbilstoši iepirkuma _______________________________________________ rezultātiem (projekts – ____________________________________________________________________________________, Vienošanās Nr._______________________________________________________________), piedaloties:

<pasūtītāja nosaukums, reģ.Nr.>, tās pārstāvja __________________ personā, kura rīkojas saskaņā ar Līguma ___ punktiem, turpmāk tekstā saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un

_________________, reģ. nr. ____________ _________________personā, turpmāk – saukts Izpildītājs, no otras puses, tiek sagatavots šādas nodošanas – pieņemšanas akts.

Nodošanas – pieņemšanas akts sagatavots par to, ka:

Izpildītājs, atbilstoši Līgumam, nodod un Pasūtītājs pieņem šādas Preces (__. iepirkuma priekšmeta daļa) –____________________________, kurā ietilpst:___________________

| Preces nosaukums | Modelis/ ražotājs | Daudzums |
| --- | --- | --- |

- Izpildītājs Preces kopā ar to uzglabāšanas noteikumiem un lietošanas instrukcijām latviešu/angļu/krievu valodā ir piegādājis šādā Pasūtītāja noteiktajā adresē -________________, Rīgā.

- Nodošanas- pieņemšanas aktam ir pievienota Preču piegādes apliecinoša dokumenta - rēķina Nr._____________ kopija.

- Ar nodošanas – pieņemšanas akta abpusēju parakstīšanu Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka Līgumā noteiktās Preces piegādes ir veiktas Līgumā noteiktā apjomā, termiņā un pienācīgā kvalitātē.

- Pasūtītājam nav iebildumu par piegādāto Preču kvalitāti un Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildi.

- Kopējā Līguma summa par Līgumā noteikto Preču piegādi ir EUR ____________(ar vārdiem) bez  PVN.

- Izpildītājs (datums) ir veicis instruktāžu darbam ar Precēm un tās piederumiem šādam Pasūtītāja personālam:____________ (vārds, uzvārds); _____________(vārds, uzvārds); _____________(vārds, uzvārds).

Nodošanas – pieņemšanas akts par Līguma izpildi sagatavots uz _ lapām, 2 eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja.

| Pakalpojumu nodeva: IZPILDĪTĀJS Pārstāvis_________________/___________/ | Pakalpojumu pieņēma: PASŪTĪTĀJA Pārstāvis__________________/__________/ |
| --- | --- |