Latvijas Universitātes

ATKLĀTA KONKURSA

Zinātniskās iekārtas ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektam „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” un projektam „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība”

identifikācijas Nr. LU 2015/9_ERAF

NOLIKUMS

LU 2015/9_ERAF

Rīga, 2015.gads

SATURS

1.	Iepirkuma priekšmets	3

2.	Pasūtītājs	3

3.	Iepirkuma pretendenti	4

4.	Pieeja Iepirkuma dokumentiem un papildus informācijas sniegšana	5

5.	Iepirkuma termiņi	5

6.	Vispārīgie Iepirkuma izpildes un samaksas noteikumi	6

7.	Iepirkuma piedāvājuma dokumenti	6

8.	Piedāvājuma noformēšana	7

9.	Pieteikums	8

10.	Pārstāvības tiesības apliecinoši dokumenti	8

11.	Kvalifikācijas dokumenti	8

12.	Tehniskais piedāvājums	9

13.	Finanšu piedāvājums	9

14.	Piedāvājumu vērtēšanas secība	9

15.	Piedāvājumu noformējuma pārbaude	9

16.	Pārstāvības tiesību pārbaude	9

17.	Pretendentu kvalifikācijas pārbaude	10

18.	Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude un vērtēšana	10

19.	Finanšu piedāvājuma vērtēšana	10

20.	Informācijas pārbaude pirms lēmuma pieņemšanas	11

21.	Iepirkuma uzvarētāja noteikšana, rezultātu paziņošana, līguma slēgšana	12

22.	Komisijas tiesības un pienākumi	13

23.	Piegādātāja/ Pretendenta tiesības un pienākumi	13

24.	Pārējie noteikumi	14

1.pielikums – Pieteikuma veidlapa	15

2.pielikums – Tehniskā specifikācija	17

3.pielikums – Tehniskā piedāvājuma veidlapa	29

4.pielikums – Finanšu piedāvājuma veidlapa	44

5.pielikums – Līguma projekts	48

- Iepirkuma priekšmets

  - Atklāts konkurss „Zinātniskās  iekārtas ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektam „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” un projektam „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība”” id.Nr. LU 2015/9_ERAF (turpmāk – Iepirkums).

  - Iepirkuma priekšmets – saskaņā ar nolikuma pielikumu Nr.2 “Tehniskā specifikācijā” (turpmāk – Tehniskā specifikācija) (turpmāk – Prece). Precei jābūt jaunai, iepriekš nelietotai.

  - Iepirkums ir sadalīts daļās:

    - 1.daļa – Iekārta materiālu termisko raksturlielumu (siltuma ietilpība, temperatūrvadītspēja, siltuma vadītspēja) noteikšanai, izmantojot karstā diska tehnoloģiju (turpmāk – Prece Nr.1).

    - 2.daļa – Materiālu poru izmēru un to sadalījuma noteikšanas iekārta (porozimetrs) (turpmāk – Prece Nr.2).

    - 3.daļa – Termogravimetrijas un kalorimetrijas iekārta (turpmāk – Prece Nr.3).

    - 4.daļa – Gāzes-šķidruma hromatogrāfs ar masas spektrometrisko detekciju (turpmāk – Prece Nr.4).

  - Iepirkuma CPV kods:

    - 1.daļa 38400000-9 “Fizikālo rādītāju pārbaudes instrumenti”.

    - 2.daļa 38400000-9 “Fizikālo rādītāju pārbaudes instrumenti”.

    - 3.daļa 38430000-8 “Detektorierīces un analīzes ierīces”.

    - 4.daļa 38432200-4 „Hromatogrāfi”.

  - Iepirkums tiek veikts pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – PIL).

  - Iepirkums tiek finansēts:

    - 1.,2.,3.daļa no ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „ Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību " (vienošanās Nr. 2011/0060/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/007) finanšu līdzekļiem.

    - 4.daļa no ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „ Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība " (vienošanās Nr.2012/0001/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/005) finanšu līdzekļiem.

  - Piedāvājumu var iesniegt par katru Iepirkuma daļu atsevišķi.

- Pasūtītājs

  - Pasūtītājs ir Latvijas Universitāte (turpmāk - LU).

  - Pasūtītāja juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV - 1586, Latvija.

  - Pasūtītāja reģ. Nr. 3341000218, PVN reģ. Nr. LV90000076669.

  - Kontaktpersonas, kuras ir pilnvarotas sniegt organizatoriska rakstura informāciju:

    - Sandra Veikšāne, LU Lietvedības departamenta Juridiskās nodaļas juriste, tālr.: +371 67034345, fakss: +371 67034676,  e-pasts: sandra.veiksane@lu.lv.

- Iepirkuma pretendenti

  - Par pretendentu var būt fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas piedāvā tirgū piegādāt preces, t.i. piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu Iepirkumā, saskaņā ar Pasūtītāja prasībām (turpmāk – Pretendents).

  - Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā.

  - Pretendentam ir jābūt tiesībām piegādāt Tehniskajā specifikācijā minētās Preces Latvijas Republikas (turpmāk – LR) teritorijā.

  - Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – Piegādātāju apvienība), piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv Piegādātāju apvienību Iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjoms.

  - Pretendentam jābūt Preces piegādei nepieciešamiem resursiem un materiālām iespējām.

  - Pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams pēdējo trīs gadu laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas, nav atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

    - Kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana.

    - Krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana.

    - Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas.

    - Terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai.

  - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams pēdējo trīs gadu laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas, nav atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie ES dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi.

  - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams pēdējo 12 mēnešu laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas, nav atzīts par vainīgu:

    - Pārkāpumā, kas izpaužas kā personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu. 

    - Konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.**

  - Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu un Pretendents netiek likvidēts.**

  - Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā kādā no valstīm ES valūtā (turpmāk – eiro vai EUR) pārsniedz 150.00 EUR (viens simts piecdesmit eiro 0 centi). **

  - Nav citu apstākļu, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem liegtu Pretendenta dalību Iepirkumā.

- Pieeja Iepirkuma dokumentiem un papildus informācijas sniegšana

  - Iepirkuma dokumentus un papildus informāciju ieinteresētie piegādātāji var lejupielādēt elektroniskā formā LU mājas lapā www.lu.lv sadaļā „Uzņēmējiem”, apakšsadaļā “Iepirkumi”.

  - Lejupielādējot Iepirkuma nolikumu (turpmāk – Nolikums), ieinteresētais piegādātājs uzņemas atbildību sekot līdzi turpmākām izmaiņām Nolikumā, kā arī par iepirkuma komisijas (turpmāk – Komisija) sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiek publicētas LU interneta mājas lapā www.lu.lv sadaļā “Uzņēmējiem, apakšsadaļā “Iepirkumi”.

  - Pretendenti papildus informācijas pieprasījumus iesniedz rakstiski vai nu nosūtot Komisijai adresētu vēstuli pa pastu uz LU Lietvedības departaments, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, LV – 1050 vai uz faksa Nr.: + 371 67225039, vai elektroniski uz e-pastu iepirkums@lu.lv. Nosūtot vēstuli pa faksu vai elektroniski, tā jānosūta apstiprināšanai arī pa pastu (ja elektroniskam dokumentam ir drošs elektroniskais paraksts, apstiprināšana pa pastu nav nepieciešama) uz adresi: LU Lietvedības departaments, Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050. Ārpus LU noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas saņemti pa faksu vai elektroniski, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

  - Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta piegādātājam, kurš ir uzdevis jautājumu un vienlaikus ievieto šo informāciju LU mājas lapā: www.lu.lv sadaļā „Uzņēmējiem”, apakšsadaļā “Iepirkumi”.

  - Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildus informāciju, atbilde tiek sniegta PIL 30.pantā norādītajos termiņos.

- Iepirkuma termiņi

  - Iepirkuma piedāvājuma dokumenti (turpmāk – piedāvājuma dokumenti) Pretendentam ir jāiesniedz (jānogādā) slēgtā un aizzīmogotā iepakojumā LU Lietvedības departamenta Kancelejā, 136.telpā, 1.stāvā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā darba dienās no plkst. 9:00 – 16:30, līdz 2015.gada 21.maijam, plkst. 11.00.

  - Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2015.gada 21.maijā, plkst. 11:00, 240. telpā, 2. stāvā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā.

  - Piedāvājuma dokumentu oriģināls un divas apliecinātas kopijas jāiesniedz (jānogādā) vienā aizvērtā, aizzīmogotā un parakstītā aploksnē vai iesaiņojumā. Ja piedāvājums netiks noformēts atbilstoši augstāk minētajai prasībai, tas tiks atdots Pretendentam to nereģistrējot.

  - Pēc Nolikuma 5.1.punktā norādītā termiņa piedāvājumi netiks pieņemti. Piedāvājumus, kas saņemti pa pastu pēc 5.1.punktā norādītā termiņa, Komisija neatver un nosūta atpakaļ iesniedzējam. Ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu Nolikuma 5.1.punktā norādītajā termiņā.

  - Piedāvājuma papildinājumus, grozījumus vai atsaukumus var iesniegt līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām rakstiskā formā personīgi vai pasta sūtījumā LU Lietvedības departamenta Kancelejā, 136.telpā, 1.stāvā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, ievērojot Nolikuma 8.11.punkta noteikumus ar attiecīgu norādi „PAPILDINĀJUMS”, „GROZĪJUMI” vai „ATSAUKUMS”.

  - Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz Pretendenta atsauktā piedāvājuma tālāku līdzdalību Iepirkumā.

- Vispārīgie Iepirkuma izpildes un samaksas noteikumi

  - Iepirkuma apjoms - saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

  - Līguma izpildes termiņš:

    - 1.daļā - ne vairāk kā 70 (septiņdesmit) kalendārās dienas no līguma spēkā stāšanās dienas.

    - 2.daļā – ne vairāk kā 70 (septiņdesmit) kalendārās dienas no līguma spēkā stāšanās dienas.

    - 3.daļā – ne vairāk kā 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no līguma spēkā stāšanās dienas.

    - 4.daļā – ne vairāk kā 56 (piecdesmit sešas) kalendārās dienas no līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Pasūtītājs izmaksā priekšapmaksu 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas saskaņā ar Līguma projektā norādīto kārtību.

  - Preces Nr.1 piegādes adrese – Zeļļu iela 8, Rīga, Preces Nr.2 piegādes adrese – Zeļļu iela 8, Rīga, Preces Nr.3 piegādes adrese – Alberta iela 10 vai Jelgavas iela 1 (pirms piegādes veikšanas jāsaskaņo piegādes adrese), Rīga, Preces Nr. 4 piegādes adrese - Alberta iela 10, Rīga.

  - Nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas Preces trūkumu novēršanas vai apmaiņas maksimālais termiņš garantijas laikā - saskaņā ar Tehnisko specifikāciju:

  - Pretendenta piedāvātais garantijas termiņš Precei nedrīkst būt mazāks par Tehniskajā specifikācijā norādīto termiņu, kurš tiek rēķināts no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas. Pretendents var piedāvāt ilgāku garantijas termiņu ar labvēlīgākiem nosacījumiem.

  - Apmaksas noteikumi – saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumu “Līguma projekts” (turpmāk – Līguma projekts).

  - Līguma grozījumi iespējami saskaņā ar Līguma projekta noteikumiem.

  - Līgumu var noslēgt latviešu valodā ar tulkojumu angļu valodā. Līguma teksts latviešu valodā prevalē.

- Iepirkuma piedāvājuma dokumenti

  - Par piedalīšanos Iepirkumā Pretendenti paziņo ar piedāvājuma dokumentu iesniegšanu.

  - Jāiesniedz piedāvājuma dokumentu oriģināls un divas kopijas.

  - Piedāvājumā dokumenti jāsakārto šādā secībā:

    - Pieteikums (Nolikuma 1.pielikuma formā) (turpmāk – Pieteikums).

    - Pārstāvības tiesības apliecinoši dokumenti.

    - Kvalifikācijas dokumenti.

    - Tehniskais piedāvājums (Nolikuma 2.pielikuma formā) (turpmāk – Tehniskais piedāvājums).

    - Finanšu piedāvājums (Nolikuma 4.pielikuma formā) (turpmāk – Finanšu piedāvājums).

- Piedāvājuma noformēšana

  - Visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Piedāvājumu sagatavo atbilstoši 1999.gada 9.decembra likuma “Valsts valodas likums” nosacījumiem. Ja dokumentu oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam dokumentam jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

  - Piedāvājumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2010. gada 28. septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām, vienlaikus ņemot vērā PIL 33. panta septītās daļas regulējumu.

  - Piedāvājuma dokumentu lapām jābūt secīgi numurētām.

  - Piedāvājuma dokumenti un to kopijas ir jāiesniedz vienā iesaiņojumā, nodrošinot, ka tiem nevar piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu.

  - Piedāvājuma dokumentiem jābūt caurdurtiem un cauršūtiem ar izturīgu diegu vai auklu, cauršuvuma diega vai caurauklojuma auklas galus sasien mezglā, mezglu ar papīra uzlīmi pielīmē piedāvājuma dokumentu pēdējai lapai tās otrajā pusē neaprakstītajā daļā, piedāvājuma dokumentu pēdējās lapas otrajā pusē neaprakstītajā daļā vai uz papīra uzlīmes, ar kuru lapai piestiprināts cauršuvuma diega vai caurauklojuma auklas mezgls, izvieto apliecinājuma tekstu "Sanumurētas un cauršūtas [caurauklotas] X (XX) lapas", kur zīmes "X" vietā norāda ar cipariem, bet zīmes "XX" vietā – ar vārdiem rakstītu atbilstošu lapu skaitu, tekstu ar parakstu apliecina tā persona, kura sanumurēja un cauršuva (cauraukloja) piedāvājuma dokumentu lapas (parakstā iekļauj attiecīgās personas personisko parakstu, tā atšifrējumu un ziņas, kas ļauj nepārprotami identificēt šo personu), kā arī norāda datumu, parakstu izvieto tā, lai tas vienlaikus atrastos gan uz dokumenta atvasinājuma pēdējās lapas, gan uz papīra uzlīmes, ar kuru lapai piestiprināts cauršuvuma diega vai caurauklojuma auklas mezgls.

  - Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem un dzēsumiem.

  - Piedāvājuma sākumā ir jāievieto satura rādītājs. Ja piedāvājums iesniegts vairākos sējumos, satura rādītājs jāsastāda katram sējumam atsevišķi, pirmā sējuma satura rādītājā jānorāda sējumu skaits un lapu skaits katrā sējumā.

  - Ja piedāvājums vai atsevišķas tā daļas satur komercnoslēpumu, piedāvājuma lapām, kuras satur šāda rakstura informāciju, ir jābūt ar atzīmi „Komercnoslēpums”, izņemot PIL noteiktos gadījumus.

  - Uz piedāvājuma oriģināla titullapas ir jābūt norādei „ORIĢINĀLS”, bet uz piedāvājuma kopiju titullapām jābūt norādei „KOPIJA”.

  - Piedāvājuma sākumā jāietver titullapa ar Pretendenta nosaukumu, adresi, reģistrācijas vietu, numuru, un Iepirkuma nosaukumu.

  - Uz aploksnes (iesaiņojuma) jānorāda šāda informācija:

    - Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese.

    - Pretendenta nosaukums, adrese, tālruņa Nr.

    - Norāde Zinātniskās iekārtas ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektam „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” un projektam „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība”.

    - Identifikācijas Nr.: LU 2015/9_ERAF.

    - Neatvērt līdz 2015.gada 21.maijam plkst. 11.00.

- Pieteikums

  - Piedāvājuma dokumentiem jāietver oriģināls Pieteikums (aizpildīts Nolikuma 1.pielikums).

  - Pieteikuma oriģināls ir jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja Pretendents ir Piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav noteiktas pārstāvības tiesības, Pieteikuma oriģināls ir jāparaksta katras personas, kas iekļauta Piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām.

- Pārstāvības tiesības apliecinoši dokumenti

  - Lai Komisija gūtu pārliecību par Pretendenta pārstāvības tiesībām, Pretendentam jāiesniedz spēkā esoša LR Uzņēmumu reģistra izziņa (oriģināls vai 28.09.2010. MK noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā apliecināta kopija (turpmāk – apliecināta kopija), kurā ir uzrādītas Pretendenta personas ar pārstāvības tiesībām un pārstāvības apjoms (norāde, vai persona/-as ir tiesīga pārstāvēt atsevišķi vai kopā ar citu personu/-ām).

  - Ja Pieteikumu paraksta persona, kura atšķiras no LR Uzņēmuma reģistra izziņā norādītās, jāiesniedz Nolikuma 10.1.punktā minētā izziņa un LR Uzņēmumu reģistra izziņā norādītās Pretendenta personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu un/vai līgumu.

  - Ārvalstu pretendenti ir tiesīgi iesniegt no 10.1.punktā noteiktā dokumenta atšķirīgu informāciju, ja to izsniegusi attiecīga ārvalstu institūcija, iestāde vai persona, kas saskaņā ar Pretendenta reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem ir tiesīga to darīt. Ja Pretendenta reģistrācijas valsts normatīvie akti neparedz Nolikuma 10.1.punktā minētā dokumenta izsniegšanu, Pretendentam jāiesniedz apliecinājums vai paskaidrojums, sniedzot Nolikuma 10.1.punktā pieprasīto informāciju.

  - Ja Pretendents ir Piegādātāju apvienība, Pretendentam jāiesniedz 10.1.punktā norādītais dokuments par katru personu, kas iekļauta Piegādātāju apvienībā.

  - Ja Pretendents piesaista personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās (turpmāk – Kvalificēta persona) Pretendentam jāiesniedz 10.1.punktā norādītais dokuments par katru Kvalificēto personu.

- Kvalifikācijas dokumenti

  - Ja Pretendents piesaista Kvalificētu personu, lai apliecinātu kvalifikācijas prasības, Pretendents iesniedz piekrišanas raksta oriģinālu, kas apliecina Kvalificētās personas gatavību izpildīt Iepirkuma rezultātā slēdzamā līguma noteikumus. Piekrišanas raksts jāparaksta Kvalificētās personas pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Gadījumā, ja piekrišanas rakstu paraksta pilnvarota persona, jāiesniedz personas ar pārstāvības tiesībām izsniegta pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piekrišanas rakstu.

- Tehniskais piedāvājums

  - Pretendents iesniedz izvērstu piedāvātās preces aprakstu, aizpildot Nolikuma 3.pielikumā pievienoto veidlapu (Tehniskais piedāvājums), kas atbilst Tehniskajā specifikācijā noteiktām Pasūtītāja prasībām, tajā skaitā norādot:

    - Preces piegādes termiņu.

    - Nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas Preces trūkumu novēršanas vai apmaiņas termiņu garantijas laikā.

    - Citas prasības, kas minētas Tehniskajā specifikācijā.

  - Tehniskais piedāvājums Pretendentam ir jāparaksta, norādot vārdu, uzvārdu, amatu un datumu.

- Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājums jāiesniedz, aizpildot Nolikuma 4.pielikuma formu.

  - Finanšu piedāvājums jāiesniedz par par visu Iepirkumu vai Iepirkuma daļu (daļām). Vienā Finanšu piedāvājumā nedrīkst būt vairāki varianti. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

  - Visas Finanšu piedāvājuma cenas jānorāda eiro valūtā. Finanšu piedāvājuma cenā ir jāiekļauj:

    - Preces vērtība ieskaitot jebkādas papildus iekārtas un aprīkojumus.

    - Preces transportēšanas, piegādes izmaksas līdz Nolikuma 6.4.punktā norādītajai Preces piegādesadresei.

    - Preces uzstādīšanas izmaksas.

    - Apmācības izmaksas.

    - Visi valsts un pašvaldības noteiktie nodokļi un nodevas bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN).

  - Piedāvājuma cenas ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

- Piedāvājumu vērtēšanas secība

  - Piedāvājumu vērtēšana notiks šādos posmos, vērtējot iesniegtos piedāvājumus katrā Iepirkuma daļā atsevišķi:

    - Piedāvājumu noformējuma pārbaude: tiek pārbaudīta piedāvājumu noformējuma atbilstība Nolikuma prasībām.

    - Piedāvājumu parakstījušās personas pārstāvības tiesību pārbaude.

    - Kvalifikācijas pārbaude: tiek noskaidrota Pretendentu atbilstība Nolikuma nosacījumiem pēc Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem.

    - Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude Tehniskās specifikācijas nosacījumiem.

    - Finanšu piedāvājuma vērtēšana: tiek labotas piedāvājuma aritmētiskās kļūdas un noteikts piedāvājums ar viszemāko cenu.

- Piedāvājumu noformējuma pārbaude

  - Tiek pārbaudīta piedāvājumu noformējuma atbilstība Nolikuma prasībām.

  - Ja tiek konstatētas pretrunas starp Pretendenta iesniegto piedāvājuma oriģinālu un piedāvājuma kopijām, tiek vērtēts piedāvājuma oriģināls.

- Pārstāvības tiesību pārbaude

  - Komisija pārliecinās, vai Pieteikumu ir parakstījusi persona ar pārstāvības tiesībām.

  - Ja Pieteikumu nav parakstījusi persona ar pārstāvības tiesībām, Komisija pieņem lēmumu piedāvājumu neizskatīt.

- Pretendentu kvalifikācijas pārbaude

  - Komisija veic Pretendentu kvalifikācijas pārbaudi.

  - Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkumā, un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka:

    - Pretendents nav iekļāvis Pieteikumā pieprasīto informāciju vai iekļautā informācija neatbilst Nolikuma prasībām.

    - Kvalifikācijas dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikuma 11.punkta prasībām vai to saturs neatbilst Nolikuma 11.punkta prasībām, vai Pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā nav sniedzis Komisijas pieprasīto precizējošo informāciju Komisijas noteiktajā termiņā.

    - Pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 3.punkta prasībām.

    - Pretendents (vai Kvalificētā persona, ja ir piesaistīta) neatbilst kādai no Nolikuma 3.punkta1 vai 11.punkta prasībām, pamatojoties uz informāciju, ko Komisija ieguvusi Pretendenta piedāvājumā sniegtās informācijas pārbaudes vai precizēšanas rezultātā.

  - Ja Pretendents ir Piegādātāju apvienība, Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkumā, ja Komisija konstatē, ka Pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 3.punkta1 prasībām vai uz kādu no personām, kas iekļauta Piegādātāju apvienībā, attiecas kāds no 17.2.1., 17.2.2., 17.2.4.punktos minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.

  - , Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkumā, ja Komisija konstatē, ka uz piesaistīto Kvalificēto personu attiecas kāds no 17.2.2. un 17.2.4.punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.

- Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude un vērtēšana

  - Pēc kvalifikācijas pārbaudes, komisija veic pārbaudi izturējušo Pretendentu Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un vērtēšanu.

  - Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkumā, un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka:

    - Pretendents nav iesniedzis Nolikuma 12.punktā minētos Tehniskā piedāvājuma dokumentus.

    - Tehniskā piedāvājuma dokumenti neatbilst Nolikumam un/vai Tehniskajai specifikācijai.

    - Piedāvājuma Pieteikums vai Tehniskais piedāvājums nav iesniegts atbilstoši Nolikuma prasībām vai to saturs neatbilst Nolikuma prasībām.

    - Piedāvājums nav iesniegts par pilnu Iepirkuma priekšmeta vai daļas apjomu un/vai ir iesniegti vairāki piedāvājuma varianti.

- Finanšu piedāvājuma vērtēšana

  - Pēc Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudes Komisija veic Tehniskoa piedāvājumu atbilstības pārbaudi izturējušo Pretendentu Finanšu piedāvājuma vērtēšanu.

  - Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Finanšu piedāvājumā. Vērtējot Finanšu piedāvājumu, Komisija rīkojas saskaņā ar PIL noteikumiem.

  - Nolikuma prasībām atbilstošie piedāvājumi tiek salīdzināti pēc kopējās piedāvājuma cenas (cena kopā EUR bez PVN).

  - Komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums un rīkojas saskaņā ar PIL 48.panta noteikumiem.

  - Komisija par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atzīst Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.

- Informācijas pārbaude pirms lēmuma pieņemšanas

  - Lai pārbaudītu, vai Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības Iepirkumā PIL 39.¹panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā likuma panta pirmajā daļā minētā persona sodīta Latvijā, kā arī attiecīgā likuma panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minēto faktu dēļ, Pasūtītājs, izmantojot MK noteikto informācijas sistēmu, MK noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

    - Par PIL 39.¹panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem – no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra. Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta un citu šā panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu.

    - Par PIL 39.¹panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem faktiem – no LR Uzņēmumu reģistra.

    - Par PIL 39.¹panta pirmās daļas 5.punktā minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta un citu šā panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu.

  - Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, ir Piegādātāju apvienība, Komisija Nolikuma 20.1.punktā minēto informāciju pārbauda par katru Piegādātāju apvienības biedru.

  - Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, ir piesaistījis Kvalificētu personu, Komisija Nolikuma 20.1.punktā minēto informāciju pārbauda vai arī pieprasa iesniegt par katru piesaistīto personu.

  - Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, ir reģistrēts ārvalstīs, Komisija papildus pieprasa tam iesniegt (izņemot PIL 39.1panta vienpadsmitajā daļā minētajā gadījumā) attiecīgās ārvalstu kompetentās institūcijas izziņas, kas apliecina, ka:

    - Uz Pretendentu neattiecas PIL 39.1 panta pirmās daļas 1., 2., 3.punktā minētie izslēgšanas noteikumi.

    - Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbības nav apturēta.

    - Pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, t.sk. valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150.00 EUR (viens simts piecdesmit eiro 0 centi).

  - Nolikuma 20.4.punktā minētajām izziņām jābūt izsniegtām ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms izziņas iesniegšanas dienas Pasūtītājam.

  - Ja Komisija konstatē, ka Pretendentam (vai kādam no Piegādātāju apvienības biedriem, vai Kvalificētai personai) ir nodokļu parāds, tā rakstveidā par to informē Pretendentu un nosaka termiņu 10 darbdienas pēc informācijas nosūtīšanas dienas iesniegt attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātas izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc Pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, t.sk. valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150.00 EUR (viens simts piecedesmit eiro 0 centi).

  - Termiņu dokumentu iesniegšanai Komisija nosaka ne īsāku par 10 (desmit) darbdienām.

  - Ja Pretendents Komisijas noteiktajā termiņā neiesniedz dokumentus saskaņā ar 20.4.un/vai 20.6. punktu, vai Pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 3.6., 3.7., 3.8., 3.9. vai 3.10.punkta prasībām, tas tiek izslēgts no turpmākas dalības Iepirkumā.

- Iepirkuma uzvarētāja noteikšana, rezultātu paziņošana, līguma slēgšana

  - Komisija pieņem lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Pretendentam, kurš atbilst Nolikuma prasībām.

  - Visi Pretendenti tiek rakstveidā informēti par Iepirkuma rezultātiem 3 (trīs) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

  - Pasūtītājs slēdz ar Iepirkuma uzvarētāju rakstisku līgumu, ko izstrādājis Pasūtītājs, saskaņā ar PIL un citiem normatīvajiem aktiem. Iepirkuma līgums tiek sagatavots pamatojoties uz Komisijas lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Līguma projektu un Iepirkuma uzvarētāja piedāvājumu.

  - Pasūtītājs slēdz ar Iepirkuma uzvarētāju rakstisku iepirkuma līgumu, ko izstrādājis Pasūtītājs, saskaņā ar PIL un citiem normatīviem aktiem ne ātrāk kā nākamajā darba dienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, kas noteikts PIL 67.panta piektajā daļā. Iepirkuma līgums tiek sagatavots, pamatojoties uz Komisijas lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Nolikumam pievienoto līguma projektu (Nolikuma 5.pielikums) un Iepirkuma uzvarētāja piedāvājumu.

  - Iepirkuma uzvarētājam līgums jāparaksta 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt līgumu izsūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā uzvarētājs neparaksta līgumu un Pasūtītājs līgumu nesaņem, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt līgumu, kā rezultātā Komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš atbilst Nolikuma prasībām un ir iesniedzis lētāko piedāvājumu.

  - Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Piegādātāju apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu, reģistrē personālsabiedrību LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai citā atbilstošā ārvalsts reģistrā, ja personālsabiedrība nav reģistrēta iepriekš, saskaņā ar piedāvājumā norādīto atbildības apjomu, un veic visas nepieciešamās darbības, lai iegūtu tiesisko statusu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām komercdarbības veikšanai.

  - Līgums ar Piegādātāju apvienību tiek slēgts pēc Komersanta reģistrācijas iesniegšanas Pasūtītājam. Ja 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas personālsabiedrība netiek reģistrēta un minētie dokumenti netiek iesniegti, tas tiek uzskatīts par Pretendenta (Piegādātāju apvienības) atteikumu slēgt līgumu, kā rezultātā Komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš atbilst Nolikuma prasībām un ir iesniedzis lētāko piedāvājumu.

- Komisijas tiesības un pienākumi

  - Komisija ir izveidota ar LU 2015.gada 12.februāra rīkojumu Nr.1/50 un darbojas saskaņā ar PIL un Nolikumu.

  - Komisija ir lemttiesīga, ja Komisijas sēdēs piedalās vismaz 2/3 (divas trešdaļas) no Komisijas locekļiem.

  - Komisijas sēdes tiek protokolētas.

  - Piedāvājuma noformējuma pārbaudi, pārstāvības tiesību pārbaudi, kvalifikācijas pārbaudi, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi, finanšu piedāvājuma pārbaudi un vērtēšanu Komisija veic slēgtās sēdēs.

  - Komisijai ir tiesības:

    - Rakstiski pieprasīt precizēt iesniegto informāciju un detalizētus paskaidrojumus, nosakot papildus iesniedzamās informācijas iesniegšanas termiņu un vietu.

    - Pārbaudīt Pretendenta sniegto ziņu patiesumu.

    - Pieaicināt tās darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām. Eksperts dod rakstisku vērtējumu. Vērtējumu pievieno Komisijas sēdes protokolam. Eksperta vērtējums nav saistošs Komisijai.

    - Pieprasīt no Pretendenta informāciju par piedāvāto izmaksu veidošanās mehānismu.

    - Noraidīt:

      - Pretendenta piedāvājumu, ja tas nav iesniegts atbilstoši Nolikuma prasībām vai tā saturs neatbilst Nolikuma prasībām, vai Pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju sava piedāvājuma novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā, nav sniedzis Komisijas pieprasīto precizējošo informāciju Komisijas noteiktajā termiņā.

      - Nepamatoti lētu piedāvājumu.

      - Pretendenta piedāvājumu, ja Pretendents maina piedāvājumā norādīto informāciju jebkurā piedāvājuma vērtēšanas posmā.

    - Veikt citas darbības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Nolikumu.

    - Komisijas pienākumi:

      - Izskatīt Pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kuri iesniegti piedāvājumu iesniegšanas termiņā.

      - Pieņemt lēmumu par Iepirkuma rezultātiem.

      - Veikt citas darbības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Nolikumu.

- Piegādātāja/ Pretendenta tiesības un pienākumi

  - Piegādātāja / Pretendenta tiesības:

    - Laikus pieprasīt Komisijai papildu informāciju par Nolikumu, iesniedzot rakstisku pieprasījumu.

    - Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu.

    - Veikt citas darbības, saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Nolikumu.

    - Apstrīdēt Komisijas pieņemto lēmumu PIL noteiktā kārtībā.

  - Piegādātāja / Pretendenta pienākumi:

    - Sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Nolikumā, kā arī Komisijas sniegtajām atbildēm uz jautājumiem, kas tiks publicētas LU mājas lapā sadaļā “Uzņēmējiem”, apakš sadaļā “Iepirkumi”.

    - Komisijas norādītajā termiņā, par piedāvājumu sniegt rakstveida atbildes un paskaidrojumus uz Komisijas uzdotajiem jautājumiem.

    - Pēc Komisijas pieprasījuma, Komisijas norādītajā termiņā, rakstveidā sniegt informāciju par piedāvājuma cenas veidošanās mehānismu.

    - Pretendents līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus Nolikumā minētos noteikumus.

    - Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Nolikumu.

- Pārējie noteikumi

  - Komisija un piegādātājs/ Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski. Mutvārdos sniegtā informācija Iepirkuma procedūras ietvaros nav saistoša.

  - Visi izdevumi, kas saistīti ar Iepirkuma piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, jāsedz Pretendentam.

  - Līgums ar izvēlēto Pretendentu tiks slēgts gadījumā, ja Pretendenta finanšu piedāvājums nepārsniegs Pasūtītājam pieejamo finansējuma apjomu.

  - Līgumu sagatavo Pasūtītājs atbilstoši 1999.gada 9.decembra likuma “Valsts valodas likums” nosacījumiem.. Ja līgums ar ārvalstu piegādātāju tiek noslēgts divās valodās, teksta tulkojuma šaubu gadījumā, prioritārs ir uzskatāms teksts latviešu valodā.

  - Nolikums sastādīts latviešu valodā pavisam kopā uz 56 (piecdesmit sešām) lapām, kam pievienoti šādi pielikumi:

    - 1.pielikums – Pieteikuma veidlapa uz 2 (divām) lapām.

    - 2.pielikums – Tehniskā specifikācija uz 12 (divpadsmit) lapām.

    - 3.pielikums – Tehniskā piedāvājuma veidlapas uz 15 (piecpadsmit) lapām.

    - 4.pielikums – Finanšu piedāvājums (veidlapa) uz 4 (četrām) lapām.

    - 5.pielikums - Līguma projekts uz 9 (deviņām) lapām.

Iepirkuma komisijas

priekšsēdētājs:		I.Muižnieks

/paraksts/

AIZPILDA PRETENDENTs

1.pielikums

LU iepirkuma

Zinātniskās iekārtas ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektam „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” un projektam „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība”

(id. Nr. LU 2015/9_ERAF)

Nolikumam

- 1.pielikums – Pieteikuma veidlapa

PIETEIKUMS

dalībai atklātā konkursā

Zinātniskās iekārtas ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektam „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” un projektam „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība” (id. Nr. LU 2015/9_ERAF)

- Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkumā:

  - Pretendenta nosaukums:

  - Reģistrācijas datums Komercreģistrā:

  - Reģistrācijas Nr.:

  - Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

  - Juridiskā adrese:

  - Faktiskā adrese:

  - Kontaktpersona:

  - Tālruņa Nr.:

  - Faksa Nr.:

  - E-pasta adrese:

  - Banka:

  - Bankas kods:

  - Konta numurs bankā:

- Ja pretendents ir piegādātāju apvienība:

  - personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese):

  - katras personas atbildības apjoms:

- Ja pretendents ir piesaistījis apakšuzņēmējus:

  - apakšuzņēmēja nosaukums, reģ.Nr., juridiskā adrese:

  - apakšuzņēmējam nododamās līguma daļas apjoms procentos:

- Pretendents apliecina, ka:

  - Pretendents vēlas piedalīties atklātā konkursā “Zinātniskās iekārtas ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektam „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” un projektam „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība”” (id. Nr. LU 2015/9_ERAF).

  - Attiecībā uz pretendentu nav iestājies neviens no Publisko iepirkumu likuma 39.1pantā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem un nav tādu apstākļu, kuri pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma noteikumiem.

  - Piedāvājums atbilst nolikumam, tajā skaitā tehniskajai specifikācijai.

  - Pretendentam ir tiesības piegādāt Iepirkuma tehniskajā specifikācijā minētās preces Latvijas Republikas teritorijā.

  - Pretendentam ir nepieciešamie resursi un materiālās iespējas preču piegādei.

  - Pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

  - Piekrīt Iepirkuma nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem.

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Piedāvājuma kopējais lapu skaits: ____ (________________) lapas

Pretendents:

| (vārds, uzvārds) |  | (amats) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (datums) |  |  |  |  |

2.pielikums

Zinātniskās iekārtas ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektam „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” un projektam „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība”

(id. Nr. LU 2015/9_ERAF)

Nolikumam

- 2.pielikums – Tehniskā specifikācija

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1.daļa

Iekārta materiālu termisko raksturlielumu (siltuma ietilpība, temperatūrvadītspēja, siltuma vadītspēja) noteikšanai, izmantojot karstā diska tehnoloģiju

Mērķis: Siltumvadītspējas un temperatūrvadītspējas mērīšanai vienam paraugam.

CPV kods: 38400000-9

| Prece | Pasūtītāja prasības* | Skaits |
| --- | --- | --- |
| 1.Iekārta materiālu termisko raksturlielumu (siltuma ietilpība, temperatūrvadītspēja, siltuma vadītspēja) noteikšanai, izmantojot karstā diska tehnoloģiju, t. sk., |  | 1 gab. |
| - Vispārīgās prasības: | - Metode: pārveidots mainīgs plaknes siltuma avots (Transient plane Source). - Metodes standarts: ASTM WK43689 vai ekvivalents. - Paredzēta cietu vielu, pastas, pulvera, šķidrumu paraugu termisko raksturlielumu noteikšanai. - Parauga sagatavošana nav nepieciešama. - Iekārtas kalibrācija nav nepieciešama. - Viena testa raksturīgais laiks: ne vairāk par 5 sekundēm. - Iekārtas pieslēgums elektrotīklam: 110-230 VAC, 50-60Hz. |  |
| - Izmēri/dimensijas/svars: | - Iekārtas izmēri: nepārsniedz 60×60×60 cm - Svars: nepārsniedz 30kg - Minimālais parauga lielums (diametrs) nedrīkst pārsniegt 17 mm. - Maksimālā parauga lielumam (diametram) nav nekādu ierobežojumu (neizmantojot termisko kameru). - Minimālais parauga biezums nepārsniedz 0.5 mm. - Maksimālā parauga biezumam ierobežojumu nav (neizmantojot termisko kameru). |  |
| - Temperatūras, relatīvā mitruma un siltumvadītspējas diapazoni: | - Temperatūras diapazons: vismaz -50°C līdz +200°C. - Pieļaujamais relatīvais mitrums: vismaz līdz 95% bez kondensācijas. - Siltumvadītspējas diapazons: vismaz no 0 … 220 W/m·K. |  |
| - Prasības sensora uzbūvei: | - Sensora pamatne: alumīnijs/cirkonijs vai ekvivalents metāls. - Sensora elements: platīns/platīna sakausējums vai ekvivalents metāls/ metāla sakausējums. - Sensora apvalks: 304/316 nerūsējošais tērauds vai līdzvērtīgs metāls. |  |
| - Mērījumu atkārtojamība un precizitāte: | - Rezultātu atkārtojamība (precision): 1% vai labāka. - Precizitāte (accuracy): 5% vai labāka. |  |
| - Datu apstrādes programmatūra: | - Nodrošināt datu/parametru uzdošanu un iespēju noteikt vismaz temperatūras vadītspēju, siltuma ietilpību un siltumvadītspēju. - Paredzēt iespēju eksportēt datus uz citām datu apstrādes programmām (t. sk. Excel). - Ir jābūt uzstādītai uz komplektā ietilpstošā vadības datora. |  |
| - Termiskā testa kamera: | - Jānodrošina iespēja izmantot tajā p. 1.4. minēto sensoru. |  |
| - Darba režīms: | - Uzturētās temperatūras diapazons: vismaz -50°C līdz +200°C. |  |
| - Citi nosacījumi: | - Sagatavošanas laiks līdz 200°C no istabas temperatūras: 100 min vai mazāks. - Temperatūras kontroles iespēja: ±0.3°C vai labāka. - Apvalks: tvaiku necaurlaidīgs. - Datu pieslēgums: RS485 vai līdzvērtīgs, kas nodrošina pilnvērtīgu darbu uz vadības datora uzstādīto datu apstrādes programmatūru. - Kontrolieris: viena kanāla kontrolieris ar vismaz 1 universālo RTD vai līdzvērtīgu ieeju, vismaz 4 digitālām ieejām, vismaz 2 laika proporcionālām kontroles izejām, vismaz 2 trauksmes izejām un vismaz 8 ciparu notikumu izejām. |  |
| - Dilatometrijas modulis: | Modulis parauga izplešanās/saraušanās īpašību noteikšanai kontrolējamā temperatūrā: - Temperatūras diapazons: no istabas temperatūras līdz 1550°C vai lielāks; - Temperatūras izšķirtspēja 0,2°C vai labāka; - Atmosfēras: vismaz gaiss un vakuums; - Parauga izmēri: vismaz 10…50 mm, maksimālais diametrs vismaz 12 mm; - Temperatūras paaugstināšanas ātrums: vismaz 30°C minūtē. |  |
| - Vadības dators: | Portatīvais dators ar atbilstošu operācijsistēmu un uzstādīto datu apstrādei programmatūru: - Ekrāna izmērs: vismaz 17´´; - Ekrāna izšķirtspēja: vismaz 1920×1080 pikseļi; - Operatīvā atmiņa: vismaz 8 GB; - Takts frekvence: vismaz 2.0 GHz; - Cietais disks: vismaz 500 GB; - Pieslēgvietas/savienojumi: vismaz RJ-45, WiFi, USB 3.0; - Iebūvēts CD/DVD lasītājs; - Svars ne vairāk kā 3,5 kg; - Bezvadu pele. |  |
| 1.10. Uzstādīšana un apmācība: | Piegādātājs veic iekārtas uzstādīšanu un tās darbības pārbaudi, kā arī nodrošina 2 cilvēku teorētisko un praktisko apmācību darbam ar iekārtu un programmatūru ar kopējo ilgumu līdz 16 stundām. |  |
| 1.11.Garantija | Ne mazāk par 24 mēnešiem; 'on - site' garantija**. Nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas Preces trūkumu novēršana vai apmaiņa garantijas laikā tiek nodrošināta 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no akta par konstatētajām neatbilstībām sastādīšanas dienas. |  |
| 1.12. Līguma izpildes termiņš | 70 (septiņdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. |  |

*Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga numurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt Preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītajām prasībām.

** „On – site” nozīmē, ka Preces garantijas remonta veikšana notiek Preces atrašanās vietā, ja Preces atrašanās vietā remonta veikšana nav iespējama, Prece uz remonta laiku tiek nomainītas ar ekvivalentu  vai labāku.

2.daļa

Materiālu poru izmēru un to sadalījuma noteikšanas iekārta (porozimetrs)

Mērķis: Automātiska iekārta būvmateriālu un konstrukcijas paraugu porainības, poru izmēra, poru tilpuma sadalījuma, tilpummasas un šķietamā blīvuma noteikšanai ar dzīvsudraba iespiešanas/izspiešanas metodi atkarībā no pieliktā spiediena.

CPV kods: 38400000-9

| Prece | Pasūtītāja prasības* | Skaits |
| --- | --- | --- |
| 1.Materiālu poru izmēru un to sadalījuma noteikšanas iekārta (porozimetrs), t. sk., |  | 1 gab. |
| - Vispārīgās prasības: | - Kopējais darba staciju skaits un režīms: vismaz 3 neatkarīgas, ar iespēju manuāli un automātiski tās vadīt. - Iekārtas izpildījums: kompakts darba modulis ar iebūvēto stāvokļa ekrānu. - Ciklu atkārtojamība: iespēja automātiski atkārtot iespiešanas/izspiešanas ciklus materiālu histerēzes parādību pētīšanai. - Analīzes režīmi: pakāpeniska un automātiska skenēšana. - Iespiešanas/izspiešanas kontaktleņķis (saskaņā ar Vašburna vienādojumu): 140 ° vai ekvivalents. - Iekārtas izmēri: nepārsniedz 55×70×80 cm (platums×dziļums×augstums). - Iekārtas svars: nepārsniedz 200 kg. - Iekārtas pieslēgums elektrotīklam: 110-230 VAC, 50-60 Hz, ne vairāk par 1000 VA. |  |
| - Zemā spiediena darba stacijas: | - Pielietojums: paraugu šūnu uzpildīšana un iespiešanās/izspiešanās mērījumi. - Skaits: vismaz 2. - Spiediena robežas: vismaz 0,02…3,44 bar (0,23…50 psia). - Spiediena izmaiņas ātrums: 0,3 psia/s vai labāks. |  |
| - Augstā spiediena darba stacijas: | - Nepārtrauktā skenēšana un pakāpeniskā uzturēšana paaugstinātā spiedienā. - Skaits: vismaz 1. - Spiediena robežas: vismaz 1,4…2275 bar (20…33000 psia). - Spiediena izmaiņas ātrums: 350 psia/s vai labāks ar iespēju to automātiski regulēt. |  |
| - Drošības sistēma: | - Slazds: iebūvēts aukstuma slazds ar atgaisošanas moduli, kas novērš dzīvsudraba tvaiku iespēju nokļūt vakuuma sūknī un laboratorijas vidē. - Stopkrāns: iebūvēts manuālais avārijas stopkrāns priekšpusē, kas ātri pārtrauc automātisko darbību. - Aizsardzība pret dzīvsudraba tvaiku iekļūšanu telpā: motorizēta dzīvsudraba tvaiku ventilācijas sistēma un filtrēšanas ierīce ar aktīvo ogli. Komplektā jāiekļauj vismaz 3 maināmie filtri. |  |
| - Iekārtas darbība: | - Analīzes laiks: ne vairāk kā 10 minūtes. - Līdzsvara iestāšanās laiks: maināms robežās vismaz no 1 līdz 21600 s. - Eļļas kontūrs: iebūvēta iespēja recirkulēt un filtrēt eļļu. - Paraugu šūna: iespēja automātiski uzpildīt to ar dzīvsudrabu. - Datu izšķirtspēja: līdz 2000 punktiem vienam mērījumam. |  |
| - Analizējamo poru diametrs: | - Pie spiediena līdz 50 psia: vismaz 4,26…950 µm ar precizitāti 0,11% vai labāku. - Pie spiediena 20-3300 psia: vismaz 0,064…10,66 µm ar precizitāti 0,10% vai labāku. |  |
| - Komplektējošās detaļas: | - Vakuuma sūknis: - 2 pakāpju eļļas sūknis ar iebūvētu pretplūsmas vārstu; - sūknēšanas ātrums vismaz 3,2 m3/h (atbilstoši Pneurop 6602); - sasniedzamais vakuums – ne sliktāks par 2×10-3 mbar; - vismaz 3 gāzes balasta pozīcijas; - komplektā ar eļļas filtru un eļļas atgriešanas sistēmu; - 1-fāzes 50 Hz; 230 V; jauda ne vairāk par 450 W. - troksnis ne vairāk kā 48 dBA; - svars ne vairāk par 25 kg. - Gāzes regulators: noslēgts 2-pakāpju regulators, ar no nerūsējošā tērauda diafragmas regulatoriem atbilstoši 55 psia (3.8 bar) spiedienam. Komplektā ar nepieciešamajiem savienojumiem. - Darba šķidrums (dzīvsudrabs): darba šķīdums (trīskārši destilēts dzīvsudrabs) iekārtas darbības nodrošināšanai nepieciešamā daudzumā, vismaz 6,8 kg. Piegādātājs nodrošina iekārtas uzpildīšanu ar darba šķidrumu uzstādīšanas laikā, ievērojot visas drošības prasības darbam ar dzīvsudrabu. - Slāpeklis vai cits kriogēns: saspiestās gāzes balons piepildīts ar vismaz 20 l, lai nodrošinātu pilnvērtīgu iekārtas darbību. - Blīves: augstā spiediena blīvju komplekts (vismaz 2 komplekti). - Etalonparaugi: Rupjš SiO2 pulveris: - poru tilpums: vismaz 0,26 cm3/g; - daļiņu diametrs: vismaz 70 µm; - daudzums: vismaz 15 g; - īpašību dokumentācija. Al2O3 lodītes: - poru tilpums: vismaz 0,26 cm3/g; - daļiņu diametrs: vismaz 90 Å; - daudzums: vismaz 11 g; - īpašību dokumentācija. - Vidējās izšķirtspējas paraugu šūna: - analizējamā parauga tilpums: vismaz 3,2 ml; - iespiešanas tilpums: vismaz 0,5 ml; - tilpuma izšķirtspēja: vismaz 3×10-5 ml; - šūnas garums: vismaz 3,80 cm; - skaits: 2 gab. - Augstās izšķirtspējas paraugu šūna: - analizējamā parauga tilpums: vismaz 3,2 ml; - iespiešanas tilpums: vismaz 2,0 ml; - tilpuma izšķirtspēja: vismaz 9×10-5 ml; - šūnas garums: vismaz 3,80 cm; - skaits: 1 gab. - Lielo paraugu šūna ar augsto izšķirtspēju: - analizējamā parauga tilpums: vismaz 18 ml; - analizējamā parauga izmēri: vismaz 25×25mm; - iespiešanas tilpums: vismaz 4,0 ml; - tilpuma izšķirtspēja; vismaz 9×10-5 ml; - skaits: 2 gab. - Analītiskie (laboratorijas) svari ar blīvuma noteikšanas funkciju: - masas izšķirtspēja: 0,0001 g vai labāka; - svēršanas diapazons: 0.0001…200 g vai lielāks; - blīvuma izšķirtspēja: 0,0001 g/cm3 vai labāka; - iespēja mērīt cietus un šķidrus paraugus; - maksimālais parauga izmērs: ne lielāks par 10×7×3 cm. - iekārtas izmēri nepārsniedz 10×7×3 cm; - iekārtas svars nepārsniedz 6 kg; - komplektā ietilpst kalibrācijas paraugs. |  |
| - Vadības programmatūra un dators: | - Vadības programmatūras saderība: saderīga ar uz vadības datora uzstādīto operētājsistēmu. - Vadības programmatūras vispārējās iespējas: programmatūrai jānodrošina iespēja apstrādāt un iegūt mērījumu rezultātu pilno ainu, t. sk. jāsatur dzīvsudraba blīvuma kalkulators, tukšas šūnas atņemšanas iespēja, iespēja attēlot rezultātus dažādās mērvienībās (piem., Å, nm, µm) un maināmos mērogos. - Vadības programmatūras datu protokolēšanas iespējas: kopējā iespiešanās/izspiešanās, poru izmēri, poru izmēra sadalījums, porainība, poru formas, fraktālais izmērs, caurlaidība, izmēra sadalījums pēc Maijera-Stouvi un Smīta-Stermera modeļiem, blīvums u.c. Mērījumu rezultātu protokola sagatavošana pēc parauga un tā saglabāšana/izdruka. - Vadības programmatūras darbības iespējas: datoru vadāmā kalibrēšana; dzīvsudraba virsmas spraiguma un kontaktu leņķa parametru datu iestādīšana u.c. - Vadības dators: portatīvais dators ar atbilstošu operētājsistēmu un uzstādītu vadības un datu apstrādes programmatūru: - Ekrāna izmērs: vismaz 17”; - Ekrāna izšķirtspēja: vismaz 1920 x 1080 pikseļi; - Operatīvā atmiņa: vismaz 8 GB; - Takts frekvence: vismaz 2.0 GHz; - Cietais disks: vismaz 500 GB; - Pieslēgvietas/savienojumi: vismaz RJ-45, WiFi, USB 3.0; - Iebūvēs CD/DVD lasītājs; - Svars ne vairāk par 3,5 kg; - Bezvadu pele. |  |
| - Uzstādīšana un apmācība: | Piegādātājs veic iekārtas uzstādīšanu un tās darbības pārbaudi, kā arī nodrošina 2 cilvēku teorētisko un praktisko apmācību darbam ar iekārtu un programmatūru ar kopējo ilgumu līdz 16 stundām. |  |
| 1.10. Garantija | Ne mazāk par 24 mēnešiem; 'on - site' garantija**. Nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas Preces trūkumu novēršana vai apmaiņa garantijas laikā tiek nodrošināta 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no akta par konstatētajām neatbilstībām sastādīšanas dienas. |  |
| 1.11.Līguma izpildes termiņš | 70 (septiņdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. |  |

*Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga numurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt Preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītajām prasībām.

** „On – site” nozīmē, ka Preces garantijas remonta veikšana notiek Preces atrašanās vietā, ja Preces atrašanās vietā remonta veikšana nav iespējama, Prece uz remonta laiku tiek nomainītas ar ekvivalentu  vai labāku.

3.daļa

Termogravimetrijas un kalorimetrijas iekārta

Pirkuma mērķis: termogravimetrijas un kalorimetrijas iekārta ir paredzēta nogulumiežu un derīgo izrakteņu minerālā sastāva noskaidrošanai, pamatojoties uz ieža masas izmaiņām tā karsēšanas procesā.

CPV kods:  38430000-8

| N.p.k. | Prece | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sinhrona DSC/TGA sistēma (1 gab.) | Sinhrona diferenciāla skenējoša kalorimetra (DSC) un termogravimetriska analizatora (TGA) sistēma |
| 1.1. | Vispārējs raksturojums | nodrošina vienlaicīgu parauga masu izmaiņu (TGA) un patiesās diferenciālās siltumplūsmas (DSC) mērījumus. Iespējams neatkarīgi analizēt divus TGA paraugus vienlaicīgi. Sistēma nodrošina patiesu, kvantitatīvu DSC signālu, kas tiek mērīts kā starpība starp konkrēto paraugu un inerto references paraugu, kas abi ir pakļauti vienādai temperatūrai un atmosfēras videi. |
| 1.2. | Temperatūras diapazons | Vismaz diapazonā no istabas temperatūras līdz 1500C |
| 1.3. | Temperatūras atkārtojamība | 0.1C vai labāka, pamatojoties uz metāla standartiem |
| 1.4. | Termopāri | platīna/platīna-rodija (R tipa vai ekvivalenta tipa), tiek nodrošināta viegla termopāru nomaiņa (bez lodēšanas). Apkārt termopāru sensoriem ir pastiprināti keramiskie paraugu turētāji. |
| 1.5. | Sildīšanas ātrums | Vismaz līdz 100C/min (no istabas temp. līdz 1000C) un vismaz līdz 25C/min (no 1000C līdz 1500C), solis 0.01C/min |
| 1.6. | Sistēmas krāsns | Tiek nodrošināta automātiska dzesēšana ar piespiedu gaisa padevi, no 1500C līdz 50C mazāk nekā 30 min; automātiska krāsns pārvietošanās; krāsns savietojama ar iekārtām (masspektrometrs, FT-IR (Furjē infrasarkanās spektroskopijas) iekārta), kas nodrošina analīžu laikā izdalījušos gāzu analīzi. |
| 1.7. | DSC jūtība | 4 µW vai labāka |
| 1.8. | Kalorimetriskā noteiktība un precizitāte |  2% vai labāka, pamatojoties uz metāla standartiem |
| 1.9. | Datu ieguves diapazons | Vismaz diapazonā no 0.5 līdz 1000 sek./punktā |
| 1.10. | Svaru dizains | Horizontāli duālais svaru dizains, kas novērš diferenciālo svara zudumu starp diviem svariem |
| 1.11. | Svaru jūtība | ne sliktāka kā 0.1 g |
| 1.12. | Bāzes līnijas drifts | mazāks par 10 µg līdz 1000C un mazāks par 50 µg līdz 1500C |
| 1.13. | Maksimālais parauga daudzums | Vismaz 200 mg |
| 1.14. | Vakuums | 0.05 torr |
| 1.15. | Izplūdes gāzu sistēma | Digitāls duālais masas plūsmas kontrolieris nodrošina izplūdes gāzes plūsmas ātrumu kontroli, tās ieprogrammēšanu (līdz 1 L/min) un automatizētu izplūdes gāzu režīma pārslēgšanu. Svaru kameras tilpums mazāks par 0.75 L, kas samazina izplūdes gāzes daudzumu, un nodrošina pilnvērtīgu tās izvadi. Reaktīvas gāzes ieplūde tiek nodrošināta bez saskares ar iekārtas svaru sistēmu un elektroniku. |
| 1.16. | Kalibrācija | Automātiska temperatūras un svara kalibrācija. Automātiska tarēšana un parauga svara reģistrēšana. Temperatūras kalibrācija līdz vismaz 5 punktiem. Siltumplūsmas kalibrācija tiek nodrošināta ar safīru visa temperatūras diapazonā. |
| 1.17. | Displejs | krāsains pieskārienjūtīgs displejs nodrošina eksperimentu kontroli. References parauga svars un analizējamā parauga svars neatkarīgi un vienlaicīgi tiek attēloti paraugu ievietošanas laikā. |
| 1.18. | Paraugu bļodiņas | Iespējams izmantot ≥90 µL keramiskās un platīna paraugu bļodiņas, ka arī ≥40 µL bļodiņas ar dubultām sieniņām, kas novērš sensora piesārņošanos, ja paraugs vāroties sāk pārplūst pāri bļodiņas pirmajai sieniņai. |
| 1.19. | Instrumenta kontroles un datu analīzes programmatūra | Datu analīze nodrošina iespēju veidot normalizētu siltuma plūsmas līkni, kas nodrošina precīzus siltuma plūsmas mērījumus pārejās, kuras ietver svara izmaiņas. Datu analīzes programma nodrošina iespēju grafikus eksportēt uz dažādām Windows programmām (piemēram, Word, PowerPoint vai ekvivalentām programmām). Termālas metodes tiek pievienotas datu failam eksperimentu apstākļu verifikācijai. |
| 1.20. | Gaisa kompresors | Nodrošina tīru un sausu gaisu bez eļļas klātbūtnes. Maksimālais spiediens vismaz 8 bāri ar plūsmu vismaz 115 L/min, trokšņa līmenis ≤55 dB, rezervuāra tilpums vismaz 23 L. |
| 2. | Laboratorijas svaru galds (1 gab.) | ārējie izmēri vismaz 950x950x900 mm, marmora plāksnes izmērs: vismaz 650x650 mm |
| 3. | Dokumentācija | Ražotāja izdota tehniskā dokumentācija piedāvātajai precei (tiek pievienota), pēc kuras var pārliecināties par piedāvātās preces parametru atbilstību. Lietošanas rokasgrāmata angļu vai latviešu valodā. |
| 4. | Uzstādīšana un apmācība: | Piegādātājs veic iekārtas uzstādīšanu un tās darbības pārbaudi, kā arī nodrošina ne mazāk kā 1 dienas apmācību |
| 5. | Garantija | garantija vismaz 24 mēneši, “on-site”** Nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas Preces trūkumu novēršana vai apmaiņa garantijas laikā tiek nodrošināta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no akta par konstatētajām neatbilstībām sastādīšanas dienas. |
| 6. | Līguma izpildes termiņš | 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. |

*Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga numurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt Preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītajām prasībām.

** „On – site” nozīmē, ka Preces garantijas remonta veikšana notiek Preces atrašanās vietā, ja Preces atrašanās vietā remonta veikšana nav iespējama, Prece uz remonta laiku tiek nomainītas ar ekvivalentu  vai labāku.

3rd part

Device of thermogravimetry and calorimetry

Purpose: device of thermogravimetry and calorimetry is suitable for determination of mineral composition of sedimentary rocks and mineral deposits by analysing mass changes of rock during its heating.

CPV code: 38430000-8

| No | Product/parameter | Customer requirements* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Simultaneous DSC/TGA system (1 pc.) | Simultaneous Differential Scanning Calorimeter (DSC) and Thermogravimetric Analysis (TGA) system |
| 1.1. | General description | Supports simultaneous sample mass change (TGA) and true differential heat flow (DSC) measurements. Provides independent TGA measurements on two samples simultaneously. System delivers a true, quantitative DSC signal; this signal is measured as the difference between the sample and inert reference as both are subject to the same temperature and atmospheric environment. |
| 1.2. | Temperature Range | At least in the range from ambient temperature to 1500C |
| 1.3. | Temperature Repeatability | 0.1C or better, based on metal standards |
| 1.4. | Thermocouples | Platinum/Platinum-Rhodium (Type R or equivalent type), is provided easy thermocouple replacement (no soldering). Around thermocouple sensor are ceramic reinforced sample holders. |
| 1.5. | Heating rates | At least to 100C/min (from ambient to 1000C) and at least to 25C/min (from 1000C to 1500C), in 0.01C/min increments |
| 1.6. | System furnace | Automated furnace cooling with forced air, from 1500C to 50C in less than 30 minutes; automated furnace movement; furnace compatible with devices (mass-spectrometer, FT-IR (Fourier transform infrared) spectrometer) for evolved gas analysis during analysis. |
| 1.7. | DSC Sensitivity | 4 µW or better |
| 1.8. | Calorimetric accuracy and precision |  2% or better, based on metal standards |
| 1.9. | Data collection rates | At least in range from 0.5 to 1000 sec/point |
| 1.10. | Balance design | Horizontal dual balance design - utilizing a differential weight loss between the two balances |
| 1.11. | Balance sensitivity | Not worse than 0.1 g |
| 1.12. | Baseline drift | less than 10 µg to 1000C and less than 50 µg to 1500C |
| 1.13. | Maximal sample capacity | At least 200 mg |
| 1.14. | Vacuum | 0.05 torr |
| 1.15. | Purge gas system | Digital dual mass flow controller provides purge gas flow rate control, programming (up to 1 L/min.), and automated switching of purge gas. Balance housing volume <0.75L, which reduces gas flow required for good inert purge. Reactive gas inflow is provided without contamination of the balance or electronics. |
| 1.16. | Calibration | Automated temperature and weight calibration. Automated tarring and recording of sample weight. Temperature calibration at least up to 5 pts. Heat flow calibration using sapphire in the entire temperature range. |
| 1.17. | Display | Colour touch-screen display provides analysis control. Reference weight and sample weight independently and simultaneously displayed while loading reference and sample. |
| 1.18. | Sample pans | Possible to use ≥90 µL ceramic and platinum sample pans, also ≥40 µL pans with double rims to prevent sensor contamination if sample boils over or creeps out of pan. |
| 1.19. | Instrument Control and Data Analysis software | Data analysis provides the ability to plot normalized heat flow to insure accurate heat flow measurements during transitions which involve weight changes. Data Analysis program provides graphs exporting to other Windows programs (for example Word, PowerPoint or equivalent programs). Thermal methods are attached to data file for verification of operating conditions. |
| 1.20. | Air compressor | Provides oil-less, clean and dry air. Maximal pressure at least 8 bar with flow rate at least 115 L/min, noise level ≤55 dB, tank volume at least 23 L. |
| 2. | Laboratory balance table (1 pc.) | External dimensions at least 950x950x900 mm, marble plate dimensions at least 650x650 mm |
| 3. | Documentation | The manufacturer's published technical documentation of the goods offered (is added), to make sure that offered products correspond to the requirements. User manual in Latvian or English language. |
| 4. | Installation and Training | The supplier shall provide equipment installation and testing, and provide not less than 1-day training. |
| 5. | Warranty | At least 24 months “on-site”**, In a case of non-quality goods or goods that are not in compliance with the agreement, the aversion of imperfections during the guarantee period is provided in the time not extending 30 (thirty) calendar days from the day the statement of non-complience is drawn up. |
| 6. | Contract timeframe | within 60 (sixty) calendar days from the date of entry into force of the agreement |

*If description of the goods contain specific catalogue number, brand name or specific good type, Applicant can offer goods that are equivalent to Customer's requirements. 
**"On-site" means, that warranty repairs of the goods are done at the location place of  the goods. If the warranty repairs at the location of the goods are not possible, then the goods must be replaced with equivalent or better goods for a warranty repair period.

4.daļa

Gāzes-šķidruma hromatogrāfs ar masas spektrometrisko detekciju

Mērķis: Iekārta paredzēta mežu un ūdeņu veģetācijas ingredientu un piesārņojuma līmeņu izpētei, lai noteiktu mazpolārās vielas, kā arī pesticīdus. Iekārta paredzēta, lai pilnībā izmantotu iepriekšējā iepirkumā iegādāto hromatogrāfu darbības jaudu un nodrošinātu to izmantošanas ilgtspējību, kā arī paplašinātu nosakām vielu spektru attīstot hidrofīlās hromatogrāfijas metodi.

Iekārtas iegāde papildinās jau iegādāto iekārtu - UV un fluorescentās spektrometrijas iekārtu iespējas un nodrošinās iespējas veikt kvalitatīvi pilnīgu augsnes, ūdeņu nogulumu, mežu un purvu veģetācijas bioloģiski aktīvo vielu izpēti un izdalīto savienojumu struktūras raksturošanu. Šī iekārta sniedz plašākas iespējas pētījumiem projekta ietvaros.

CPV kods: 38432200-4

| Nr.p.k. | Prece | Pasūtītāja prasības* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gāzes-šķidruma hromatogrāfs ar masas spektrometrisko detekciju (1 gab.) |  |
| 1.1. | Gāzu hromatogrāfa termostats, 1(viens) gab.: |  |
|  | Temperatūras diapazons | no +5 ºC virs istabas temperatūras līdz vismaz 450 ºC, regulēšanas solis ± 1.0 ºC |
|  | Temperatūras programmu slīpumu/plato skaits | vismaz 20 slīpumi, vismaz 20 plato |
|  | Temperatūras celšanas ātrums | maksimālais programmējamais vismaz līdz 200 ºC/min. |
|  | Temperatūras kontroles zonas | vismaz 8 zonas (neieskaitot termostatu) |
|  | Termostata dzesēšanas ātrums | no 450 ºC līdz 50 ºC, ne ilgāks par 4 minūtēm |
|  | Nesējgāzes plūsma | regulējama, robežās no 0 līdz vismaz 1200 ml/min He; Ar; H2 vai N2 |
|  | Plūsma kolonna | regulējama, līdz vismaz 15 ml/min |
|  | Spiediens | regulējams, no 0 līdz vismaz 0,9 MPa |
|  | Gāzes spiediena un plūsmas regulēšana | programmējama elektroniska spiediena un plūsmas regulēšana, ar gāzu saudzēšanas režīmu |
|  | Plūsmas režīma izvēle | konstants spiediens un konstants plūsmas ātrums |
|  | Inžektori | iespēja pievienot vismaz 3 (trīs) inžektorus |
|  | Displejs un tastatūra | atspoguļoti būtiskie darbības parametri ciparu un grafiskā veidā; tastatūra datu un parametru ievadei |
|  | Atmiņa | iespēja saglabāt vismaz 10 analītisko metožu parametrus |
| 1.2. | Inžektors, 1 (viens) gab. |  |
|  | Inžektora veids | programmējams kapilārās kolonnas ar/bez plūsmas dalīšanas (split/splitless) inžektors |
|  | Plūsmas dalījums | vismaz 1: 9000 |
|  | Temperatūras diapazons | vismaz līdz +450 ºC |
|  | Gāzes saudzēšanas režīms | gāzes patēriņa mazināšana stand-by režīmā |
| 1.3. | Masas selektīvais detektors (MS), 1 (viens) gab. |  |
|  | Spriegums | automātiski optimizēts kvadrupola spriegums |
|  | Kvadrupols | ar homogēniem, bez pārklājuma kvadrupola stieņiem; ar viegli izņemamu un tīrāmu priekšfiltru pieslāņojuma mazināšanai |
|  | Jonizācijas veids | elektronu jonizācija (EI) |
|  | Masas diapazons | vismaz no 1,5 Da līdz 1090 Da, ar soli 0.1 Da |
|  | Jonizācijas enerģija | 2 (divi) gab. kvēldiegi ar regulējamu spriegumu līdz vismaz 200 eV EI režīmā, ar automatisku pārslēgšanos uz otru kvēldiegu, ja viens izdeg |
|  | Masas stabilitāte | vismaz 0,10 Da 48 stundās |
|  | Dinamiskais diapazons | ne mazāk par 1 x 10 7 |
|  | SIM (izvēlētais jonu monitorings) spējas | vismaz līdz 64 joniem ar 128 masām grupā, laikā programmējamas |
|  | Skenēšanas ātrums | skenēšanas ātrums regulējams, vismaz līdz pat 20 000 u/sek SIM/SCAN kombinētā un Single Scan režīmā |
|  | SIM/Scan režīms un cikls | sinhrons SIM / Scan (izvēlētais jonu monitorings / skenēšana) režīms skenēšanas cikls līdz vismaz 100 skenēšanām sekundē |
|  | Pārneses līniju un MS interfeisa temperatūra | līdz vismaz 350 ºC |
|  | MS interfeiss | iespēja pievienot vismaz 2 (divas) kolonnas tieši MS |
|  | EI skanēšanas jutība | RMS signāls/troksnis attiecība vismaz 800:1 (izvēlētajam jonu signālam m/z 272,0, ja kolonnā inžektēts 1 pg oktafluornaftalīna (OFN), nesējgāze hēlijs RMS signāls/troksnis attiecība vismaz 300:1 (izvēlētajam jonu signālam m/z 272,0, ja kolonnā inžektēts 1 pg oktafluornaftalīna (OFN), nesējgāze ūdeņradis |
|  | Vakuuma sistēma | vakuumsistēma ar kopējo atsūknēšanas jaudu ne mazāku par 350 l/sek.; rotācijas vai ekvivalenta tipa priekšsūknis ar jaudu līdz vismaz 30 l/min. |
| 1.4. | Automātiskā paraugu ievadīšanas sistēma | vismaz 120 vietas 1.5-2.0 ml paraugu pudelītēm; injekcijas tilpums ne mazākā amplitūdā kā no 0,1 µl līdz 200 µl; vismaz 99 atkārtojamas injekcijas vienam paraugam; šļirces skalošana ar vismaz 2 šķīdinātājiem; paraugu savstarpējā pārnese 10 -4 vai zemāka; atkārtojamība: 0,3 % RSD vai labāka; Iespēja regulēt paraugu secību; prioritāru paraugu izvēles režīms |
| 1.5. | Programmatūra | nodrošina pilnu sistēmas kontroli, datu vākšanu, automatizēšanu, analīžu un pārskatu veidošanu, sistēmas atbilstības testēšanu un pašdiagnostiku; SCAN, SIM, un simultāns SCAN/SIM režīms; automātiska regulēšana visiem blokiem, režīmiem un detektoriem, programmatūrā integrēta aiztures indeksa (RI) meklēšanas funkcija; aiztures laiku indeksu automātiskas korekcijas iespēja, mainot kapilārās kolonnas garumu; pašdiagnostika un apkopes iespējas izmantojot navigācijas režīmu |
| 1.6. | Bibliotēka, 1 (viena) gab. | NIST 2014 masas spektru vai ekvivalenta bibliotēka, kas ietver EI MS, GC un MS/MS spektrus, struktūras un nosaukumus, kā arī aiztures laiku indeksus polārām un nepolārām kolonnām. |
| 1.7. | Kolonnas, 2 (divas) gab. | nepolāra kolonna: 5 % difenil 95 % dimetilpolisiloksāns (low bleed) MS detektoram, 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm vai ekvivalenta; vidēji polāra kolonna: 50 % dimetil 50 % difenilpolisiloksāns (low bleed) MS detektoram, 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm vai ekvivalenta |
| 1.8. | Savienojumu komplekts kolonnu maiņai bez vakuuma atslēgšanas | Komplektā ietilpst ierobežotājs MS interfeisam, divas poliamīda ferules kolonnai, divas alumīnija ferules pārneses līnijai, deaktivēta pārneses līnija, aizbāznis, uzmava vai citi piederumi šīs funkcijas nodrošināšanai. |
| 1.9. | Piederumu komplekts GC-MS sistēmas darbības nodrošināšanai | 1.Nesējgāzes (skābeklis, mitrums, ogļūdeņraži) attīrīšanas kartridžs, 1 gb. 2. Instalācijas piederumi un gāzu pievienošanas līnijas; 3. 85% Vespel /15% grafīta ferules 0.25 mm un 0.32 mm kolonnu pievienošanai MS detektoram, 10 gb.; 4. Grafīta ferules 0.25 mm, 0.32mm kapilāro kolonnu pievienošanai inžektoram, 10 gb. 5. Inžektora blīves, 50 gb.; 6. Inžektora ielikņi ar un bez plūsmas dalījuma režīmiem, pa 10 gb. no katra; 7.Inžektora ielikņu o-ringi, 20 gb. 8. MS detektora jūtības pārbaudes standarts, 1 gb. 9. Autosamplera rezerves sļirce ar adatu 10 µl, 1 gb. 10. Autosamplera pudelītes, 2 ml, 1000 gb. 11. Autosamplera pudelīšu skrūvējamie vāciņi ar PTFE/Si blīvi, 1000 gb. |
| 1.10. | Darba stacija | 1. Monitors, ne mazāk kā 21” TFT, LED vai analogs 2. Dators, vismaz 2.9 GHz, RAM 4 GB - HDD 1 x 500GB, atbilstoši iekārtu ražotāja prasībām. Windows 8 Pro 64-bit / Windows 7 Professional 64-bit vai ekvivalenta operētājsistēma. 3. Krāsu lāzerdrukas iekārta |
| 1.11. | Citas prasības |  |
|  | Garantija | vismaz 2 (divi) gadi, „on - site”.** Nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas Preces trūkumu novēršana vai apmaiņa garantijas laikā tiek nodrošināta 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no akta par konstatētajām neatbilstībām sastādīšanas dienas. |
|  | Līguma izpides termiņš | 56 (piecdesmit sešu) kalendāro dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. |
|  | Uzstādīšanu un apmācība | veic ražotāja vai ražotāja autorizētas pārstāvniecības pārstāvis, apmācības veicamas vismaz 2 darbiniekiem, ne mazāk kā 16 stundas |

*Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga numurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt Preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītajām prasībām.

**„On – site” nozīmē, ka Preces garantijas remonta veikšana notiek Preces atrašanās vietā, ja Preces atrašanās vietā remonta veikšana nav iespējama, Prece uz remonta laiku tiek nomainītas ar ekvivalentu  vai labāku.

3.pielikums

Zinātniskās iekārtas ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektam „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” un projektam „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība”

(id. Nr. LU 2015/9_ERAF)

Nolikumam

- 3.pielikums – Tehniskā piedāvājuma veidlapa

1.daļa

Iekārta materiālu termisko raksturlielumu (siltuma ietilpība, temperatūrvadītspēja, siltuma vadītspēja) noteikšanai, izmantojot karstā diska tehnoloģiju

CPV kods: 38400000-9

| Prece | Pasūtītāja prasības* | Skaits | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS** (Aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Iekārta materiālu termisko raksturlielumu (siltuma ietilpība, temperatūrvadītspēja, siltuma vadītspēja) noteikšanai, izmantojot karstā diska tehnoloģiju, t. sk., |  | 1 gab. | Ražotājs___________ Modelis___________ |
| - Vispārīgās prasības: | - Metode: pārveidots mainīgs plaknes siltuma avots (Transient plane Source). - Metodes standarts: ASTM WK43689 vai ekvivalents. - Paredzēta cietu vielu, pastas, pulvera, šķidrumu paraugu termisko raksturlielumu noteikšanai. - Parauga sagatavošana nav nepieciešama. - Iekārtas kalibrācija nav nepieciešama. - Viena testa raksturīgais laiks: ne vairāk par 5 sekundēm. - Iekārtas pieslēgums elektrotīklam: 110-230 VAC, 50-60Hz. |  |  |
| - Izmēri/ dimensijas/ svars: | - Iekārtas izmēri: nepārsniedz 60×60×60 cm - Svars: nepārsniedz 30kg - Minimālais parauga lielums (diametrs) nedrīkst pārsniegt 17 mm. - Maksimālā parauga lielumam (diametram) nav nekādu ierobežojumu (neizmantojot termisko kameru). - Minimālais parauga biezums nepārsniedz 0.5 mm. - Maksimālā parauga biezumam ierobežojumu nav (neizmantojot termisko kameru). |  |  |
| - Temperatūras, relatīvā mitruma un siltumvadītspējas diapazoni: | - Temperatūras diapazons: vismaz -50°C līdz +200°C. - Pieļaujamais relatīvais mitrums: vismaz līdz 95% bez kondensācijas. - Siltumvadītspējas diapazons: vismaz no 0 … 220 W/m·K. |  |  |
| - Prasības sensora uzbūvei: | - Sensora pamatne: alumīnijs/cirkonijs vai ekvivalents metāls. - Sensora elements: platīns/platīna sakausējums vai ekvivalents metāls/ metāla sakausējums. - Sensora apvalks: 304/316 nerūsējošais tērauds vai līdzvērtīgs metāls. |  |  |
| - Mērījumu atkārtojamība un precizitāte: | - Rezultātu atkārtojamība (precision): 1% vai labāka. - Precizitāte (accuracy): 5% vai labāka. |  |  |
| - Datu apstrādes programmatūra: | - Nodrošināt datu/parametru uzdošanu un iespēju noteikt vismaz temperatūras vadītspēju, siltuma ietilpību un siltumvadītspēju. - Paredzēt iespēju eksportēt datus uz citām datu apstrādes programmām (t. sk. Excel). - Ir jābūt uzstādītai uz komplektā ietilpstošā vadības datora. |  |  |
| - Termiskā testa kamera: | - Jānodrošina iespēja izmantot tajā p. 1.4. minēto sensoru. |  |  |
| - Darba režīms: | - Uzturētās temperatūras diapazons: vismaz -50°C līdz +200°C. |  |  |
| - Citi nosacījumi: | - Sagatavošanas laiks līdz 200°C no istabas temperatūras: 100 min vai mazāks. - Temperatūras kontroles iespēja: ±0.3°C vai labāka. - Apvalks: tvaiku necaurlaidīgs. - Datu pieslēgums: RS485 vai līdzvērtīgs, kas nodrošina pilnvērtīgu darbu uz vadības datora uzstādīto datu apstrādes programmatūru. - Kontrolieris: viena kanāla kontrolieris ar vismaz 1 universālo RTD vai līdzvērtīgu ieeju, vismaz 4 digitālām ieejām, vismaz 2 laika proporcionālām kontroles izejām, vismaz 2 trauksmes izejām un vismaz 8 ciparu notikumu izejām. |  |  |
| - Dilatometrijas modulis: | Modulis parauga izplešanās/saraušanās īpašību noteikšanai kontrolējamā temperatūrā: - Temperatūras diapazons: no istabas temperatūras līdz 1550°C vai lielāks; - Temperatūras izšķirtspēja 0,2°C vai labāka; - Atmosfēras: vismaz gaiss un vakuums; - Parauga izmēri: vismaz 10…50 mm, maksimālais diametrs vismaz 12 mm; - Temperatūras paaugstināšanas ātrums: vismaz 30°C minūtē. |  |  |
| - Vadības dators: | Portatīvais dators ar atbilstošu operācijsistēmu un uzstādīto datu apstrādei programmatūru: - Ekrāna izmērs: vismaz 17´´; - Ekrāna izšķirtspēja: vismaz 1920×1080 pikseļi; - Operatīvā atmiņa: vismaz 8 GB; - Takts frekvence: vismaz 2.0 GHz; - Cietais disks: vismaz 500 GB; - Pieslēgvietas/savienojumi: vismaz RJ-45, WiFi, USB 3.0; - Iebūvēts CD/DVD lasītājs; - Svars ne vairāk kā 3,5 kg; - Bezvadu pele. |  |  |
| 1.10. Uzstādīšana un apmācība: | Piegādātājs veic iekārtas uzstādīšanu un tās darbības pārbaudi, kā arī nodrošina 2 cilvēku teorētisko un praktisko apmācību darbam ar iekārtu un programmatūru ar kopējo ilgumu līdz 16 stundām. |  |  |
| 1.11.Garantija | Ne mazāk par 24 mēnešiem; 'on - site' garantija***. Nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas Preces trūkumu novēršana vai apmaiņa garantijas laikā tiek nodrošināta 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no akta par konstatētajām neatbilstībām sastādīšanas dienas. |  |  |
| 1.12. Līguma izpildes termiņš | 70 (septiņdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. |  |  |

*Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga numurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt Preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītajām prasībām.

** Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli.

*** „On – site” nozīmē, ka Preces garantijas remonta veikšana notiek Preces atrašanās vietā, ja Preces atrašanās vietā remonta veikšana nav iespējama, Prece uz remonta laiku tiek nomainītas ar ekvivalentu  vai labāku.

Pretendents:

| (vārds, uzvārds) |  | (amats) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (datums) |  |  |  |  |

2.daļa

Materiālu poru izmēru un to sadalījuma noteikšanas iekārta (porozimetrs)

CPV kods: 38400000-9

| Prece | Pasūtītāja prasības* | Skaits | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS** (Aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Materiālu poru izmēru un to sadalījuma noteikšanas iekārta (porozimetrs), t. sk., |  | 1 gab. | Ražotājs___________ Modelis___________ |
| - Vispārīgās prasības: | - Kopējais darba staciju skaits un režīms: vismaz 3 neatkarīgas, ar iespēju manuāli un automātiski tās vadīt. - Iekārtas izpildījums: kompakts darba modulis ar iebūvēto stāvokļa ekrānu. - Ciklu atkārtojamība: iespēja automātiski atkārtot iespiešanas/izspiešanas ciklus materiālu histerēzes parādību pētīšanai. - Analīzes režīmi: pakāpeniska un automātiska skenēšana. - Iespiešanas/izspiešanas kontaktleņķis (saskaņā ar Vašburna vienādojumu): 140 ° vai ekvivalents. - Iekārtas izmēri: nepārsniedz 55×70×80 cm (platums×dziļums×augstums). - Iekārtas svars: nepārsniedz 200 kg. - Iekārtas pieslēgums elektrotīklam: 110-230 VAC, 50-60 Hz, ne vairāk par 1000 VA. |  |  |
| - Zemā spiediena darba stacijas: | - Pielietojums: paraugu šūnu uzpildīšana un iespiešanās/izspiešanās mērījumi. - Skaits: vismaz 2. - Spiediena robežas: vismaz 0,02…3,44 bar (0,23…50 psia). - Spiediena izmaiņas ātrums: 0,3 psia/s vai labāks. |  |  |
| - Augstā spiediena darba stacijas: | - Nepārtrauktā skenēšana un pakāpeniskā uzturēšana paaugstinātā spiedienā. - Skaits: vismaz 1. - Spiediena robežas: vismaz 1,4…2275 bar (20…33000 psia). - Spiediena izmaiņas ātrums: 350 psia/s vai labāks ar iespēju to automātiski regulēt. |  |  |
| - Drošības sistēma: | - Slazds: iebūvēts aukstuma slazds ar atgaisošanas moduli, kas novērš dzīvsudraba tvaiku iespēju nokļūt vakuuma sūknī un laboratorijas vidē. - Stopkrāns: iebūvēts manuālais avārijas stopkrāns priekšpusē, kas ātri pārtrauc automātisko darbību. - Aizsardzība pret dzīvsudraba tvaiku iekļūšanu telpā: motorizēta dzīvsudraba tvaiku ventilācijas sistēma un filtrēšanas ierīce ar aktīvo ogli. Komplektā jāiekļauj vismaz 3 maināmie filtri. |  |  |
| - Iekārtas darbība: | - Analīzes laiks: ne vairāk kā 10 minūtes. - Līdzsvara iestāšanās laiks: maināms robežās vismaz no 1 līdz 21600 s. - Eļļas kontūrs: iebūvēta iespēja recirkulēt un filtrēt eļļu. - Paraugu šūna: iespēja automātiski uzpildīt to ar dzīvsudrabu. - Datu izšķirtspēja: līdz 2000 punktiem vienam mērījumam. |  |  |
| - Analizējamo poru diametrs: | - Pie spiediena līdz 50 psia: vismaz 4,26…950 µm ar precizitāti 0,11% vai labāku. - Pie spiediena 20-3300 psia: vismaz 0,064…10,66 µm ar precizitāti 0,10% vai labāku. |  |  |
| - Komplektējošās detaļas: | - Vakuuma sūknis: - 2 pakāpju eļļas sūknis ar iebūvētu pretplūsmas vārstu; - sūknēšanas ātrums vismaz 3,2 m3/h (atbilstoši Pneurop 6602); - sasniedzamais vakuums – ne sliktāks par 2×10-3 mbar; - vismaz 3 gāzes balasta pozīcijas; - komplektā ar eļļas filtru un eļļas atgriešanas sistēmu; - 1-fāzes 50 Hz; 230 V; jauda ne vairāk par 450 W. - troksnis ne vairāk kā 48 dBA; - svars ne vairāk par 25 kg. - Gāzes regulators: noslēgts 2-pakāpju regulators, ar no nerūsējošā tērauda diafragmas regulatoriem atbilstoši 55 psia (3.8 bar) spiedienam. Komplektā ar nepieciešamajiem savienojumiem. - Darba šķidrums (dzīvsudrabs): darba šķīdums (trīskārši destilēts dzīvsudrabs) iekārtas darbības nodrošināšanai nepieciešamā daudzumā, vismaz 6,8 kg. Piegādātājs nodrošina iekārtas uzpildīšanu ar darba šķidrumu uzstādīšanas laikā, ievērojot visas drošības prasības darbam ar dzīvsudrabu. - Slāpeklis vai cits kriogēns: saspiestās gāzes balons piepildīts ar vismaz 20 l, lai nodrošinātu pilnvērtīgu iekārtas darbību. - Blīves: augstā spiediena blīvju komplekts (vismaz 2 komplekti). - Etalonparaugi: Rupjš SiO2 pulveris: - poru tilpums: vismaz 0,26 cm3/g; - daļiņu diametrs: vismaz 70 µm; - daudzums: vismaz 15 g; - īpašību dokumentācija. Al2O3 lodītes: - poru tilpums: vismaz 0,26 cm3/g; - daļiņu diametrs: vismaz 90 Å; - daudzums: vismaz 11 g; - īpašību dokumentācija. - Vidējās izšķirtspējas paraugu šūna: - analizējamā parauga tilpums: vismaz 3,2 ml; - iespiešanas tilpums: vismaz 0,5 ml; - tilpuma izšķirtspēja: vismaz 3×10-5 ml; - šūnas garums: vismaz 3,80 cm; - skaits: 2 gab. - Augstās izšķirtspējas paraugu šūna: - analizējamā parauga tilpums: vismaz 3,2 ml; - iespiešanas tilpums: vismaz 2,0 ml; - tilpuma izšķirtspēja: vismaz 9×10-5 ml; - šūnas garums: vismaz 3,80 cm; - skaits: 1 gab. - Lielo paraugu šūna ar augsto izšķirtspēju: - analizējamā parauga tilpums: vismaz 18 ml; - analizējamā parauga izmēri: vismaz 25×25mm; - iespiešanas tilpums: vismaz 4,0 ml; - tilpuma izšķirtspēja; vismaz 9×10-5 ml; - skaits: 2 gab. - Analītiskie (laboratorijas) svari ar blīvuma noteikšanas funkciju: - masas izšķirtspēja: 0,0001 g vai labāka; - svēršanas diapazons: 0.0001…200 g vai lielāks; - blīvuma izšķirtspēja: 0,0001 g/cm3 vai labāka; - iespēja mērīt cietus un šķidrus paraugus; - maksimālais parauga izmērs: ne lielāks par 10×7×3 cm. - iekārtas izmēri nepārsniedz 10×7×3 cm; - iekārtas svars nepārsniedz 6 kg; - komplektā ietilpst kalibrācijas paraugs. |  |  |
| - Vadības programmatūra un dators: | - Vadības programmatūras saderība: saderīga ar uz vadības datora uzstādīto operētājsistēmu. - Vadības programmatūras vispārējās iespējas: programmatūrai jānodrošina iespēja apstrādāt un iegūt mērījumu rezultātu pilno ainu, t. sk. jāsatur dzīvsudraba blīvuma kalkulators, tukšas šūnas atņemšanas iespēja, iespēja attēlot rezultātus dažādās mērvienībās (piem., Å, nm, µm) un maināmos mērogos. - Vadības programmatūras datu protokolēšanas iespējas: kopējā iespiešanās/izspiešanās, poru izmēri, poru izmēra sadalījums, porainība, poru formas, fraktālais izmērs, caurlaidība, izmēra sadalījums pēc Maijera-Stouvi un Smīta-Stermera modeļiem, blīvums u.c. Mērījumu rezultātu protokola sagatavošana pēc parauga un tā saglabāšana/izdruka. - Vadības programmatūras darbības iespējas: datoru vadāmā kalibrēšana; dzīvsudraba virsmas spraiguma un kontaktu leņķa parametru datu iestādīšana u.c. - Vadības dators: portatīvais dators ar atbilstošu operētājsistēmu un uzstādītu vadības un datu apstrādes programmatūru: - Ekrāna izmērs: vismaz 17”; - Ekrāna izšķirtspēja: vismaz 1920 x 1080 pikseļi; - Operatīvā atmiņa: vismaz 8 GB; - Takts frekvence: vismaz 2.0 GHz; - Cietais disks: vismaz 500 GB; - Pieslēgvietas/savienojumi: vismaz RJ-45, WiFi, USB 3.0; - Iebūvēs CD/DVD lasītājs; - Svars ne vairāk par 3,5 kg; - Bezvadu pele. |  |  |
| - Uzstādīšana un apmācība: | Piegādātājs veic iekārtas uzstādīšanu un tās darbības pārbaudi, kā arī nodrošina 2 cilvēku teorētisko un praktisko apmācību darbam ar iekārtu un programmatūru ar kopējo ilgumu līdz 16 stundām. |  |  |
| 1.10. Garantija | Ne mazāk par 24 mēnešiem; 'on - site' garantija***. Nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas Preces trūkumu novēršana vai apmaiņa garantijas laikā tiek nodrošināta 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no akta par konstatētajām neatbilstībām sastādīšanas dienas. |  |  |
| 1.11. Līguma izpildes termiņš | 70 (septiņdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. |  |  |

*Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga numurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt Preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītajām prasībām.

** Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli.

*** „On – site” nozīmē, ka Preces garantijas remonta veikšana notiek Preces atrašanās vietā, ja Preces atrašanās vietā remonta veikšana nav iespējama, Prece uz remonta laiku tiek nomainītas ar ekvivalentu  vai labāku.

Pretendents:

| (vārds, uzvārds) |  | (amats) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (datums) |  |  |  |  |

3.daļa

Termogravimetrijas un kalorimetrijas iekārta

CPV kods:  38430000-8

| N.p.k. | Prece | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS* | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Aizpilda pretendents)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sinhrona DSC/TGA sistēma (1 gab.) | Sinhrona diferenciāla skenējoša kalorimetra (DSC) un termogravimetriska analizatora (TGA) sistēma | Modelis: ___________ Ražotājs: __________ |
| 1.1. | Vispārējs raksturojums | nodrošina vienlaicīgu parauga masu izmaiņu (TGA) un patiesās diferenciālās siltumplūsmas (DSC) mērījumus. Iespējams neatkarīgi analizēt divus TGA paraugus vienlaicīgi. Sistēma nodrošina patiesu, kvantitatīvu DSC signālu, kas tiek mērīts kā starpība starp konkrēto paraugu un inerto references paraugu, kas abi ir pakļauti vienādai temperatūrai un atmosfēras videi. |  |
| 1.2. | Temperatūras diapazons | Vismaz diapazonā no istabas temperatūras līdz 1500C |  |
| 1.3. | Temperatūras atkārtojamība | 0.1C vai labāka, pamatojoties uz metāla standartiem |  |
| 1.4. | Termopāri | platīna/platīna-rodija (R tipa vai ekvivalenta tipa), tiek nodrošināta viegla termopāru nomaiņa (bez lodēšanas). Apkārt termopāru sensoriem ir pastiprināti keramiskie paraugu turētāji. |  |
| 1.5. | Sildīšanas ātrums | Vismaz līdz 100C/min (no istabas temp. līdz 1000C) un vismaz līdz 25C/min (no 1000C līdz 1500C), solis 0.01C/min |  |
| 1.6. | Sistēmas krāsns | Tiek nodrošināta automātiska dzesēšana ar piespiedu gaisa padevi, no 1500C līdz 50C mazāk nekā 30 min; automātiska krāsns pārvietošanās; krāsns savietojama ar iekārtām (masspektrometrs, FT-IR (Furjē infrasarkanās spektroskopijas) iekārta), kas nodrošina analīžu laikā izdalījušos gāzu analīzi. |  |
| 1.7. | DSC jūtība | 4 µW vai labāka |  |
| 1.8. | Kalorimetriskā noteiktība un precizitāte |  2% vai labāka, pamatojoties uz metāla standartiem |  |
| 1.9. | Datu ieguves diapazons | Vismaz diapazonā no 0.5 līdz 1000 sek./punktā |  |
| 1.10. | Svaru dizains | Horizontāli duālais svaru dizains, kas novērš diferenciālo svara zudumu starp diviem svariem |  |
| 1.11. | Svaru jūtība | ne sliktāka kā 0.1 g |  |
| 1.12. | Bāzes līnijas drifts | mazāks par 10 µg līdz 1000C un mazāks par 50 µg līdz 1500C |  |
| 1.13. | Maksimālais parauga daudzums | Vismaz 200 mg |  |
| 1.14. | Vakuums | 0.05 torr |  |
| 1.15. | Izplūdes gāzu sistēma | Digitāls duālais masas plūsmas kontrolieris nodrošina izplūdes gāzes plūsmas ātrumu kontroli, tās ieprogrammēšanu (līdz 1 L/min) un automatizētu izplūdes gāzu režīma pārslēgšanu. Svaru kameras tilpums mazāks par 0.75 L, kas samazina izplūdes gāzes daudzumu, un nodrošina pilnvērtīgu tās izvadi. Reaktīvas gāzes ieplūde tiek nodrošināta bez saskares ar iekārtas svaru sistēmu un elektroniku. |  |
| 1.16. | Kalibrācija | Automātiska temperatūras un svara kalibrācija. Automātiska tarēšana un parauga svara reģistrēšana. Temperatūras kalibrācija līdz vismaz 5 punktiem. Siltumplūsmas kalibrācija tiek nodrošināta ar safīru visa temperatūras diapazonā. |  |
| 1.17. | Displejs | krāsains pieskārienjūtīgs displejs nodrošina eksperimentu kontroli. References parauga svars un analizējamā parauga svars neatkarīgi un vienlaicīgi tiek attēloti paraugu ievietošanas laikā. |  |
| 1.18. | Paraugu bļodiņas | Iespējams izmantot ≥90 µL keramiskās un platīna paraugu bļodiņas, ka arī ≥40 µL bļodiņas ar dubultām sieniņām, kas novērš sensora piesārņošanos, ja paraugs vāroties sāk pārplūst pāri bļodiņas pirmajai sieniņai. |  |
| 1.19. | Instrumenta kontroles un datu analīzes programmatūra | Datu analīze nodrošina iespēju veidot normalizētu siltuma plūsmas līkni, kas nodrošina precīzus siltuma plūsmas mērījumus pārejās, kuras ietver svara izmaiņas. Datu analīzes programma nodrošina iespēju grafikus eksportēt uz dažādām Windows programmām (piemēram, Word, PowerPoint vai ekvivalentām programmām). Termālas metodes tiek pievienotas datu failam eksperimentu apstākļu verifikācijai. |  |
| 1.20. | Gaisa kompresors | Nodrošina tīru un sausu gaisu bez eļļas klātbūtnes. Maksimālais spiediens vismaz 8 bāri ar plūsmu vismaz 115 L/min, trokšņa līmenis ≤55 dB, rezervuāra tilpums vismaz 23 L. |  |
| 2. | Laboratorijas svaru galds (1 gab.) | ārējie izmēri vismaz 950x950x900 mm, marmora plāksnes izmērs: vismaz 650x650 mm | Modelis: ___________ Ražotājs: __________ |
| 3. | Dokumentācija | Ražotāja izdota tehniskā dokumentācija piedāvātajai precei (tiek pievienota), pēc kuras var pārliecināties par piedāvātās preces parametru atbilstību. Lietošanas rokasgrāmata angļu vai latviešu valodā. |  |
| 4. | Uzstādīšana un apmācība: | Piegādātājs veic iekārtas uzstādīšanu un tās darbības pārbaudi, kā arī nodrošina ne mazāk kā 1 dienas apmācību |  |
| 5. | Garantija | garantija vismaz 24 mēneši, “on-site”*** Nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas Preces trūkumu novēršana vai apmaiņa garantijas laikā tiek nodrošināta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no akta par konstatētajām neatbilstībām sastādīšanas dienas. |  |
| 6. | Līguma izpildes termiņš | 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. |  |

*Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga numurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt Preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītajām prasībām.

** Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli.

*** „On – site” nozīmē, ka Preces garantijas remonta veikšana notiek Preces atrašanās vietā, ja Preces atrašanās vietā remonta veikšana nav iespējama, Prece uz remonta laiku tiek nomainītas ar ekvivalentu  vai labāku.

Pretendents:

| (vārds, uzvārds) |  | (amats) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (datums) |  |  |  |  |

3rd part

Device of thermogravimetry and calorimetry

CPV code: 38430000-8

| No | Product/parameter | Customer requirements* | Aplicant’s offer (to be filled)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Simultaneous DSC/TGA system (1 pc.) | Simultaneous Differential Scanning Calorimeter (DSC) and Thermogravimetric Analysis (TGA) system | Model: ____________ Manufacture: _________ |
| 1.1. | General description | Supports simultaneous sample mass change (TGA) and true differential heat flow (DSC) measurements. Provides independent TGA measurements on two samples simultaneously. System delivers a true, quantitative DSC signal; this signal is measured as the difference between the sample and inert reference as both are subject to the same temperature and atmospheric environment. |  |
| 1.2. | Temperature Range | At least in the range from ambient temperature to 1500C |  |
| 1.3. | Temperature Repeatability | 0.1C or better, based on metal standards |  |
| 1.4. | Thermocouples | Platinum/Platinum-Rhodium (Type R or equivalent type), is provided easy thermocouple replacement (no soldering). Around thermocouple sensor are ceramic reinforced sample holders. |  |
| 1.5. | Heating rates | At least to 100C/min (from ambient to 1000C) and at least to 25C/min (from 1000C to 1500C), in 0.01C/min increments |  |
| 1.6. | System furnace | Automated furnace cooling with forced air, from 1500C to 50C in less than 30 minutes; automated furnace movement; furnace compatible with devices (mass-spectrometer, FT-IR (Fourier transform infrared) spectrometer) for evolved gas analysis during analysis. |  |
| 1.7. | DSC Sensitivity | 4 µW or better |  |
| 1.8. | Calorimetric accuracy and precision |  2% or better, based on metal standards |  |
| 1.9. | Data collection rates | At least in range from 0.5 to 1000 sec/point |  |
| 1.10. | Balance design | Horizontal dual balance design - utilizing a differential weight loss between the two balances |  |
| 1.11. | Balance sensitivity | Not worse than 0.1 g |  |
| 1.12. | Baseline drift | less than 10 µg to 1000C and less than 50 µg to 1500C |  |
| 1.13. | Maximal sample capacity | At least 200 mg |  |
| 1.14. | Vacuum | 0.05 torr |  |
| 1.15. | Purge gas system | Digital dual mass flow controller provides purge gas flow rate control, programming (up to 1 L/min.), and automated switching of purge gas. Balance housing volume <0.75L, which reduces gas flow required for good inert purge. Reactive gas inflow is provided without contamination of the balance or electronics. |  |
| 1.16. | Calibration | Automated temperature and weight calibration. Automated tarring and recording of sample weight. Temperature calibration at least up to 5 pts. Heat flow calibration using sapphire in the entire temperature range. |  |
| 1.17. | Display | Colour touch-screen display provides analysis control. Reference weight and sample weight independently and simultaneously displayed while loading reference and sample. |  |
| 1.18. | Sample pans | Possible to use ≥90 µL ceramic and platinum sample pans, also ≥40 µL pans with double rims to prevent sensor contamination if sample boils over or creeps out of pan. |  |
| 1.19. | Instrument Control and Data Analysis software | Data analysis provides the ability to plot normalized heat flow to insure accurate heat flow measurements during transitions which involve weight changes. Data Analysis program provides graphs exporting to other Windows programs (for example Word, PowerPoint or equivalent programs). Thermal methods are attached to data file for verification of operating conditions. |  |
| 1.20. | Air compressor | Provides oil-less, clean and dry air. Maximal pressure at least 8 bar with flow rate at least 115 L/min, noise level ≤55 dB, tank volume at least 23 L. |  |
| 2. | Laboratory balance table (1 pc.) | External dimensions at least 950x950x900 mm, marble plate dimensions at least 650x650 mm |  |
| 3. | Documentation | The manufacturer's published technical documentation of the goods offered (is added), to make sure that offered products correspond to the requirements. User manual in Latvian or English language. |  |
| 4. | Installation and Training | The supplier shall provide equipment installation and testing, and provide not less than 1-day training. |  |
| 5. | Warranty | At least 24 months “on-site”***, In a case of non-quality goods or goods that are not in compliance with the agreement, the aversion of imperfections during the guarantee period is provided in the time not extending 30 (thirty) calendar days from the day the statement of non-complience is drawn up. |  |
| 6. | Contract timeframe | within 60 (sixty) calendar days from the date of entry into force of the agreement |  |

*If description of the goods contain specific catalogue number, brand name or specific good type, Applicant can offer goods that are equivalent to Customer's requirements. 
**Applicant must provide detailed description of goods offered, including manufacturer and model name. 
***"On-site" means, that warranty repairs of the goods are done at the location place of  the goods. If the warranty repairs at the location of the goods are not possible, then the goods must be replaced with equivalent or better goods for a warranty repair period.

Applicant:

| Name, Surname |  | Position |  | Signature |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date |  |  |  |  |

4.daļa

Gāzes-šķidruma hromatogrāfs ar masas spektrometrisko detekciju

CPV kods: 38432200-4

| Nr.p.k. | Prece | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums * (preces detalizētu aprakstu un norāde uz ražotāja dokumentāciju un lpp. dokumentācijā, kas apstiprina piedāvātās iekārtas atbilstību tehniskajai specifikācijai) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gāzes-šķidruma hromatogrāfs ar masas spektrometrisko detekciju (1 gab.) |  | Modelis___________ Ražotājs__________ |
| 1.1. | Gāzu hromatogrāfa termostats, 1(viens) gab.: |  |  |
|  | Temperatūras diapazons | no +5 ºC virs istabas temperatūras līdz vismaz 450 ºC, regulēšanas solis ± 1.0 ºC |  |
|  | Temperatūras programmu slīpumu/plato skaits | vismaz 20 slīpumi, vismaz 20 plato |  |
|  | Temperatūras celšanas ātrums | maksimālais programmējamais vismaz līdz 200 ºC/min. |  |
|  | Temperatūras kontroles zonas | vismaz 8 zonas (neieskaitot termostatu) |  |
|  | Termostata dzesēšanas ātrums | no 450 ºC līdz 50 ºC, ne ilgāks par 4 minūtēm |  |
|  | Nesējgāzes plūsma | regulējama, robežās no 0 līdz vismaz 1200 ml/min He; Ar; H2 vai N2 |  |
|  | Plūsma kolonna | regulējama, līdz vismaz 15 ml/min |  |
|  | Spiediens | regulējams, no 0 līdz vismaz 0,9 MPa |  |
|  | Gāzes spiediena un plūsmas regulēšana | programmējama elektroniska spiediena un plūsmas regulēšana, ar gāzu saudzēšanas režīmu |  |
|  | Plūsmas režīma izvēle | konstants spiediens un konstants plūsmas ātrums |  |
|  | Inžektori | iespēja pievienot vismaz 3 (trīs) inžektorus |  |
|  | Displejs un tastatūra | atspoguļoti būtiskie darbības parametri ciparu un grafiskā veidā; tastatūra datu un parametru ievadei |  |
|  | Atmiņa | iespēja saglabāt vismaz 10 analītisko metožu parametrus |  |
| 1.2. | Inžektors, 1 (viens) gab. |  |  |
|  | Inžektora veids | programmējams kapilārās kolonnas ar/bez plūsmas dalīšanas (split/splitless) inžektors |  |
|  | Plūsmas dalījums | vismaz 1: 9000 |  |
|  | Temperatūras diapazons | vismaz līdz +450 ºC |  |
|  | Gāzes saudzēšanas režīms | gāzes patēriņa mazināšana stand-by režīmā |  |
| 1.3. | Masas selektīvais detektors (MS), 1 (viens) gab. |  |  |
|  | Spriegums | automātiski optimizēts kvadrupola spriegums |  |
|  | Kvadrupols | ar homogēniem, bez pārklājuma kvadrupola stieņiem; ar viegli izņemamu un tīrāmu priekšfiltru pieslāņojuma mazināšanai |  |
|  | Jonizācijas veids | elektronu jonizācija (EI) |  |
|  | Masas diapazons | vismaz no 1,5 Da līdz 1090 Da, ar soli 0.1 Da |  |
|  | Jonizācijas enerģija | 2 (divi) gab. kvēldiegi ar regulējamu spriegumu līdz vismaz 200 eV EI režīmā, ar automatisku pārslēgšanos uz otru kvēldiegu, ja viens izdeg |  |
|  | Masas stabilitāte | vismaz 0,10 Da 48 stundās |  |
|  | Dinamiskais diapazons | ne mazāk par 1 x 10 7 |  |
|  | SIM (izvēlētais jonu monitorings) spējas | vismaz līdz 64 joniem ar 128 masām grupā, laikā programmējamas |  |
|  | Skenēšanas ātrums | skenēšanas ātrums regulējams, vismaz līdz pat 20 000 u/sek SIM/SCAN kombinētā un Single Scan režīmā |  |
|  | SIM/Scan režīms un cikls | sinhrons SIM / Scan (izvēlētais jonu monitorings / skenēšana) režīms skenēšanas cikls līdz vismaz 100 skenēšanām sekundē |  |
|  | Pārneses līniju un MS interfeisa temperatūra | līdz vismaz 350 ºC |  |
|  | MS interfeiss | iespēja pievienot vismaz 2 (divas) kolonnas tieši MS |  |
|  | EI skanēšanas jutība | RMS signāls/troksnis attiecība vismaz 800:1 (izvēlētajam jonu signālam m/z 272,0, ja kolonnā inžektēts 1 pg oktafluornaftalīna (OFN), nesējgāze hēlijs RMS signāls/troksnis attiecība vismaz 300:1 (izvēlētajam jonu signālam m/z 272,0, ja kolonnā inžektēts 1 pg oktafluornaftalīna (OFN), nesējgāze ūdeņradis |  |
|  | Vakuuma sistēma | vakuumsistēma ar kopējo atsūknēšanas jaudu ne mazāku par 350 l/sek.; rotācijas vai ekvivalenta tipa priekšsūknis ar jaudu līdz vismaz 30 l/min. |  |
| 1.4. | Automātiskā paraugu ievadīšanas sistēma | vismaz 120 vietas 1.5-2.0 ml paraugu pudelītēm; injekcijas tilpums ne mazākā amplitūdā kā no 0,1 µl līdz 200 µl; vismaz 99 atkārtojamas injekcijas vienam paraugam; šļirces skalošana ar vismaz 2 šķīdinātājiem; paraugu savstarpējā pārnese 10 -4 vai zemāka; atkārtojamība: 0,3 % RSD vai labāka; Iespēja regulēt paraugu secību; prioritāru paraugu izvēles režīms |  |
| 1.5. | Programmatūra | nodrošina pilnu sistēmas kontroli, datu vākšanu, automatizēšanu, analīžu un pārskatu veidošanu, sistēmas atbilstības testēšanu un pašdiagnostiku; SCAN, SIM, un simultāns SCAN/SIM režīms; automātiska regulēšana visiem blokiem, režīmiem un detektoriem, programmatūrā integrēta aiztures indeksa (RI) meklēšanas funkcija; aiztures laiku indeksu automātiskas korekcijas iespēja, mainot kapilārās kolonnas garumu; pašdiagnostika un apkopes iespējas izmantojot navigācijas režīmu |  |
| 1.6. | Bibliotēka, 1 (viena) gab. | NIST 2014 masas spektru vai ekvivalenta bibliotēka, kas ietver EI MS, GC un MS/MS spektrus, struktūras un nosaukumus, kā arī aiztures laiku indeksus polārām un nepolārām kolonnām. |  |
| 1.7. | Kolonnas, 2 (divas) gab. | nepolāra kolonna: 5 % difenil 95 % dimetilpolisiloksāns (low bleed) MS detektoram, 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm vai ekvivalenta; vidēji polāra kolonna: 50 % dimetil 50 % difenilpolisiloksāns (low bleed) MS detektoram, 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm vai ekvivalenta |  |
| 1.8. | Savienojumu komplekts kolonnu maiņai bez vakuuma atslēgšanas | Komplektā ietilpst ierobežotājs MS interfeisam, divas poliamīda ferules kolonnai, divas alumīnija ferules pārneses līnijai, deaktivēta pārneses līnija, aizbāznis, uzmava vai citi piederumi šīs funkcijas nodrošināšanai. |  |
| 1.9. | Piederumu komplekts GC-MS sistēmas darbības nodrošināšanai | 1.Nesējgāzes (skābeklis, mitrums, ogļūdeņraži) attīrīšanas kartridžs, 1 gb. 2. Instalācijas piederumi un gāzu pievienošanas līnijas; 3. 85% Vespel /15% grafīta ferules 0.25 mm un 0.32 mm kolonnu pievienošanai MS detektoram, 10 gb.; 4. Grafīta ferules 0.25 mm, 0.32mm kapilāro kolonnu pievienošanai inžektoram, 10 gb. 5. Inžektora blīves, 50 gb.; 6. Inžektora ielikņi ar un bez plūsmas dalījuma režīmiem, pa 10 gb. no katra; 7.Inžektora ielikņu o-ringi, 20 gb. 8. MS detektora jūtības pārbaudes standarts, 1 gb. 9. Autosamplera rezerves sļirce ar adatu 10 µl, 1 gb. 10. Autosamplera pudelītes, 2 ml, 1000 gb. 11. Autosamplera pudelīšu skrūvējamie vāciņi ar PTFE/Si blīvi, 1000 gb. |  |
| 1.10. | Darba stacija | 1. Monitors, ne mazāk kā 21” TFT, LED vai analogs 2. Dators, vismaz 2.9 GHz, RAM 4 GB - HDD 1 x 500GB, atbilstoši iekārtu ražotāja prasībām. Windows 8 Pro 64-bit / Windows 7 Professional 64-bit vai ekvivalenta operētājsistēma. 3. Krāsu lāzerdrukas iekārta |  |
| 1.11. | Citas prasības |  |  |
|  | Garantija | vismaz 2 (divi) gadi, „on - site”.** Nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas Preces trūkumu novēršana vai apmaiņa garantijas laikā tiek nodrošināta 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no akta par konstatētajām neatbilstībām sastādīšanas dienas. |  |
|  | Līguma ipzildes termiņš | 56 (piecdesmit sešu) kalendāro dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. |  |
|  | Uzstādīšanu un apmācība | veic ražotāja vai ražotāja autorizētas pārstāvniecības pārstāvis, apmācības veicamas vismaz 2 darbiniekiem, ne mazāk kā 16 stundas |  |

* Pretendents norāda piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā Preces tehniskos parametrus, ražotāju un modeli, un piedāvājumam pievieno tehnisko informāciju (ražotāja brošūras, tehnisko datu lapas u.c.), kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātas preces atbilstību izvirzītajām tehniskajām specifikācijām. Tehniskajā piedāvājumā Pretendents norāda lpp. pievienotajā informācijā, kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas katram punktam. Tehniskajā informācijā Pretendents atzīmē tās teksta daļas, kurās Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību, saskaņā ar tā iesniegto tehnisko piedāvājumu.

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga numurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt Preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītajām prasībām.

**„On – site” nozīmē, ka Preces garantijas remonta veikšana notiek Preces atrašanās vietā, ja Preces atrašanās vietā remonta veikšana nav iespējama, Prece uz remonta laiku tiek nomainītas ar ekvivalentu  vai labāku.

Pretendents:

| (vārds, uzvārds) |  | (amats) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (datums) |  |  |  |  |

AIZPILDA PRETENDENTs

4.pielikums

LU iepirkuma

Zinātniskās iekārtas ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektam „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” un projektam „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība”

(id. Nr. LU 2015/9_ERAF)

Nolikumam

- 4.pielikums – Finanšu piedāvājuma veidlapa

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Piedāvājam piegādāt atklāta konkursa “Zinātniskās iekārtas ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektam „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” un projektam „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība”” (id. Nr. LU 2015/9_ERAF) (turpmāk – Iepirkums) nolikumā minētās preces, saskaņā ar nolikuma prasībām par šādu cenu:

1.daļa

Iekārta materiālu termisko raksturlielumu (siltuma ietilpība, temperatūrvadītspēja, siltuma vadītspēja) noteikšanai, izmantojot karstā diska tehnoloģiju

| Iepirkuma priekšmets | Skaits | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Piedāvājuma cena kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | b x c |
| Iekārta materiālu termisko raksturlielumu (siltuma ietilpība, temperatūrvadītspēja, siltuma vadītspēja) noteikšanai, izmantojot karstā diska tehnoloģiju | 1 |  |  |

Pretendents:

| (vārds, uzvārds) |  | (amats) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (datums) |  |  |  |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Piedāvājam piegādāt atklāta konkursa “Zinātniskās iekārtas ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektam „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” un projektam „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība”” (id. Nr. LU 2015/9_ERAF) (turpmāk – Iepirkums) nolikumā minētās preces, saskaņā ar nolikuma prasībām par šādu cenu:

2.daļa

Materiālu poru izmēru un to sadalījuma noteikšanas iekārta (porozimetrs)

| Iepirkuma priekšmets | Skaits | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Piedāvājuma cena kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | b x c |
| Materiālu poru izmēru un to sadalījuma noteikšanas iekārta (porozimetrs) | 1 |  |  |

Pretendents:

| (vārds, uzvārds) |  | (amats) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (datums) |  |  |  |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Piedāvājam piegādāt atklāta konkursa “Zinātniskās iekārtas ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektam „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” un projektam „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība”” (id. Nr. LU 2015/9_ERAF) (turpmāk – Iepirkums) nolikumā minētās preces, saskaņā ar nolikuma prasībām par šādu cenu:

3.daļa

Termogravimetrijas un kalorimetrijas iekārta

| Iepirkuma priekšmets | Skaits | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Cena kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | b x c |
| - Sinhrona DSC/TGA sistēma | 1 |  |  |
| - Laboratorijas svaru galds | 1 |  |  |
| Piedāvājuma cena kopā EUR bez PVN: |  |  |  |

Pretendents:

| (vārds, uzvārds) |  | (amats) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (datums) |  |  |  |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Piedāvājam piegādāt atklāta konkursa “Zinātniskās iekārtas ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektam „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” un projektam „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība”” (id. Nr. LU 2015/9_ERAF) (turpmāk – Iepirkums) nolikumā minētās preces, saskaņā ar nolikuma prasībām par šādu cenu:

4.daļa

Gāzes-šķidruma hromatogrāfs ar masas spektrometrisko detekciju

| Iepirkuma priekšmets | Skaits | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Piedāvājuma cena kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | b x c |
| Gāzes-šķidruma hromatogrāfs ar masas spektrometrisko detekciju | 1 |  |  |

Pretendents:

| (vārds, uzvārds) |  | (amats) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (datums) |  |  |  |  |

5.pielikums

LU iepirkuma

Zinātniskās iekārtas ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektam „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” un projektam „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība”

(id. Nr. LU 2015/9_ERAF)

Nolikumam

- 5.pielikums – Līguma projekts

LĪGUMA PROJEKTS

Zinātniskās iekārtas ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektam „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” un projektam „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība”

Rīgā,	20__.gada ____.________

| Latvijas Universitātes līgumu uzskaites Nr. 52 ____/____ Iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2015/9_ERAF | Uzņēmēja līgumu uzskaites Nr. ________ |
| --- | --- |

Latvijas Universitāte, reģistrēta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā 2000.gada 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese Raiņa bulvāris 19, Rīga, pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs LV 90000076669 (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), tās direktora ________________ personā, kas rīkojas saskaņā ar Latvijas Universitātes Satversmi, no vienas puses, un

_________________________, kas reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā _____.gada ___._________ ar vienoto reģistrācijas numuru ____________, ________________ personā, kurš rīkojas uz ____________ pamata (turpmāk – PIEGĀDĀTĀJS), no otras puses,

abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukts Puse,

pamatojoties uz 20__.gada ____._________ iepirkuma komisijas (izveidota ar LU 2015.gada 12.februāra rīkojumu Nr.1/50) lēmumu sēdes protokolā Nr. LU 2015/9_ERAF - ____ un PIEGĀDĀTĀJA iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu Līgumu (turpmāk - Līgums):

- Līguma priekšmets

  - PASŪTĪTĀJS pasūta un samaksā, bet PIEGĀDĀTĀJS ar saviem resursiem piegādā (turpmāk - Prece) (šeit un turpmāk - Līgumā tiks iekļautas tikai tās Preces, par kurām tiks slēgts līgums):

    - Iekārta materiālu termisko raksturlielumu (siltuma ietilpība, temperatūrvadītspēja, siltuma vadītspēja) noteikšanai, izmantojot karstā diska tehnoloģiju (turpmāk – Prece Nr.1).

    - Materiālu poru izmēru un to sadalījuma noteikšanas iekārta (porozimetrs) (turpmāk – Prece Nr.2).

    - Termogravimetrijas un kalorimetrijas iekārta (turpmāk – Prece Nr.3).

    - Gāzes-šķidruma hromatogrāfs ar masas spektrometrisko detekciju (turpmāk – Prece Nr.4).

  - Preci piegādā saskaņā ar Līgumu, Līguma 1.pielikumu “Tehniskā specifikācija (turpmāk – Tehniskā specifikācija), Līguma 2.pielikumu “Piegādātāja tehniskais piedāvājums” (turpmāk –Tehniskais piedāvājums), Līguma 3.pielikumu “Piegādātāja finanšu piedāvā’jums” (turpmāk – Finanšu piedāvājums),spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, PASŪTĪTĀJA norādījumiem, kā arī PIEGĀDĀTĀJA piedāvājumam atklātā konkursā (turpmāk – Piedāvājums).

  - Gadījumā, ja Līguma saskaņošanas vai tā izpildes laikā ražotājs pārtrauc PIEGĀDĀTĀJA piedāvājumā esošās Preces ražošanu vai piegādi, par ko PIEGĀDĀTĀJAS var uzrādīt ražotāja vai tā autorizētā pārstāvja apliecinājumu, PIEGĀDĀTĀJS piedāvā PASŪTĪTĀJAM un PASŪTĪTĀJS var piekrist, ka PIEGĀDĀTĀJS piegādā līdzvērtīgu vai labāku Preci. PIEGĀDĀTĀJS piekrīt, ka šādā gadījumā piegādātā Prece atbildīs visām PASŪTĪTĀJA iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, tās tehniskā specifikācija, savietojamība un funkcionālie parametri nebūs sliktāki kā iepirkuma procedūrā prasītie (atbilstību šādos gadījumos nosaka, saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU), kā arī garantijas līmenis nebūs zemāks. PIEGĀDĀTĀJS garantē, ka šajā gadījumā piedāvājuma cena netiks paaugstināta un tiks ievēroti visi pārējie iepirkuma procedūras nosacījumi izvirzītajām prasībām, tās tehniskā atbilstība, savietojamība un funkcionālie parametri nebūs sliktāki kā PASŪTĪTĀJA prasītie (atbilstību šādos gadījumos nosaka, saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU), kā arī garantijas līmenis nebūs zemāks.

- Līguma spēkā stāšanās un izpildes termiņš

  - Līgums stājas spēkā dienā, kad Līgums ir reģistrēts pie PASŪTĪTĀJA. Iepriekš Līgumu ir parakstījuši Pušu pārstāvji.

  - Līgums ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.

  - Līguma izpildes termiņš ir:

    - Precei Nr.1 ____ (________) kalendāro dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.

    - Precei Nr.2 ____ (________) kalendāro dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.

    - Precei Nr.3 ____ (________) kalendāro dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.

    - Precei Nr.4 ____ (________) kalendāro dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Līguma izpildes termiņš tiek fiksēts pieņemšanas – nodošanas aktā saskaņā ar Līguma 4.10.punktu. Pavadzīmē norādītais datums apliecina Preces saņemšanu (piegādi).

- Līguma kopējā summa

  - Līguma kopējā summa ar Pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) 21% (divdesmit viens procents) Eiropas Savienības valūtā (turpmāk – euro vai EUR) ir ________ EUR (________ euro ____ centi), kuru veido:

    - Līgumcena (summa bez PVN) ________ EUR (________ euro ____ centi).

    - PVN 21% ________ EUR (________ euro ____ centi).

  - Finansējuma avots:

    - 1., 2., 3.daļa no ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „ Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)" (vienošanās Nr. 2011/0060/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/007) finanšu līdzekļiem.

    - 4.daļa no ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „ Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība " (vienošanās Nr. 2012/0001/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/005) finanšu līdzekļiem.

  - Līguma kopējā summā ir iekļautas šādas izmaksas:

    - Preces vērtība (ieskaitot jebkādas papildus iekārtas un aprīkojumus).

    - Preces transportēšanas, piegādes izmaksas līdz Līguma 4.3.punktā norādītajai Preces piegādes adresei.

    - Preces uzstādīšanas izmaksas.

    - Apmācības izmaksas.

    - Visi valsts un pašvaldību noteiktie nodokļi un nodevas.

  - Līguma 3.1.punktā norādītā Līguma kopējā summa var mainīties saskaņā ar PVN nodokļu likmes izmaiņām, kā arī uz PVN noapaļošanas rēķina.

- Preces piegādes un pieņemšanas kārtība

  - PIEGĀDĀTĀJS piegādā Preci Līguma 2.3.punktā norādītajā termiņā.

  - PIEGĀDĀTĀJS ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms Preces piegādes rakstiski (pa e-pastu vai faksu) vai telefoniski saskaņo ar Līguma 11.1.punktā norādīto PASŪTĪTĀJA kontaktpersonu Preces piegādes laiku (Precei Nr.3 arī piegādes adresi).

  - PIEGĀDĀTĀJS ar saviem resursiem piegādā:

    - Preci Nr.1 uz Zeļļu ielu 8, Rīgā un novieto PASŪTĪTĀJA norādītā vietā.

    - Preci Nr.2 uz Zeļļu ielu 8, Rīgā un novieto PASŪTĪTĀJA norādītā vietā.

    - Preci Nr.3 uz Alberta ielu 10, Rīgā vai Jelgavas ielu 1, Rīgā (iepriekš saskaņojot konkrētu piegādes adresi ar PASŪTĪTĀJU) un novieto PASŪTĪTĀJA norādītā vietā.

    - Preci Nr.4 uz Alberta ielu 10, Rīgā un novieto PASŪTĪTĀJA norādītā vietā.

  - PIEGĀDĀTĀJS piegādā jaunu, iepriekš nelietotu Preci, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

  - PIEGĀDĀTĀJS kopā ar Preci iesniedz lietošanas instrukciju un citu dokumentāciju latviešu un/vai angļu valodā.

  - PIEGĀDĀTĀJS iepazīstina PASŪTĪTĀJU ar patiesu un pilnīgu informāciju par Preces kvalitāti, drošumu un lietošanas noteikumiem.

  - PIEGĀDĀTĀJS ir atbildīgs par Preces drošību, nejaušu bojāeju vai bojājumiem līdz brīdim (datums, laiks), kad Pavadzīmi ir parakstījis PASŪTĪTĀJS.

  - PIEGĀDĀTĀJS Pavadzīmē un pieņemšanas – nodošanas aktā papildus normatīvajos aktos noteiktajām prasībām norāda Līguma numuru un datumu, Preces nosaukumu, daudzumu, cenu, Preces piegādesadresi, projekta nosaukumu, vienošanās Nr. par projekta īstenošanu (minēts Līguma 3.2.punktā) iepirkuma identifikācijas numuru LU 2015/9_ERAF un iepirkuma attiecīgās daļas CPV (Common Procurement Vocabulary) saskaņā ar atklāta konkursa nolikumu, kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus. Pavadzīmē papildus norāda arī Pavadzīmes apmaksas termiņu: 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas. Ja iepriekšminētās noformējuma prasības nav izpildītas, PASŪTĪTĀJS šos dokumentus neparaksta.

  - Prece ir piegādāta ar brīdi (datums), kad Pavadzīmi ir parakstījis PASŪTĪTĀJS.

  - Pēc Preces uzstādīšanas un apmācības PIEGĀDĀTĀJS un PASŪTĪTĀJS paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu, norādot izpildes datumu.

  - PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas pārbaudīt piegādāto Preci, nepieņemt to un neparakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu, ja Prece neatbilst Līguma noteikumiem, pieņemšanas – nodošanas aktā norādītajam, ir nekvalitatīva vai arī tai ir konstatēti trūkumi un 3 (trīs) darba dienu laikā iesniegt PIEGĀDĀTĀJAM aktu par konstatētajiem trūkumiem (turpmāk tekstā – Pretenzija). Šajā gadījumā PIEGĀDĀTĀJAM ir pienākums novērst Pretenzijā minētās neatbilstības un trūkumus vai apmainīt Preci pret jaunu, kā arī pildīt uzliktās piegādes termiņa nokavējuma sankcijas, ja Līguma 2.3.punktā minētais termiņš ir nokavēts.

- Norēķinu kārtība, īpašumtiesību pāreja

  - PASŪTĪTĀJS samaksā par Preci:

    - Priekšapmaksu 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas (summa ar PVN) 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc priekšapmaksas rēķina saņemšanas dienas pie PASŪTĪTĀJA (PASŪTĪTĀJA atzīme).

    - Atlikušo maksājumu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pavadzīmes un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas (PASŪTĪTĀJA atzīme).

  - Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS veicis pārskaitījumu uz PIEGĀDĀTĀJA rakstiski Pavadzīmē norādīto bankas norēķinu kontu.

  - Izrakstot Pavadzīmi, PVN tiek piemērots saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību un apmēru.

  - Puses sedz savus izdevumus par banku pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas pārskaitījumiem.

  - Īpašumtiesības uz Preci pāriet PASŪTĪTĀJAM brīdī, kad PASŪTĪTĀJA kredītiestāde (banka) ir apstiprinājusi maksājuma uzdevumu par Preces apmaksu.

- Preces kvalitāte

  - Kvalitatīva un Līguma noteikumiem atbilstoša Prece atbilst Līguma noteikumiem, tai skaitā Tehniskajai specifikācijai, Preces ražotāja standartiem un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz Preces kvalitāti.

  - Domstarpību gadījumā, kas rodas novērtējot Preces kvalitāti, un to atbilstību Līguma noteikumiem, katrai Pusei ir tiesības pieaicināt Pušu akceptētu sertificētu speciālistu.

  - Sertificēta speciālista pakalpojumus apmaksā PIEGĀDĀTĀJS, izņemot gadījumus, kad speciālists ir pieaicināts pēc PASŪTĪTĀJA ierosinājuma un Preces kvalitāte ir atzīta kā atbilstoša noteiktajām prasībām.

- Garantijas saistības

  - PIEGĀDĀTĀJS uzņemas garantijas saistības Precei ____ (________) kalendāros mēnešus no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas (turpmāk tekstā – Garantijas termiņš) un garantē, ka Garantijas termiņā Prece saglabās pienācīgu kvalitāti un pilnīgas lietošanas īpašības.

  - Ja Garantijas termiņā PASŪTĪTĀJS konstatē, ka Prece nesaglabā pienācīgu kvalitāti un lietošanas īpašības (turpmāk – defekti), tad PASŪTĪTĀJS paziņo par to PIEGĀDĀTĀJAM, nosūtot rakstisku paziņojumu (e-pastu, faksa sūtījumu vai ierakstītu vēstuli) un uzaicina PIEGĀDĀTĀJU sastādīt aktu par konstatētajām neatbilstībām (turpmāk – Defektu akts). PIEGĀDĀTĀJA pārstāvim pēc paziņojuma saņemšanas 3 (trīs) darba dienu laikā jāierodas PASŪTĪTĀJA norādītajā Preces atrašanās vietā. PIEGĀDĀTĀJA pārstāvja neierašanās gadījumā PASŪTĪTĀJAM ir tiesības sastādīt Defektu aktu bez PIEGĀDĀTĀJA piedalīšanās.

  - Garantijas termiņā PIEGĀDĀTĀJAM ir pienākums bez maksas, ar saviem finanšu līdzekļiem novērst Defektu aktā minētos defektus (turpmāk arī – Garantijas remonts):

    - Precei Nr.1 ____ (________) kalendāro dienu laikā no Defektu akta sastādīšanas dienas.

    - Precei Nr.2 ____ (________) kalendāro dienu laikā no Defektu akta sastādīšanas dienas.

    - Precei Nr.3 ____ (________) kalendāro dienu laikā no Defektu akta sastādīšanas dienas.

    - Precei Nr.4 ____ (________)kalendāro dienu laikā no Defektu akta sastādīšanas dienas.

  - Ja ir tehniski iespējams, PIEGĀDĀTĀJAM ir pienākums veikt Garantijas remontu Preces atrašanās vietā. PIEGĀDĀTĀJS uz Preces remonta laiku nodrošina PASŪTĪTĀJU ar tādas pašas vai labākas kvalitātes Preci.

  - PIEGĀDĀTĀJAM nav pienākums par saviem finanšu līdzekļiem novērst Garantijas termiņā konstatētos defektus, ja PASŪTĪTĀJS, lietojot Preci, ir pārkāpis Līguma 4.5.punktā PASŪTĪTĀJAM izsniegto lietošanas instrukciju vai citu dokumentāciju.

- Pušu mantiskā atbildība

  - Ja PIEGADĀTĀJS atsakās no Līguma izpildes, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības piemērot PIEGĀDĀTĀJAM līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas. Par attiekšanos no Līguma izpildes tiek uzskatīta PIEGĀDĀTĀJA rakstveida atteikšanās no Līguma izpildes.

  - Ja PIEGĀDĀTĀJS nepilda pienākumus Līguma 2.3. vai 7.3.punktā noteiktajā termiņā, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības piemērot PIEGĀDĀTĀJAM līgumsodu 0,1 % (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk, kā 10 % (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.

  - Ja PASŪTĪTĀJS nesamaksā par Preci Līguma 5.1.punktā noteiktajā termiņā, PIEGĀDĀTĀJAM ir tiesības piemērot PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1 % (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk, kā 10 % (desmit procenti) no termiņā nesamaksātās summas. Līgumsoda samaksa tiek veikta, pamatojoties uz PIEGĀDĀTĀJA izrakstītu rēķinu, 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no līgumsoda rēķina izsūtīšanas (pasta zīmogs) dienas.

  - Pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska pieprasījuma PIEGĀDĀTĀJS papildus līgumsodam (ja tāds tiek aprēķināts) atlīdzina pilnā apmērā visus zaudējumus, kas radušies PIEGĀDĀTĀJA vainas dēļ Līguma nepienācīgas izpildes rezultātā.

  - PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieturēt Līguma ietvaros PIEGĀDĀTĀJM izmaksājamo naudas summu par tādu summu, kas nepieciešama līgumsoda, zaudējumu un/vai citu prasījumu dzēšanai.

  - Ja PASŪTĪTĀJS nav piemērojis Līguma 8.5.punktu, tad PIEGĀDĀTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu un/vai atlīdzina zaudējumus, pamatojoties uz PASŪTĪTĀJA izrakstītu rēķinu 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no līgumsoda rēķina izsūtīšanas (pasta zīmogs) dienas.

  - Līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību izpildes, izņemot 8.1.punktā noteikto gadījumu, kā arī, ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji ir atkāpies no Līguma.

- Nepārvarama vara

  - Puses nenes atbildību par pilnīgu vai daļēju Līguma neizpildi, ja tā radusies nepārvaramu, no Pusēm neatkarīgu, ārkārtēju apstākļu dēļ (nepārvarama vara). Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmas ugunsgrēks, dabas stihijas (plūdi, zemestrīce), valdības ārkārtas lēmumi un rīkojumi, un citi ārkārtēja rakstura negadījumi, ko Puses nevarēja iepriekš paredzēt. Par nepārvaramu varu nav uzskatāmi apstākļi, kas saistīti ar tirgus konjunktūras izmaiņām.

  - Nepārvaramas varas gadījumos Līgumā noteiktais izpildes un samaksas termiņš pagarinās par šo apstākļu darbības laiku, bet ne ilgāk kā par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām.

  - Par Līguma saistību izpildi traucējošu un 9.1.punktā minēto apstākļu iestāšanās un izbeigšanās laiku Puse 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski informē otru Pusi. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puses netiek atbrīvotas no Līguma saistību izpildes.

  - Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, katra no Pusēm ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma, par ko rakstveidā brīdina otru pusi 7 (septiņas) kalendārās dienas iepriekš. Šajā gadījumā Puses veic savstarpējo norēķinu par PIEGĀDĀTĀJA kvalitatīvi piegādāto Preci un PASŪTĪTĀJA priekšapmaksā izmaksātajām summām (ja tādas ir izmaksātas).

- Strīdu izskatīšana un Līguma izbeigšana

  - Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses atrisina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad domstarpības risināmas Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Jautājumos, kas Līgumā netiek noregulēti, Puses vadās pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Puses var izbeigt Līgumu pirms Līguma termiņa beigām, Pusēm rakstveidā savstarpēji vienojoties.

  - PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez PIEGĀDĀTĀJA piekrišanas, ja:

    - PIEGĀDĀTĀJS kavē Līguma 2.3.punktā noteikto termiņu par 20 (divdesmit) vai vairāk kalendārajām dienām.

    - PIEGĀDĀTĀJS atkārtoti kavē Līguma 7.3.punktā noteiktos termiņus vai vispār nepilda garantijas saistības.

    - PIEGĀDĀTĀJAM piemērotā līgumsoda apmērs sasniedzis 10% (desmit procentus) no Līguma kopējās summas.

    - PIEGĀDĀTĀJS pārkāpj Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Līguma izpildes kārtību un kvalitāti.

    - PIEGĀDĀTĀJS pārtrauc savu darbību kā juridiska persona un tam nav tiesību un saistību pārņēmēja vai pret PIEGĀDĀTĀJU tiek ierosināta lieta par tā maksātnespējas atzīšanu.

  - Līguma 10.4.punktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu septītajā dienā pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīts sūtījums) izsūtīšanas dienas.

  - Izbeidzot Līgumu 10.4.punktā noteiktajos gadījumos, PIEGĀDĀTĀJS maksā Līgumā noteikto līgumsodu un atlīdzina visus radušos zaudējumus.

  - PIEGĀDĀTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez PASŪTĪTĀJA piekrišanas šādos gadījumos:

    - Ja PASŪTĪTĀJS neveic samaksu par sniegto Pakalpojumu ilgāk kā 20 (divdesmit) darba dienas pēc Līgumā noteiktā samaksas termiņa.

    - Ja PASŪTĪTĀJAM piemērotā Līgumsoda apmērs ir sasniedzis 10% (desmit procenti) no termiņā nenomaksātās summas.

  - Līguma 10.7.punktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu septītajā dienā pēc PIEGĀDĀTĀJA paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīta vēstule) izsūtīšanas dienas.

- Kontaktpersonas

  - PASŪTĪTĀJA kontaktpersona – ________ ________, tālruņa Nr.: ________; faksa Nr.: ________; e-pasts: ________.

  - PIEGĀDĀTĀJA kontaktpersona – ________ ________ ________, tālruņa Nr.: ________; e-pasts: ________.

- Citi noteikumi

  - Līguma grozījumus atļauts veikt ievērojot Publisko iepirkumu likuma regulējumu. Līguma grozījumi vai papildinājumi ir jāsagatavo rakstiski, Pusēm tos parakstot, un tie stājas spēkā ar visu eksemplāru parakstīšanas un reģistrēšanas dienu pie PASŪTĪTĀJA.

  - Visi Līgumā minētie pielikumi, kā arī pēc Līguma noslēgšanas sastādītie Līguma grozījumi vai papildinājumi, ja tie ir sastādīti, ievērojot Līguma 12.1.punkta noteikumus, ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. PASŪTĪTĀJS patur tiesības, noslēdzot Līgumu mainīt pielikumā esošo dokumentu paraugus.

  - PIEGĀDĀTĀJAM nav tiesību nodot savas Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus trešajai personai bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas piekrišanas.

  - Ja kādi no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas nerada pārējo noteikumu spēkā neesamību. Šādi, spēkā neesoši, noteikumi jāaizstāj ar citiem Līguma mērķiem un saturam atbilstošiem noteikumiem.

  - Puse 5 (piecu) darba dienu laikā informē otru Pusi par adreses, kontaktpersonu, bankas rēķinu vai citu rekvizītu izmaiņām.

  - Paziņojumi par atkāpšanos no Līguma vai cita veida korespondence, kas attiecas uz Līgumu, ir jānosūta ierakstītā vēstulē uz Līgumā norādītajām Pušu adresēm.

  - Līgums sastādīts latviešu valodā uz __ (________) lapām, no kurām __ (________) lapas ir Līguma pamata teksts ar šādiem pielikumiem:

    - 1.pielikums - Tehniskā specifikācija uz __ (________) lapām.

    - 2.pielikums - Piegādātāja tehniskais piedāvājums uz __ (________) lapām.

    - 3.pielikums – Piegādātāja finanšu piegādājums uz __ (________) lapām.

  - Līgums sastādīts divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku. Viens līguma eksemplārs glabājas pie PASŪTĪTĀJA un viens – pie PIEGĀDĀTĀJA.

- Pušu rekvizīti

| PASŪTĪTĀJS | PIEGĀDĀTĀJS |
| --- | --- |
| LATVIJAS UNIVERSITĀTE |  |
| Adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 Tālrunis: Fakss: Banka Kods: Konta Nr.: | Juridiskā adrese: Biroja adrese: Tālrunis: Fakss: Banka Kods: Konta Nr.: |
| Amats z.v. | Amats z.v. |
| /V.Uzvārds/ | /V.Uzvārds/ |

1.pielikums

Pie 2014.gada ___._________

līguma Nr. ________

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

2.pielikums

Pie 2014.gada ___._________

līguma Nr. ________

PIEGĀDĀTĀJA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

3.pielikums

Pie 2014.gada ___._________

līguma Nr. ________

PIEGĀDĀTĀJA FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

 Šis punkts attiecas arī: uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība; uz visiem piegādātāju apvienības biedriem, ja pretendents ir piegādātāju apvienība.

 Šis punkts attiecas arī: uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība; uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām; uz visiem piegādātāju apvienības biedriem, ja pretendents ir piegādātāju apvienība.



Izņemot Nolikuma 3.6., 3.7., 3.8., 3.9. un 3.10. punktu, jo Pretendenta atbilstība tajos iekļautiem nosacījumiem šajā posmā netiek vērtēta.