## (702-709) (OK+NK)
Telpas nosaukums | Darba vietu skaits | Platība, kvm. | Mēbeles | Iekārtas | Izmērs dziļums-platums-augstums, mm | skaits, gab. | Jauda, kW | Masa, kg | Speciālās gāzes | Prasības
Organiskās ķīmijas un Neorganiskās ķīmijas mācību laboratorija (telpa Nr.702) | 16 | 86.41 | Velkmes skapis |  | 750-1800-2400 | 8 |  |  | nav | keramiska virsma; 4 ūdens krāni ar izlietnēm; 4 elektrības rozetes
|  |  | Laboratorijas galds |  | 750-1000-900 | 8 |  |  | nav | keramiska materiāla virsma; virs galda 2 plaukti materiālu novietošanai ; 2 elektrības rozetes ; 1 ūdens krāns ar izlietni; uz katriem 4 galdiem 1 lokālais nosūcējs
|  |  | Laboratorijas galds |  | 900-1000-901 | 4 |  |  |  | 4 lab. galdi vienā rindā, melamīna virsma, 2 rozetes
|  |  | Laboratorijas galds ar izlietni |  | 700-1300-900 | 2 |  |  | nav | keramiska virsma un 2 keramiska materiāla izlietnes, auksts, karsts un destilēts ūdens; izlietnes izmēri: augstums 35, platums 50, dziļums 50
|  |  | Zemgalda skapītis uz riteņiem |  | 500-650-750 | 16 |  |  | nav | 4 gab ar atvilknēm; 12 gab. ar veramām durvīm
|  |  | Ķīmisko reaģentu skapis ar ventilāciju |  | 850-1200-2200 | 1 |  |  | nav
|  |  | Taburetes |  |  | 16
|  |  |  | Žāvēšanas skapis traukiem | 700-850-800 | 1 | 2 | 50 | nav | skapis pieslēgts no rozetes sienā, atrodas uz kronšteina
|  |  |  | 2 rotācijas ietvaicētāji un 1 sūknis | aizņem 2,2 m galda virsmas | 2 | 2x3,6 | 2x60 | nav | piecas rozetes laboratorijas galdā, atrodas uz galda
|  |  |  | Ledus ģenerators | 7000-600-800 | 1 | 0.4 | 30 |  | pieslēgts ūdensvadam caur filtru, pieslēgts rozetei sienā, novietots uz skapīša ar riteņiem
|  |  |  | Elektriskās plītiņas vai magnētiskie maisītāji |  | 20 | 20x1,1 |  | nav | pieslēdzamas no rozetēm velkmes skapjos
|  |  |  | Vakuumsūknis |  | 2 | 2x0,8 | 20 |  | pieslēdzms rozetei velkmes skapī
|  |  |  | Žāvēšanas skapis vielām | 460-400-420 | 1 | 1 | 17 |  | pieslēdzams no rozetēm uz galda
|  |  |  | Karstā gaisa fēns |  | 2 | 2x2,3 |  |  | pieslēdzami no rozetēm
Organiskās ķīmijas un Neorganiskās ķīmijas mācību laboratorija (telpa Nr.703) | 16 | 58.95 | Velkmes skapis |  | 750-1800-2400 | 8 |  |  | ir | keramiska virsma; 4 ūdens krāni ar izlietnēm; 6 elektrības rozetes; velkmes skapjos argona (gāze) pievade
|  |  | Laboratorijas galds |  | 750-1300-900 | 8 |  |  | ir | keramiska materiāla virsma; virs galda 2 plaukti materiālu novietošanai ; inertās gāzes pievads; 2 elektrības rozetes ; 1 ūdens krāns ar izlietni; uz katriem 3 galdiem 1 lokālais nosūcējs
|  |  | Laboratorijas galds ar izlietni |  | 700-1300-900 | 2 |  |  | nav | keramiska virsma un 2 keramiska materiāla izlietnes, auksts, karsts un destilēts ūdens; izlietnes izmēri: augstums 35, platums 50, dziļums 50
|  |  | Zemgalda skapītis uz riteņiem |  | 500-650-750 | 15 |  |  | nav | 4 gab ar atvilknēm; 11 gab. ar veramām durvīm
|  |  | Ķīmisko reaģentu skapis ar ventilāciju |  | 850-1200-2200 | 1 |  |  | nav | laikam nepietiek vietas
|  |  | Taburetes |  |  | 16
|  |  |  | Žāvēšanas skapis traukiem | 700-850-800 | 1 | 2 | 50 | nav | skapis pieslēgts no rozetes sienā, atrodas uz kronšteina
|  |  |  | 2 rotācijas ietvaicētāji un 1 sūknis | aizņem 2,2 m galda virsmas | 2 | 2x3,6 | 2x60 | nav | atrodas uz lab. galda
|  |  |  | Elektriskās plītiņas vai magnētiskie maisītāji |  | 10 | 10x1,1 |  | nav | pieslēdzamas no rozetēm velkmes skapjos
|  |  |  | Vakuumsūknis |  | 2 | 2x0,8 | 20 |  | pieslēdzms rozetei velkmes skapī
|  |  |  | Žāvēšanas skapis vielām | 460-400-420 | 1 | 1 | 17 |  | pieslēdzams no rozetēm uz galda
|  |  |  | Karstā gaisa fēns |  | 2 | 2x2,3 |  |  | pieslēdzami no rozetēm
|  |  |  | Mufeļkrāsns BlueM | 55-45-55 | 1 | 1.8 |  |  | jānodrošina 0,5 m brīva telpa ap mufeļkrāsni
Organiskās ķīmijas un Neorganiskās ķīmijas zinātniskās laboratorija (telpa Nr.704) | 6 | 58.49 | Velkmes skapis |  | 750-1800-2400 | 6 |  |  | ir | keramiska virsma; 4 ūdens krāni ar izlietnēm; 6 elektrības rozetes; velkmes skapjos argona (gāze) pievade
|  |  | Laboratorijas galds |  | 750-1300-900 | 8 |  |  | ir | keramiska materiāla virsma; virs galda 2 plaukti materiālu novietošanai ; inertās gāzes pievads; 2 elektrības rozetes ; 1 ūdens krāns ar izlietni; uz katriem 4 galdiem 1 lokālais nosūcējs
|  |  | Laboratorijas galds ar izlietni |  | 700-1300-900 | 2 |  |  | nav | keramiska virsma un 2 keramiska materiāla izlietnes, auksts, karsts un destilēts ūdens; izlietnes izmēri: augstums 35, platums 50, dziļums 50
|  |  | Zemgalda skapītis uz riteņiem |  | 500-650-750 | 15 |  |  | nav | 4 gab ar atvilknēm; 11 gab. ar veramām durvīm
|  |  | Ķīmisko reaģentu skapis ar ventilāciju |  | 850-1200-2200 | 1 |  |  | nav
|  |  | Taburetes |  |  | 6
|  |  | Svaru galds ??? |  | 750-900-800 | 1 |  |  |  | svari pieslēgti rozetei sienā
|  |  |  | Žāvēšanas skapis traukiem | 700-850-800 | 1 | 2 | 50 | nav | skapis pieslēgts no rozetes sienā, atrodas uz kronšteina
|  |  |  | 2 rotācijas ietvaicētāji un 1 sūknis | aizņem 2,2 m galda virsmas | 2 | 2x3,6 | 2x60 | nav
|  |  |  | Ledusskapis | 600-600-1500 | 2 | 2x0,8 |  | nav | skapis pieslēgts no rozetes sienā
|  |  |  | Vakuumsūknis |  | 2 | 2x0,8 | 20 |  | pieslēdzms rozetei velkmes skapī
|  |  |  | Elektriskās plītiņas vai magnētiskie maisītāji |  | 12 | 12x1,1 |  | nav | pieslēdzamas no rozetēm velkmes skapjos
|  |  |  | Žāvēšanas skapis vielām | 460-400-420 | 1 | 1 | 17 |  | pieslēdzams no rozetēm uz galda
|  |  |  | Karstā gaisa fēns |  | 2 | 2x2,3 |  |  | pieslēdzami no rozetēm
Organiskās ķīmijas un Neorganiskās ķīmijas zinātniskās laboratorija (telpa Nr.705) | 6 | 58.72 | Velkmes skapis |  | 750-1800-2400 | 6 |  |  | ir | keramiska virsma; 4 ūdens krāni ar izlietnēm; 6 elektrības rozetes; velkmes skapjos argona (gāze) pievade
|  |  | Laboratorijas galds |  | 750-1300-900 | 8 |  |  | ir | keramiska materiāla virsma; virs galda 2 plaukti materiālu novietošanai ; inertās gāzes pievads; 2 elektrības rozetes ; 1 ūdens krāns ar izlietni; uz katriem 4 galdiem 1 lokālais nosūcējs
|  |  | Laboratorijas galds ar izlietni |  | 700-1300-900 | 2 |  |  | nav | keramiska virsma un 2 keramiska materiāla izlietnes, auksts, karsts un destilēts ūdens; izlietnes izmēri: augstums 35, platums 50, dziļums 50
|  |  | Zemgalda skapītis uz riteņiem |  | 500-650-750 | 15 |  |  | nav | 4 gab ar atvilknēm; 11 gab. ar veramām durvīm
|  |  | Ķīmisko reaģentu skapis ar ventilāciju |  | 850-1200-2200 | 1 |  |  | nav
|  |  | Taburetes |  |  | 6
|  |  |  | Žāvēšanas skapis traukiem | 700-850-800 | 1 | 2 | 50 | nav | skapis pieslēgts no rozetes sienā, atrodas uz kronšteina
|  |  |  | 2 rotācijas ietvaicētāji un 1 sūknis | aizņem 2,2 m galda virsmas | 2 | 2x3,6 | 2x60 | nav
|  |  |  | Ledusskapis | 600-600-1500 | 2 | 2x0,8 |  | nav | skapis pieslēgts no rozetes sienā
|  |  |  | Vakuumsūknis |  | 2 | 2x0,8 | 20 |  | pieslēdzms rozetei velkmes skapī
|  |  |  | Elektriskās plītiņas vai magnētiskie maisītāji |  | 12 | 12x1,1 |  | nav | pieslēdzamas no rozetēm velkmes skapjos
|  |  |  | Žāvēšanas skapis vielām | 460-400-420 | 1 | 1 | 17 |  | pieslēdzams no rozetēm uz galda
|  |  |  | Karstā gaisa fēns |  | 2 | 2x2,3 |  |  | pieslēdzami no rozetēm
Sagatavotava (telpa Nr.706) |  | 21.25 | Skapis halātiem |  | 400-600-1800 | 1
|  |  | Laboratorijas galds |  | 750-1300-900 | 1 |  |  |  | melamīna virsma, iebūvēta izlietne, auksts, silts ūdens, 2 rozetes
|  |  | Zemgalda skapītis uz riteņiem |  | 500-650-750 | 1
|  |  | Rakstāmgaldi |  | 650-1200-720 | 4
|  |  | Ķīmisko trauku, laboratorijas piederumu skapis |  | 500-1200-2400 | 1 |  |  |  | cik atļauj vieta, divas durvis, šķērssiena, plaukti, slēdzams
Smalkās organiskās sintēzes zinātniskā laboratorija (doktoranti) (telpa Nr. 707) | 6 | 61.69 | Velkmes skapis |  | 750-1800-2400 | 4 |  |  | ir | keramiska virsma; 4 ūdens krāni ar izlietnēm; 6 elektrības rozetes; velkmes skapjos argona (gāze) pievade
|  |  | Laboratorijas galds |  | 750-1300-900 | 9 |  |  | ir | keramiska materiāla virsma; virs galda 2 plaukti materiālu novietošanai ; inertās gāzes pievads; 2 elektrības rozetes ; 1 ūdens krāns ar izlietni; uz katriem 3 galdiem 1 lokālais nosūcējs
|  |  | Laboratorijas galds ar izlietni |  | 700-1300-900 | 2 |  |  | nav | keramiska virsma un 2 keramiska materiāla izlietnes, auksts, karsts un destilēts ūdens; izlietnes izmēri: augstums 35, platums 50, dziļums 50
|  |  | Zemgalda skapītis uz riteņiem |  | 500-650-750 | 19 |  |  | nav | 6 gab ar atvilknēm; 13 gab. ar veramām durvīm
|  |  | Ķīmisko reaģentu skapis ar ventilāciju |  | 850-1200-2200 | 1 |  |  | nav
|  |  | Taburetes |  |  | 6
|  |  |  | Žāvēšanas skapis traukiem | 700-850-800 | 1 | 2 | 50 | nav | skapis pieslēgts no rozetes sienā, atrodas uz kronšteina
|  |  |  | 2 rotācijas ietvaicētāji un 1 sūknis | aizņem 2,2 m galda virsmas | 2 | 2x3,6 | 2x60 | nav
|  |  |  | Elektriskās plītiņas vai magnētiskie maisītāji |  | 12 | 12x1,1 |  | nav | pieslēdzamas no rozetēm velkmes skapjos
|  |  |  | Žāvēšanas skapis vielām | 460-400-420 | 1 | 1 | 17 |  | pieslēdzams no rozetēm uz galda
|  |  |  | Karstā gaisa fēns |  | 2 | 2x2,3 |  |  | pieslēdzami no rozetēm
|  |  |  | Ledusskapis | 600-600-1500 | 1 | 0.8 |  | nav | skapis pieslēgts no rozetes sienā
|  |  |  | Vakuumsūknis |  | 2 | 2x0,8 | 20 |  | pieslēdzms rozetei velkmes skapī
|  |  |  | Hermetiskais bokss | 60-105-70 | 1 |  |  |  | novietojams uz galda
|  |  |  | Mikroviļņu iekārta | 720-600-740 | 1 |  |  |  | novietojams uz galda
|  |  |  | Preparatīvais hromatogrāfs | 650-900-850 | 1 | 0 | 35 |  | novietojams uz galda, pieslēdzams rozetei galdā
Telpa darbam ar autoklāvu 708 |  | 7.39 |  | Hidrogenēšanas iekārta | [5 empty] | augsts spiediens
|  |  |  | Velkmes skapis | 750-1200-2400 | 1 |  |  |  | keramiska virsma; 4 ūdens krāni ar izlietnēm; 6 elektrības rozetes; velkmes skapjos argona (gāze) pievade
|  |  |  | Laboratorijas galds | 750-1300-900 | 1
Telpa darbam ar ultrskaņas iekārtu 709 |  | 8.82 |  | Velkmes skapis | 750-1200-2400 | 1 |  |  |  | keramiska virsma; 4 ūdens krāni ar izlietnēm; 6 elektrības rozetes; velkmes skapjos argona (gāze) pievade
Sauso šķīdinātāju iekārta
|  |  |  | Ultraskaņas iekārta | [5 empty] | skaņas izolācija
|  |  |  | Laboratorijas galds | 750-1300-900

## 710,712 (hromatogrāfija)
Telpas nosaukums | Darba vietu skaits | Platība, kvm. | Mēbeles | Iekārtas | Izmērs dziļums-platums-augstums, mm | skaits, gab. | Jauda, kW | Masa, kg | Speciālās gāzes | Prasības
Hromatogrāfijas centrs | 12 | 95.93 | Laboratorijas galds |  | 750-1000-900 | 20 |  |  | nav | melamīna virsma; virs galda 2 plaukti materiālu novietošanai ; 3 elektrības rozetes ; 1 lokālais nosūcējs uz 5 galdiem
7. stāvs 710. telpa |  |  | Laboratorijas galds |  | 1000-1000-900 | 10 |  |  | nav | novietots pie sienas, ŠH-MS novietošanai, melamīna virsma
|  |  | Laboratorijas galds ar izlietni |  | 700-1500-900 | 2 |  |  | nav | keramiska virsma un 2 keramiska materiāla izlietnes, auksts, karsts un destilēts ūdens; izlietnes izmēri: augstums 35, platums 50, dziļums 50
|  |  | Velkmes skapis |  | 750-1800-2400 | 1 |  |  | nav | keramiska virsma; 4 ūdens krāni ar izlietnēm; 4 elektrības rozetes
|  |  | Zemgalda skapītis uz riteņiem |  | 500-650-750 | 30 |  |  | nav | 10 gab ar atvilknēm; 20 gab. ar veramām durvīm
|  |  | Taburetes |  |  | 15
|  |  |  | Rakstāmgalds |  | 2
|  |  |  | grāmatu skapis |  | 2
|  |  |  | Gaisa kondicionētājs |  |  | 3-4 |  |  | Aparatuūra darbojoties rada papaildus siltumu
|  |  |  | Slāpekļa ģenerators | 1000-400-1200 | 1 |  |  |  | novietots uz grīdas, pieslēgts rozetei sienā, izlietnes vietā blakus velkmes skapim
|  |  |  | Gāzu hromatogrāfs ar datoru | 3,4 m galda virsmas | 2 | 2x2 | 2x20 | metāns, ūdeņradis, gaiss, hēlijs, slāpeklis | 4 elektrības rozetes laboratorijas galdā katram hromatogrāfam
|  |  |  | Gāzu hromatogrāfs - masspektrometrs ar datoru un vakuumsūkni | 6,6, m galda virsmas | 3 | 3x2,8 | 3 x 40 | hēlijs | 5 elektrības rozetes laboratorijas galdā katram hromatogrāfam, vakuumsūknis novietots zemgalda skapītī
|  |  |  | Šķidruma hromatogrāfs ar datoru | 3,6 m galda virsmas | 2 | 2x0,5 | 2x20 |  | 5 elektrības rozetes laboratorijas galdā katram hromatogrāfam
|  |  |  | Šķidruma hromatogrāfs - masspektrometrs (ŠH-MS) ar datoru un vakuumsūkni | 2,8 m galda virsmas | 1 |  | 50 | slāpeklis, argons | atrodas uz platā galda (1000), 7 elektrības rozetes laboratorijas galdā, vakuumsūknis novietots zemgalda skapītī
|  |  |  | Skapis gāzu balonu novietošanai | 400-1000-2000 | 2 |  |  |  | speciālie Duperthal skapji, no kuriem izvilktas līnijas uz hromatogrāfiem
|  |  | Kleistos | Šķidruma hromatogrāfs ar datoru, UV un fluorescento detektoru (Agilent 1100) | 400-1000-500 | 1 | <1 | 30 | nav | 8 elektrības rozetes hromatogrāfam un datoram
|  |  | Kļaviņš | Gāzu hromatogrāfs - masspektrometrs ar datoru un vakuumsūkni | 2,2 m galda virsmas | 1 | 2 | 40 | hēlijs | 5 elektrības rozetes laboratorijas galdā
|  |  | Armands Vīgants | Gāzu hromatogrāfs ar datoru | 550-600-500 | 1 | 2 | 30 | Hēlijs, ūdeņradis, gaiss | 4 elektrības rozetes laboratorijas galdā katram hromatogrāfam
|  |  | Tiks pirkts jauns | ŠH-TOF | 3 m galda virsmas
7. stāvs, 712. telpa |  | 57.49 | Velkmes skapis |  | 750-1800-2400 | 1 |  |  | nav | keramiska virsma; 4 ūdens krāni ar izlietnēm; 4 elektrības rozetes
Paraugu sagatavošana |  |  | Ķīmisko trauku, laboratorijas piederumu skapis |  | 500-1200-2400 | 3? |  |  | nav | cik atļauj vieta, divas durvis, šķērssiena, plaukti, slēdzams
|  |  | Laboratorijas galds |  | 750-1000-900 | 12 |  |  | nav | melamīna virsma; virs galda 2 plaukti materiālu novietošanai ; 2 elektrības rozetes ;
|  |  | Ķīmisko reaģentu skapis ar ventilāciju |  | 850-1200-2200 | 1 |  |  | nav
|  |  | Laboratorijas galds ar izlietni |  | 700-1500-900 | 1 |  |  | nav | keramiska virsma un 2 keramiska materiāla izlietnes, auksts, karsts un destilēts ūdens; izlietnes izmēri: augstums 35, platums 50, dziļums 50
|  |  |  | Ledusskapis | 60-60-150 | 1 | 0.8 |  | nav | skapis pieslēgts no rozetes sienā
|  |  |  | Ultraskaņas vanna |  | 2 | 0.2 |  |  | pieslēgts rozetei lab.galdā
|  |  |  | Analītiskie svari | 30-20-30 | 1 | 0.02 | 1 | nav | Svari pieslēgti no rozetes sienā
|  |  |  | Elektriskās plītiņas vai magnētiskie maisītāji |  | 2 | 2x0,8 | 2x1,5 | nav | pieslēdzamas no rozetēm laboratorijas galdos
|  |  |  | Žāvējamais skapis |  | 1
Telpa inerto gāzu balonu novietošanai
7. stāvs, 711. telpa

## 718(Instr.anal.met.)
Telpas nosaukums | Darba vietu skaits | Platība, kvm. | Mēbeles | Iekārtas | Izmērs dziļums-platums-augstums, mm | Skaits, gab. | Jauda, kW | Masa, kg | Speciālās gāzes | Prasības
Analītiskās ķīmijas laboratorija | 16 | 87.69 | Laboratorijas galds |  | 750-1000-900 | 20 |  |  | nav | ķīmiski izturīga materiāla (flīžu) virsma; virs galda 2 plaukti materiālu novietošanai; 4 elektrības rozetes; 1 ūdens krāns ar izlietni uz 2 darba vietām
Instrumentālo analīžu laboratorija |  |  | Laboratorijas galds |  | 750-1000-900 | 5 |  |  | nav | ar 2 plauktiem, novietots pie sienas, svaru un žāvēšanas skapja novietošanai, ķīmiski izturīga materiāla (flīžu) virsma; 3 elektrības rozetes uz katru; 5 galdiem - lokālie nosūcēji
718. telpa |  |  | Laboratorijas galds ar izlietni |  | 750-1500-900 | 2 |  |  | nav | keramiska virsma un 2 keramiska materiāla izlietnes, auksts, karsts un destilēts ūdens; izlietnes izmēri: augstums 35, platums 50, dziļums 50
|  |  | Velkmes skapis |  | 750-1800-2400 | 2 |  |  | nav | keramiska virsma; 2 ūdens krāni ar izlietnēm; 4 elektrības rozetes katrā
|  |  | Ķīmisko trauku, laboratorijas piederumu skapis |  | 750-3000-2400 | 1 |  |  | nav | trīs durvis ar dubultplatām vidū, divas šķērssienas, plaukti, slēdzams
|  |  | Zemgalda skapītis uz riteņiem |  | 500-500-750 | 40+16 |  |  | nav | 23 gab. ar atvilknēm; 33 gab. ar veramām durvīm
|  |  | Taburetes |  |  | 20
|  |  | Akmens plāksnes svaru galdiem |  | 500-2000
|  |  |  | Ledusskapis | 60-60-150 | 1 | 0.8 | 75 | nav | pieslēgts no rozetes sienā
|  |  |  | Žāvēšanas skapis traukiem | 65-95-95 | 1 | 2 | 50 | nav | skapis pieslēgts no rozetes sienā
|  |  |  | Analītiskie svari | 30-20-30 | 2 | 0.02 | 1 | nav | Svari pieslēgti no rozetes sienā
|  |  |  | Laboratorijas svari |  | 2 | 0.02 | 0.5 | nav | Svari pieslēgti no rozetes sienā
|  |  |  | Elektriskās plītiņas ar magnētisko maisītāju |  | 4
|  |  |  | Elektriskās plītiņas | 360-520-130 | 2 | 1.5 |  |  | Ar lielu nedalītu sildvirsmu
|  |  |  | Elektriskās plītiņas | 360-300-105 | 4 | 0.6 |  |  | Ar nedalītu sildvirsmu
|  |  |  | Magnētiskie maisītāji |  | 12 |  |  | nav | pieslēdzamas no rozetēm laboratorijas galdos un velkmēs
|  |  |  | Spektrofotometrs |  | 8 |  |  | nav
|  |  |  | pH-metrs |  | 8 |  |  | nav
|  |  |  | LFM-69 |  | 2 |  |  | nav
|  |  |  | Iekārta elektrogravimetrijai |  | 2 |  |  | nav
|  |  |  | Motorbirete |  | 8 |  |  | nav
|  |  |  | Potenciometrs | 40-65-30 | 3 |  |  | nav
|  |  |  | Amperometrs | 30-40-20 | 2 |  |  | nav
|  |  |  | Stripinga iekārta | 400-500-200 | 1 |  |  | nav | Dators, monitors, printeris, 4 kontaktlīgzdas
|  |  |  | Laboratorijas svari |  | 2 |  |  | nav
|  |  |  | Kulonometriskās titrēšanas iekārta |  | 2 |  |  | nav
|  |  |  | Rakstāmgalds/Datorgalds |  | 1

## 716 (Kvalit.an.)
Telpas nosaukums | Darba vietu skaits | Platība, kvm. | Mēbeles | Iekārtas | Izmērs augstums-platums-dziļums, mm | skaits, gab. | Jauda, kW | Masa, kg | Speciālās gāzes | Prasības
Kvalit./Kvant. Anal. ķīmijas laboratorija | 16 | 81.97 | Laboratorijas galds |  | 900-1000-600 | 20 |  |  | nav | ķīmiski izturīga materiāla virsma; (20 darba vietas) virs galda 2(3- atkarībā no telpas augstuma) plaukti materiālu novietošanai; Katrai darba vietai 3 elektrības rozetes ; uz katriem 3 galdiem viens ūdens krāns (ūdenstrūklas vakuumsūknis) ar izlietni un 1 lokālais nosūcējis
716. telpa |  |  | Laboratorijas galds |  | 900-1000-700 | 7 |  |  | nav | ķīmiski izturīga materiāla virsma novietots pie sienas, mufeļa( 3 fāzes) un žāvēšanas skapja, centrifūgu, spektrogrāfa (un gāzes balona), filtrēšanas sūknīšu novietošanai. Zem galdiem skapīši ar ritentiņiem, virs galda plaukti, skapīši ar durtiņām. Uz visiem 7 galdiem 18 rozetes, 4 gaisa lokāli nosūcēji.
|  |  | Laboratorijas galds ar izlietni |  | 900-1500-650 | 2 |  |  | nav | keramiska virsma un 2 keramiska materiāla izlietnes katrā galdā, auksts ūdens, silts ūdens, destilēts ūdens; izlietnes izmēri: augstums 35, platums 50, dziļums 50
|  |  | Velkmes skapis |  | 2400-1600-750 | 2 |  |  | nav | ķīmiski izturīga materiāla vai keramiska virsma; 2 ūdens krāni ar izlietnēm; 8 elektrības rozetes katrai velkmei
|  |  | Ķīmisko reaģentu skapis ar ventilāciju |  | 2400-1500-700 | 1 |  |  | nav | divas durvis, šķērssiena, plaukti, slēdzams, ventilējams
|  |  |  | Mufelis |  | 1 | 2 |  |  | pieslēgts no rozetes sienā
|  |  |  | Žāvēšanas skapis traukiem | Memmert | 1 | 2 | 50 | nav | skapis pieslēgts no rozetes sienā
|  |  | Zemgalda skapītis uz riteņiem |  | 750-500-650 | 33 |  |  | nav | 15 gab ar atvilknēm (dažādi atvilkņu dziļumi); 18 gab. ar veramām durvīm
|  |  | Taburetes |  |  | 30
|  |  |  | Analītiskie svari | 30-20-30 | 6 | 0.02 | 1 | nav | Svari pieslēgti no rozetes sienā
|  |  |  | Elektriskās plītiņas un magnētiskie maisītāji |  | 30 | 30x0,5 | 30x1,5 | nav | pieslēdzamas no rozetēm laboratorijas galdos
|  |  | Svaru galdi (plāksnes) |  | 900-600-500 | 7 (galdi) |  |  |  | ķīmiski izturīga materiāla virsma, svari pieslēgti el.tīklam, (apakšā zemgaldu skapīši ar ritentiņiem 4)
|  |  | Ķīmisko trauku skapis |  |  | 5 |  |  |  | Skapīši ar durvīm, liekami pie sienas virs plauktiem
|  |  | Plaukti | [6 empty] | Gar sienām
|  |  | Rakstāmgalds |  |  | 1
|  |  |  | Laboratorijas svari |  | 3 |  |  |  | Svari pieslēgti no rozetes sienā
|  |  |  | Trauku mazgājamā mašīna |  | 1 |  |  |  | Pieslēgta no rozetes sienā
Tāfele
Sagatavotava |  |  | Ledusskapis |  | 172-60-60 | 1 | 0.8 |  | nav | skapis pieslēgts no rozetes sienā
717. telpa |  |  | 2 rakstāmgaldi |  | ....-1000-750 | 2 |  |  |  | Paredzēti arī datora novietošanai, elektriskās rozetes katram galdam 6
|  |  | lab. galds |  | 900-1000-700 | 2
|  |  | lab. galds ar izlietni |  | 900-1500-650 | 2 |  |  |  | Katram galdam 1 izlietne 35, platums 50, dziļums 50
|  |  | Zemgalda skapītis uz riteņiem |  | 750-650-500 | 6 |  |  |  | 6 ar atvilknēm, 6 ar durvīm
|  |  | Plaukti | [6 empty] | gar sienām virs katra lab. galda
|  |  | Skapīši ar durtiņām | [6 empty] | gar sienām

## 719 (paraugu sag.)
Telpas nosaukums | Darba vietu skaits | Platība, kvm. | Mēbeles | Iekārtas | Izmērs dziļums-platums-augstums, mm | Skaits, gab. | Jauda, kW | Masa, kg | Speciālās gāzes | Prasības
Analītiskās ķīmijas laboratorija | 16 | ~90 | Laboratorijas galds |  | 750-1000-900 | 10 |  |  | nav | ķīmiski izturīga materiāla (flīžu) virsma; virs galda 2 plaukti materiālu novietošanai; 4 elektrības rozetes, 1 ūdens krāns ar izlietni uz 2 darba vietām, ar lokāliem nosūcējiem
Paraugu sagatavošanas laboratorija |  |  | Laboratorijas galds |  | 750-1000-900 | 2 |  |  | nav | novietoti pie sienas blakus velkmēm, bez augšējiem plauktiem, ķīmiski izturīga materiāla (flīžu) virsma; 3 elektrības rozetes uz katru; visiem uz galdiem esošajiem aparātiem jānodrošina nosūce velkmē
719. telpa |  |  | Laboratorijas galds |  | 750-1000-901 | 5 |  |  | nav | ķīmiski izturīga materiāla (flīžu) virsma; novietoti pie sienas; virs galda 2 plaukti materiālu novietošanai; 4 elektrības rozetes; viena 380V mufelim lab.galdā tuvāk gaiteņa sienai
|  |  | Laboratorijas galds ar izlietni |  | 750-1500-900 | 2 |  |  | nav | keramiska virsma un 2 keramiska materiāla izlietnes, auksts, karsts un destilēts ūdens; izlietnes izmēri: augstums 35, platums 50, dziļums 50 (viena pie vidējā galda, viena pie 720 telpas sienas lab. galda vietā)
|  |  | Velkmes skapis |  | 750-1800-2400 | 2 |  |  | nav | keramiska virsma; 2 ūdens krāni ar izlietnēm; 4 elektrības rozetes
|  |  | Zemgalda skapītis uz riteņiem |  | 500-500-750 | 38 |  |  | nav | 14 gab. ar atvilknēm; 24 gab. ar veramām durvīm
|  |  | Taburetes |  |  | 12
|  |  | Akmens plāksnes svaru galdiem |  | 500-2000 | 1
|  |  |  | Ledusskapis | 60-60-150 | 1 | 0.8 | 75 | nav | pieslēgts no rozetes sienā
|  |  |  | Žāvēšanas skapis traukiem | 65-95-95 | 1 | 2 | 50 | nav | skapis pieslēgts no rozetes sienā
|  |  |  | Analītiskie svari Sartorius | 750-1100-550 |  |  |  |  | Svari pieslēgti no rozetes sienā
|  |  |  | Analītiskie svari | 30-20-30 | 2 | 0.02 | 1 | nav | Svari pieslēgti no rozetes sienā
|  |  |  | Laboratorijas svari |  | 2 | 0.02 | 0.5 | nav | Svari pieslēgti no rozetes sienā
|  |  |  | Elektriskās plītiņas ar magnētisko maisītāju |  | 2
|  |  |  | Elektriskās plītiņas | 360-520-130 | 2 | 1.5 |  |  | Ar lielu, nedalītu sildvirsmu.
|  |  |  | Elektriskās plītiņas | 365-300-105 | 4 | 0.6 |  |  | Ar nedalītu sildvirsmu
|  |  |  | Magnētiskie maisītāji |  | 8 |  |  | nav | pieslēdzamas no rozetēm laboratorijas galdos un velkmēs
|  |  |  | pH-metrs |  | 2 |  |  | nav
|  |  |  | Mikroviļņi AntonPaar | 600-600-750 | 1 |  |  | ≈1,5 | Ir gāzu izvads, kas jāievieto velkmē
|  |  |  | Mikroviļņu ekstrakcijas iekārta | 600-500-600 |  |  |  | 1.2 | Ir gāzu izvads, kas jāievieto velkmē
|  |  |  | Skābju attīrītājs | 700-800-1100 |  |  |  |  | Ir gāzu izvads, kas jāievieto velkmē
|  |  |  | Mufelis | 750-600-700 |  |  |  | 3.6 | Jānodrošina rozete, kurā spriegums 380V
|  |  |  | Ūdens destilators Adrona | [5 empty] | Piestiprināts pie sienas, blakus izlietnei
|  |  |  | Iekārta dejonizēta ūdens iegūšanai | 350-250-450 |  |  |  |  | Novietots uz galda blakus ūdens destilatoram Adrona

## 721 (spektrometrija)
Telpas nosaukums | Darba vietu skaits | Platība, kvm. | Mēbeles | Iekārtas | Izmērs dziļums-platums-augstums, mm | Skaits, gab. | Jauda, kW | Masa, kg | Speciālās gāzes | Prasības
Analītiskās ķīmijas laboratorija | 16 | 83.62 | Laboratorijas galds |  | 750-1000-900 | 18 |  |  | nav | ķīmiski izturīga materiāla (flīžu) virsma; virs galda 2 plaukti materiālu novietošanai; 4 elektrības rozetes , viens ūdens krāns
Spektrometrisko analīžu laboratorija |  |  | Laboratorijas galds |  | 900-1000-900 | 3 |  |  | Ar, acetilēns | bez plauktiem, ar brīvu vietu zem galda virsmas, novietoti pie sienas, ET-AAS un LAAS novietošanai, ķīmiski izturīga materiāla (flīžu) virsma; pie viena no galdiem trīs fāzu kontakts ar spriegumu 300 V; 4 elektrības rozetes uz katru galdu; virs katra galda jābūt jaudīgai gaisa nosūcei no augšas; blakus galdiem jāparedz vieta Ar un acetilēna gāzu balonu novietošanai | Svarīgi!!!
721. telpa |  |  | Laboratorijas galds |  | 750-1000-900 | 2 |  |  |  | novietoti pie ieejas durvīm; ķīmiski izturīga materiāla (flīžu) virsma; bez plauktiem; 2 elektrības rozetes
|  |  | Laboratorijas galds ar izlietni |  | 700-1500-900 | 3 |  |  |  | Keramiska virsma un 2 keramiska materiāla izlietnes, auksts, karsts un destilēts ūdens
|  |  | Velkmes skapis |  | 750-1800-2400 | 2 |  |  | nav | keramiska virsma; 2 ūdens krāni ar izlietnēm; 4 elektrības rozetes
|  |  | Zemgalda skapītis uz riteņiem |  | 500-500-750 | 39 |  |  | nav | 20 gab. ar veramām durvīm un 19 ar atvilknēm
|  |  | Taburetes |  |  | 16
|  |  | Stūra rakstāmgalds/datorgalds | [6 empty] | Galds paredzēts novietošanai stūrī pie tālākās sienas/logiem
|  |  |  | Žāvēšanas skapis traukiem | 65-95-95 | 1 | 2 | 50 | nav | skapis pieslēgts no rozetes sienā
|  |  |  | Laboratorijas svari |  | 1 | 0.02 | 0.5 | nav | Svari pieslēgti no rozetes sienā
|  |  |  | Spektrofotometrs LAMBDA |  | 2 | 0.5 |  | nav | nepieciešams dators, monitors, printeris
|  |  |  | Fluorimetrs |  | 1 | 0.5 |  | nav | nepieciešams dators, monitors, printeris
|  |  |  | Impedances spektroskopija |  | 2 | 1 |  | nav | nepieciešams dators, monitors, printeris
|  |  |  | Liesmas fotometrs | 700-500-700 | 1 |  |  | Propāns
|  |  |  | Karla-Fišera titrators | 600-500-600 | 1 |  |  | nav | nepieciešams dators, monitors, printeris
|  |  |  | ET-AAS | 1100-1100-640 | 1 |  |  | Ar | Trīs fāzu kontakts ar spriegumu 300 V; 4 rozetes darba galdā (220 V); zem galda jānovieto dzesētājs; spēcīga velkme no augšas; nepieciešams dators, monitors, printeris
|  |  |  | LAAS | 700-700-700 | 2 |  |  | Acetilēns | 4 rozetes darba galdā (220 V); zem galda jānovieto kompresors; spēcīga velkme no augšas; nepieciešams dators, monitors, printeris
|  |  |  | Spektrofotometrs Jenway |  | 4 |  |  | nav

## 713, 714 (fizikālā ķīm)
Telpas nosaukums | Darba vietu skaits | Platība, kvm. | Mēbeles | Iekārtas | Izmērs dziļums-platums-augstums, mm | skaits, gab. | Jauda, kW | Masa, kg | Speciālās gāzes | Prasības
713 .telpa Fizikālās ķīmijas mācību laboratorija | 16 | 90.01
KINĒTIKA UN KATALĪZE | [9 empty] | Kursam nepieciešama telpa ar datoriem, 12-15 vietas, semināriem.
1. semestris |  |  | Laboratorijas galds |  | 750-1000-900 | 20 |  |  | nav | keramiska materiāla virsma; virs galda 2 plaukti materiālu novietošanai ; 2 elektrības rozetes ; 1 ūdens krāns ar izlietni; uz katriem 5 galdiem 1 rokas nosūcējs
|  |  | Laboratorijas galds |  | 900-1000-900 | 10 |  |  | nav | 7 galdi novietoti pie ziemeļu sienas, svaru un žāvēšanas skapja novietošanai, melamīna virsma. 3 laboratorijas galdi pie dienvidu sienas blakus ķīmikāliju ventilējamajam skapim.
|  |  | Laboratorijas galds ar izlietni |  | 700-1500-900 | 2 |  |  | nav | keramiska virsma un 2 keramiska materiāla izlietnes, auksts, karsts un destilēts ūdens; izlietnes izmēri: augstums 35, platums 50, dziļums 50
|  |  | Ķīmisko reaģentu skapis ar ventilāciju |  | 850-1200-2200 | 1 |  |  |  | izlietņu bloka vietā pie velkmes skapja
TERMO-DINAMIKA |  |  | Velkmes skapis |  | 750-1800-2400 | 1 |  |  | nav | keramiska virsma; 4 ūdens krāni ar izlietnēm; 4 elektrības rozetes
|  |  | Zemgalda skapītis uz riteņiem |  | 500-650-750 | 30+4 |  |  | nav | 10 gab ar atvilknēm; 24gab. ar veramām durvīm ???
|  |  | Taburetes |  |  | 30
2. semestris |  |  | Laboratorijas darbi
|  | 1. | H2O2 katalītiska sadalīšana | Termostats Grant | 345x168x310 |  | 1.5 |  |  | 2 rozetes, ūdens
|  |  |  | Magnetiskais maisītājs |  |  | 0.8
|  | 2. | Polarimetrija | Polarimetrs Polax |  |  | 0.04 |  |  | 2 rozetes, ūdens
|  |  |  | Termostats U4 |  |  | 1.7
|  | 3. | Etiķskābes anhidrīda hidratācija | Konduktometrs OK/102 |  |  | 0.018 |  |  | 4 elektrības rozetes , pašrakstītājs jāliek uz plaukta
|  |  |  | Magnetiskais maisītājs |  |  | 0.8
|  |  | vai | Pašrakstītājs KSP-4 | 400x450x400 |  | 0.06
|  |  |  | Termostats Grant |  |  | 1.5 |  |  | ūdens
|  | 3a. | Halogēnu apmaiņas reakcijas ātrums | Ūdens vanna Grant
|  | 4. | Esteru hidrolīze skābā vidē | Magnetiskais maisītājs |  |  | 0.5 |  |  | 2 rozetes
|  |  |  | Ūdens vanna Biosan | 340x270x250 |  | 0.6 | 3.6 |  | ūdens
|  | 5. | Esteru pārziepošana, potenciometriskā met. | pHmetrs ADRONA | 220x220x80 |  | 0.9 |  |  | 3 elektrības rozetes
|  |  |  | Magnetiskais maisītājs |  |  | 0.8 | 1.5
|  |  |  | Ūdens vanna WB-4MS Biosan |  |  | 0.6 |  |  | ūdens
|  | 6. | Esteru pārziepošana, konduktometr. met. | KonduktometrsEC215 | [5 empty] | 3 elektrības rozetes
|  |  |  | Magnetiskais maisītājs |  |  | 0.8
|  |  |  | Termostats U4 |  |  | 1.7 |  |  | ūdens
|  | 7. | Acetona jodēšana | Termostats BWT-U | 280x390x270 |  | 1 | 8 |  | 1 rozete, ūdens
|  | 8. | Ātrās ķīmiskās reakcijas ar redokselektrodu | Lampu voltmetrs GDM-8034 | 245x95x280 |  |  |  |  | 2 rozetes
|  |  |  | Magnetiskais maisītājs |  |  | 0.5 | 1.5
|  | 9. | Mihaelisa konstante vai Enzīmu inhibēšana | Dators ar monitoru | [5 empty] | 4-5 elektrības rozetes, interneta pieslēgums
|  |  |  | Magnetiskais maisītājs |  |  | 0.5 | 1.5
Elektrovadītspējas datu uzkrājējs
|  | 10. | Elektroķīmisko reakciju kinētikas pētījumi ar rotējoša diska elektr. | Potenciostats P-5848 ar stabilizatoru | 840x500x500 |  | 0.5 | 80 |  | Šajā vietā uz lab. galda nav plaukta!!! Vēlama niša uz galda aparāta novietošanai, arī stabilizatoram vieta jāparedz, plaukti vielām var būt īsāki
|  |  |  | Stabilizators | 315x245x230 |  |  | 25
|  |  |  | Rotējoša diska elektrods | [5 empty] | 2 rozetes
|  | 11. | Katalāzes Mihaelisa konstante | Analītiskie svari | 206x335x330 |  |  |  |  | 1 rozete
ELEKTROĶĪMIJA |  | 12. | 1a. Elektrovadītspēja | Skaņu ģenerators GZ-33 | 510x340x350 |  | 0.15 | 30
Voltmetrs B3-38
1. semestris |  | 13. | 1b. Elektrovadītspēja | Konduktometrs Mod4510
|  |  |  | Ūdens vanna Grant SUB 2 |  |  | 0.13
|  | 14. | 2. Jonu pārnešanas skaitļi | Līdzstrāvas avots B5-50 | 236x326x139 |  | 0.4 | 12
|  | 15. | 3. Galvanostēģija | Līdzstrāvas avots B5-50 | 236x326x139 |  | 0.4 | 12 |  | Gaisa nosūcējs, sagatavojot elektrodus
|  |  |  | Roku žāvētājs vai karstā gaisa fēns |  |  | 1.5 |  |  | Elektrodu žāvēšanai
|  | 16. | 4. Hinhidrona elektrods | Galvanometrs M195 |  |  |  | 3.6 |  | var būt galds pie sienas ar elektrības rozetēm, nepieciešams plaukts reaģentiem
pH-673M
|  | 17. | 5. Galvaniskais elements | Lampu voltmetrs GDM-8034 | 245x95x280 |  |  |  |  | var būt galds pie sienas ar elektrības rozetēm, nepieciešams plaukts reaģentiem
|  | 18. | 6. Redokselements | Lampu voltmetrs GDM-8034 | 245x95x280 |  |  |  |  | var būt galds pie sienas ar elektrības rozetēm, nepieciešams plaukts reaģentiem
|  | 19. | 7. EĶ korozija | Potenciostats P-5848 ar stabilizatoru | 840x500x500 |  | 0.5 | 80 |  | !!! Vēlama niša uz galda aparāta novietošanai arī stabilizatoram vieta jāparedz), plaukti vielām var būt īsāki
|  |  |  | Stabilizators | 315x245x230 |  |  | 25
|  |  |  | Pašrakstītājs KSP-4 | 400x450x400 | 2 | 0,06x2 |  |  | stabils plaukts uz lab. galda abiem pašrakstītājiem
|  |  |  | pH-metrs LPU-01 | 250x311x207 | 2 | 0.055 | 3
|  | 20., 21. | 8. Buferšķīdumi | pHmetrs ADRONA | 220x220x80 | 2 | 0,9x2 |  |  | 2 darba vietas, var būt galds pie sienas ar elektrības rozetēm, nepieciešams plaukts reaģentiem
|  | 22. | 9. Ūdeņraža virsspriegums | Potenciostats P-5848 ar stabilizatoru | 840x500x500 |  | 0.5 | 80 |  | !!! Vēlama niša uz galda aparāta novietošanai, plaukti var būt īsāki ?
|  |  |  | Stabilizators | 315x245x230 |  |  | 25
|  |  |  | Pašrakstītājs KSP-4 | 400x450x400 | 1 | 0.06 |  |  | jāliek uz plaukta
|  |  |  | Magnētiskais maisītājs |  |  |  | 1.5
|  |  |  | Ledusskapis | [5 empty] | skapis pieslēgts no rozetes sienā
Analītiskie svari
Tehniskie svari
Žāvēšanas skapis traukiem (apaļais) ?
Karstā gaisa fēns
|  |  | Mazais rakstāmgalds laboratorijā (pasn., lab.) |  |  | 1
Skapis traukiem u.c.
|  |  | Skapis aparātiem | [6 empty] | ar izturīgiem plauktiem, plauktu augstums maināms
|  |  | Grāmatu plaukts | [6 empty] | Rokasgrāmatām
Sagatavotava , Kolokviju telpa 714. telpa |  | 15.08 | Ķīmisko trauku, laboratorijas piederumu skapis |  | 500-1200-2400 | 3 ?? |  |  |  | novietots pie gala sienas, cik atļauj vieta, divas durvis, šķērssiena, plaukti, slēdzams
|  |  | Skapis halātiem |  | 400-600-1800 | 1
|  |  | Rakstāmgaldi |  | 650-1200-720 | 2 ?? |  |  |  | pasniedzējam un laborantam
|  |  | Apaļs galds |  |  | 2,5 kvm |  |  |  | studentiem kolokviju kārtošanai, protokolu rakstīšanai vai vairāki mazāki galdi ar kopējo virsmu 2,5 kvm
|  |  | Grāmatu skapis |  | 400-800-1200 | 1

## 715 (skolotāju progr.)
Telpas nosaukums | Darba vietu skaits | Platība, kvm. | Mēbeles | Iekārtas | Izmērs dziļums-platums-augstums, mm | skaits, gab. | Jauda, kW | Masa, kg | Speciālās gāzes | Prasības
Skolotāju programmas | 20 | 69.65 | Laboratorijas galds |  | 750-1300-900 | 20 |  |  | nav | keramiska materiāla virsma; virs galda 2 plaukti materiālu novietošanai ; 2 elektrības rozetes ; 1 ūdens krāns ar izlietni; uz katriem 5 galdiem 1 lokālais nosūcējs (kopā 4)
7. stāvs, 715. telpa |  |  | Laboratorijas galds ar 2 izlietnēm |  | 700-1500-900 | 2 |  |  | nav | novietotas pie loga garajiem lab. galdiem; keramiska virsma un 2 keramiska materiāla izlietnes, auksts, karsts un destilēts ūdens; izlietnes izmēri: augstums 35, platums 50, dziļums 50; lai būtu vieta pasniedzēja galdam, var atteikties no viena izlietņu bloka
|  |  | Velkmes skapis |  | 750-1800-2400 | 1 |  |  | nav | keramiska virsma; 4 ūdens krāni ar izlietnēm; 4 elektrības rozetes
|  |  | Ķīmisko trauku, laboratorijas piederumu skapis |  |  | 1 |  |  |  | Blakus velkmes skapim nišas izmērā
|  |  | Zemgalda skapītis uz riteņiem |  | 500-650-750 | 20 |  |  | nav | 10 gab ar atvilknēm; 24 gab. ar veramām durvīm
|  |  | Pasniedzēja galds |  |  | 1 |  |  |  | labajā apakšējā stūrī un tāfele pie sienas
|  |  | Taburetes |  |  | 30
|  |  |  | Žāvēšanas skapis traukiem | 65-95-95 | 1 | 2 | 50 | nav | skapis pieslēgts no rozetes sienā, novietots skapīša vai kronšteina stūrī
|  |  |  | Elektriskās plītiņas vai magnētiskie maisītāji |  | 12 | 12x1,1 |  | nav | pieslēdzamas no rozetēm laboratorijas galdos
|  |  |  | Analītiskie svari | 30-20-30 | 1 | 0.02 | 1 | nav | Svari pieslēgti no rozetes sienā, novietoti uz svaru paliktņa telpas stūrī
|  |  |  | Ledusskapis |  | 1 | 0.8 |  |  | skapis pieslēgts no rozetes sienā

## 8.stāvs,jumts, aerosoli
Telpas nosaukums | Darba vietu skaits | Platība, kvm. | Mēbeles | Iekārtas | Izmērs augstums-platums-dziļums, mm | skaits, gab. | Jauda, kW | Masa, kg | Speciālās gāzes | Prasības
Aerosolu laboratorija 8.st |  | 20 | Laboratorijas galds |  | 900-1000-700 | 4 |  | 30-50 |  | ķīmiski izturīga materiāla virsma; novietoti pie sienām, virs galda 2(3- atkarībā no telpas augstuma) plaukti materiālu/ aparātu novietošanai; Katrai darba vietai 5 elektrības rozetes
|  |  | Laboratorijas galds ar izlietni |  | 900-1000-700 | 1 |  |  |  | keramiska virsma un keramiska materiāla izlietne, auksts ūdens, silts ūdens, destilēts ūdens; izlietnes izmēri: augstums 35, platums 50, dziļums 50
|  |  | Laboratorijas galds | Dedzināšanas bokss | 900-1500-1000 | 1 |  | 20 |  | 2 trīsfāzu pieslēguma vietas; Ķīmiski izturīga virsma galdam, nosūce, gāzes (prop.-butāns) balons
|  |  | Datorgaldi |  |  | 2 |  |  |  | Datori aparātu vadībai
|  |  | Zemgalda skapīši ar riteņiem |  |  | 10 |  |  |  | 15 gab ar atvilknēm (dažādi atvilkņu dziļumi); 18 gab. ar veramām durvīm. slēdzami
|  |  | Plaukti | [6 empty] | Plaukti gar sienām
Terase |  | 6 | [7 empty] | Atklātā vietā (platums 6 m, dziļums 1m)
|  |  |  | Dihotomais impaktors | 50-60-30 |  |  |  |  | Novietojams uz galda vai plaukta, pieslēdzams pie el. tīkla
|  |  |  | Dihotomā impaktora parugotājs | 160-80 |  |  |  |  | Novietojms uz terases, paraugu ņemšanas caurulīte savienota ar aparātu,kas atrodas iekštelpā (jāparedz, ka caurulīti varēs ievietot telpā pie aparāta caur speciālu atveri logā vai sienā)
|  |  |  | Grimm aerosolu spektrometrs | 2000(caurulīte), kaste 50-60-50 |  |  |  |  | Novietojams uz terases, savienots ar datoru iekštelpā, pieslēgts el. tīlam
|  |  |  | Ogles mērītājs | 30-50-40 |  |  |  |  | Novietojams uz galda vai plauta, pieslēdzams pie el. tīkla, paraugu ņemšanas caurule izvadīta ārā uz terases speciālā turētājā
|  |  |  | Grimm aerosolu spektrometrs | 2000(caurulīte), kaste 70-80-70 |  |  |  |  | Novietojams uz terases, savienots ar datoru iekštelpā, pieslēgts el. tīlam
|  |  |  | Daļiņu skaitītājs | 50-60-30 |  |  |  |  | Novietojams uz galda vai plaukta, pieslēdzams pie el. tīkla
|  |  |  | Ozona mērītājs | 60-60-50 |  |  |  |  | Novietojams uz terases, savienots ar datoru iekštelpā, pieslēgts el. tīlam
|  |  |  | NOx mērītājs | 70-60-60 |  |  |  |  | Novietojams uz terases, savienots ar datoru iekštelpā, pieslēgts el. tīlam