## Sheet1
Telpa |  |  | Mēbeles | Iekārtas | Izmērs | skaits, gab. | Jauda, kW | Masa, kg | Speciālās gāzes | Prasības
augstums-platums-dziļums, mm
ICPMS 029 | 2 | 35 |  | ICPMS | 1200 - 990 - 760 | 1 | 6 kW (20 A) | 295kg | Ar; He; CH4; H2 | novietots no sienas 65 cm attālumā; 2 lokālie nosūcēji (Viens - 210 L/min, otrs-70L/min); 2 rozetes divfāzu, nedrīkst atrasties pārāk tuvu radiatoriem; radiatoros siltums vēlams, lai būtu regulējams; apkārt perimetrs aparātam 50 cm
|  |  |  | ICPMS dzesējošā šķidruma sistēma | 610 - 380 - 390 | 1 | 700W | 31kg |  | novietots no ICPMS iekārtas 150 cm attālumā pa kreisi; ar ICPMS iekārtu savienots ar gumijas caurulēm
|  |  |  | ICPMS autosamplers | 450-440-38 | 1 | 600W | 7kg |  | atrodas no ICPMS 40 cm attālumā pa labi, novietots uz galda (galds vēlams ir uz ritenīšiem)
|  |  |  | Dators ar printeri sajūgts kopā ar ICPMS |  | 1 | 600W |  |  | atrodas no ICPMS 110 cm attālumā pa labi no ICPMS iekārtas
|  |  |  | LAICPMS | 730-460-730 | 1 |  | 68kg
|  |  |  | LAICPMS dzesēšanas sistēma | 360 - 130- 450 | 1 |  |  |  | pieslēdzams no rozetes sienā
|  |  |  | Tīrs pieplūdes gaiss telpā (Hepas filtri) |  | 1 |  |  |  | Obligāti nepieciešams no putekļiem attīrīts gaiss!!!
|  |  |  | Četrvirzienu gaisa kondicionieris (dzesēšanai) |  | 1 | 3 kW |  |  | Konstantas temperatūras 19 oC uzturēšanai telpā, stiprinājums griestos telpas vidū, pieslēdzams no rozetes sienā. Nepieciešams, jo aparatūrā veidojas plazma ~ 8000 grādos.
|  |  | Laboratorijas galds ar izlietni |  | 900-1300-650 | 1 |  |  |  | keramiska virsma un 1 keramiska materiāla izlietne, auksts ūdens, silts ūdens, destilēts ūdens; 2 elektrības rozete
|  |  | Laboratorijas galds |  | 900-1000-700 | 2 |  |  |  | virs galda 2 skapīši materiālu novietošanai ar veramām durvīm, 4 elektrības rozetes
|  |  | Zemgalda skapītis uz riteņiem |  | 750-500-650 | 3
|  |  | Krēsli |  |  | 3
|  |  | Datorgaldi |  |  | 2 |  |  |  | pieslēgts no rozetes sienā (diviem datoriem min. 8 rozetes kopā)
|  |  | Galds uz ritenīšiem |  |  | 2
Starp sagatavotavu un laboratoriju durvis ar stikla lodziņu
Sagatavošanas telpa 028 | 3 | 22
|  |  | Velkmes skapis |  | 2400-1800-750 | 1 |  |  |  | keramiska virsma; 1 ūdens krāns ar izlietni; 4 elektrības rozetes
|  |  | Laboratorijas galds |  | 900-1000-750 | 2 |  |  |  | 2 elektrības rozetes, 1 lokālais nosūcējs
|  |  | Laboratorijas galds ar izlietni |  | 900-1300-650 | 1 |  |  |  | keramiska virsma un 1 keramiska materiāla izlietne, auksts ūdens, silts ūdens ; destilēts ūdens; virs galda skapīts materiālu novietošanai ar veramām durvīm , 2 elektrības rozetes
|  |  | Zemgalda skapītis uz riteņiem |  | 750-500-650 | 3 |  |  |  | 1 ar veramām durvīm iekšpusē sdalīts atvilknēs; 2 ar veramām durvīm iekšpusē sadalīts uz pusēm
|  |  | Taburetes |  |  | 3
|  |  |  | Mikroviļņu mineralizators | 740-600-720 | 1 |  | 74 |  | viens lokāls nosūceknis; pieslēgts no rozetes sienā
|  |  |  | Mikroviļņu mineralizatora rotators | 320-390-390 | 1 |  | 14.9
|  |  |  | Trauku mazgātājs | 1230 - 510 - 470 | 1 |  | 54 |  | atrodas velkmē, dzesinātāja pieslēgšanai velkmē vajag 1 ūdens krānu ar izlietni
|  |  |  | Ledusskapis | 1720-600-590 | 1 |  |  |  | pieslēgts no rozetes sienā
Plītiņa
|  |  |  | Analītisko svaru plātne | XXX-500-500 | 1 | 0.02 | 1 |  | Svari pieslēgti no rozetes sienā
|  |  |  | Destilators | 400-450-550 | 1 | 100W | 35 |  | Kanalizācija ne vairāk kā 2 m attālumā no uzstādīšanas vietas; ūdens pievads, pieslēgts no rozetes sienā
|  |  |  | Destilatora rezervuārs | 600-400-400 | 1
|  |  |  | Gāzu balonu novietnes | 2100-1200-450 | 2 |  |  | Ar; He; CH4; H2 | Gāze savienota ar ICPMS iekārtu, speciālas gāzes caurules nepieciešamas; šobrīd gāzes balonu attālums no ICPMS iekārtas ir 210 cm; gāzu novietnei jābūt nodalītai no aparatūras telpas; gāzes kontrolpanelis (platums-20cm; augstums 12 cm; dziļums - 6cm) pieslēdzams no rozetes sienā

## Sheet2
| Platība | Vietu skaits | Velkmes skapju skaits | Izlietnes
Laboratorija | 75.74 | 18 | 3 | 4
| 75.56 | 18 | 2 | 4
| 75.19 | 18 | 1 | 6
| 88.47 | 22 | 3 | 4
| 76.28 | 12/19 | 3 | 4
| 95.96 | 24 | 4 | 8
| 57.8 | 12/14 | 3 | 4
| 76.53 | 19 | 4 | 6
| 77.06 | 19 | 5 | 4
| 76.8 | 19 | 4 | 4
| 75.9 | 19/19 | 4 | 4
| 85.55 | 21 | 0 | 6
| 936.84 |  | 36
Sagatavotavas | 20.56
20.57
18.88
19.12
17.58
19.84
116.55
Kabineti | 15.51
20.48
20.48
20.48
12.41
18.52
18.52
18.52
18.52
163.44
Administrācija | 37.22
28.35
28.25
18.06
111.88
Auditorijas | 51.66
46.18
43.41
92.33
74.98
308.56
Kopējā platība | 1637.27
Lab.+sagatavotavas | 1053.39